DB3502

福建省厦门市地方标准

DB3502/T XXX-20XX

水质 100种农药残留的测定

固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法

Water Quality  Determination of 100 pesticides residues by

solid phase extraction-High performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

厦门市市场监督管理局   发布

目  次

前 言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 方法原理	1

4 干扰与消除	1

5 试剂和材料	2

6 仪器和设备	3

7 样品	3

8 分析步骤	5

9 结果计算与表示	6

10 精密度和正确度	8

11 质量保证和质量控制	9

12 废物处理	10

13 注意事项	10

附　录　A （资料性附录）方法检出限和测定下限	11

附　录　B （资料性附录）目标化合物的测定参考参数	15

附　录　C （资料性附录）100种农药及内标物的总离子流图	18

附　录　D （资料性附录）方法的精密度和正确度	20

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由厦门市生态环境局提出。

本文件由厦门市市场监督管理局归口。

本文件由厦门大学、厦门市产品质量监督检验院、福建省厦门环境监测中心站、厦门市标准化研究院、自然资源部第三海洋研究所共同起草。

本文件主要起草人：陈猛、王倩、高静、梁榕源、李振良、张元标、马晓霞。

水质 100种农药残留的测定 固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法

范围

本文件规定了测定水中100种农药的固相萃取-高效液相色谱-串联质谱法。

本文件适用于地表水、地下水、海水和废水中100种农药的测定。

当地表水、地下水和海水取样量为1 L，定容体积为1.0 mL，进样体积为10 μL时，100种农药的方法检出限为0.2 ng/L～2 ng/L，测定下限为0.8 ng/L～8 ng/L；当废水取样量为200 mL，定容体积为0.5 mL，进样体积为10 μL时，100 种农药的方法检出限为1 ng/L～5 ng/L，测定下限为4 ng/L～20 ng/L，详见附录 A。

规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

HJ 91.1 污水监测技术规范

HJ 91.2 地表水环境质量监测技术规范

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ 442.3 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测

HJ 493 水质 样品的保存和管理技术规定

GB 17378.3 海洋监测规范 第3部分：样品采集、贮存与运输

方法原理

水中的100种农药经固相萃取柱富集，用液相色谱-串联质谱分离检测，通过保留时间和特征离子丰度比进行定性，内标法定量。

干扰与消除

金属离子与部分目标化合物能形成络合物，使固相萃取效率降低，可通过向水样中加入乙二胺四乙酸二钠抑制络合物的形成，从而消除干扰。

试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的色谱纯试剂，实验用水为GB/T 6682规定的一级水。

- 5.1 试剂

- 5.1.1 甲醇（CH3OH）：色谱纯。

- 5.1.2 乙腈（CH3CN）：色谱纯。

- 5.1.3 二氯甲烷（CH2Cl2）：色谱级。

- 5.1.4 甲酸（CHOOH）：色谱纯。

- 5.1.5 甲酸溶液（0.1%）：移取1 mL甲酸（5.1.4）溶于1000 mL实验用水中。

- 5.1.6 甲醇-水（2+8）溶剂：甲醇（5.1.1）和实验用水按照2：8的体积比混合，摇匀。

  - 5.1.7 含0.1%甲酸的甲醇-水（2+8）溶剂：取1 mL甲酸（5.1.4）与999 mL甲醇-水（2+8）溶剂（5.1.6）混合，摇匀。

- 5.1.8 含0.1%甲酸的甲醇溶剂：取1 mL甲酸（5.1.4）与999 mL甲醇（5.1.1）混合，摇匀。

  - 5.1.9 含0.1%甲酸的乙腈溶剂：取1 mL甲酸（5.1.4）与999 mL乙腈（5.1.2）混合，摇匀。

- 5.1.10 标准贮备液：ρ=100 mg/L

- 可直接购买有证标准溶液，也可用标准物质配制，标准物质纯度大于99.0%，用适量的甲醇（5.1.1）溶解。标准贮备液于-18℃以下冷冻、避光保存不超过6个月或参照制造商的产品说明。

- 5.1.11 标准使用液：ρ=500 μg/L

- 分别移取适量100种目标物的标准储备液（5.1.10），用甲醇（5.1.1）稀释，于-18℃以下冷冻、避光保存。

- 5.1.12 内标贮备液：ρ=100 mg/L

- 内标物为双酰草胺、克百威-D3、特丁津-D5、抑霉唑-D5、乐果-D6、敌草隆-D6、吡虫啉-D4、硅氟唑、氯酯磺草胺和碘苯腈。可直接购买有证标准溶液，也可用标准物质配制，标准物质纯度大于99.0%，用适量的甲醇（5.1.1）溶解。内标贮备液于-18℃以下冷冻、避光保存不超过6个月或参照制造商的产品说明。

- 5.1.13 内标使用液：ρ=500 μg/L

- 分别移取适量10种内标储备液（5.1.12），用甲醇（5.1.1）稀释，于-18℃以下冷冻、避光保存。

- 5.2 材料

  - 5.2.1 乙二胺四乙酸二钠（Na2EDTA）：优级纯。

  - 5.2.2 固相萃取柱：填料为二乙烯苯和N-乙烯基吡咯烷酮共聚物（HLB）或等效萃取柱，规格为1 g/20 mL。

  - 5.2.3 针式微孔滤膜：0.22 μm聚四氟乙烯滤膜（PTFE）或其他等效滤膜。

  - 5.2.4 滤膜：0.45 μm玻璃纤维或其他材质等效滤膜。

仪器和设备

- 6.1 液相色谱-三重四极杆质谱仪：配有电喷雾离子化源（ESI）。

- 6.2 固相萃取装置：自动或手动，流速可调节。

- 6.3 浓缩装置：氮吹浓缩仪或其他类型性能相当的设备。

- 6.4 一般实验室常用仪器和设备。

样品

- 7.1 样品采集和保存

- 7.1.1 样品采集

按照HJ 91.1、HJ 91.2、HJ 164、HJ 442.3、HJ 493和GB 17378.3的相关规定进行样品采集。用预先洗涤干净并干燥的磨口棕色玻璃瓶采集水样，采样瓶要完全注满不留气泡。

- 7.1.2 样品的保存

样品采集后应于4℃以下冷藏、避光运输，及时分析。若不能及时分析，应置于4℃以下冷藏、避光保存，保存期为3 d。萃取液可置于-18℃以下冷冻保存，保存期为30 d。

- 7.2 试样的制备

- 7.2.1 水样预处理

7.2.1.1 地表水、地下水和海水

水样经0.45 μm滤膜（5.2.4）过滤后，量取1000 mL水样，加入40.0 μL内标使用液（5.1.13），混匀。再向水样中加入0.5 g的Na2EDTA（5.2.1），振荡至完全溶解，待富集净化。

7.2.1.2 废水

水样经0.45 μm滤膜（5.2.4）过滤后，量取200 mL水样，加入40.0 μL内标使用液（5.1.13），混匀。再向水样中加入0.5 g的Na2EDTA（5.2.1），振荡至完全溶解，待富集净化。

- 7.2.2 固相萃取法

将固相萃取柱（5.2.2）固定在固相萃取装置（6.2）上，分别用10 mL甲醇（5.1.1）和10 mL实验用水活化，在活化过程中应保证柱头浸润。

7.2.2.1 地表水、地下水和海水

将水样以6 mL/min流速通过活化后的固相萃取柱，再用10 mL实验用水淋洗萃取柱，负压抽干。用6 mL甲醇（5.1.1）、6 mL含0.1%甲酸的甲醇溶剂（5.1.8）和8 mL二氯甲烷（5.1.3）洗脱富集后的小柱，收集洗脱液。将上述洗脱液浓缩（6.3）至干（注意保持液面微微波动），用含0.1%甲酸的甲醇-水（2+8）溶剂（5.1.7）定容至1.0 mL，经0.22 μm针式微孔滤膜（5.2.3）过滤，置于样品瓶中，待测。

7.2.2.2 废水

将水样以6 mL/min流速通过活化后的固相萃取柱，再用10 mL实验用水淋洗萃取柱，负压抽干。用6 mL甲醇（5.1.1）、6 mL含0.1%甲酸的甲醇溶剂（5.1.8）和8 mL二氯甲烷（5.1.3）洗脱富集后的小柱，收集洗脱液。将上述洗脱液浓缩（6.3）至干（注意保持液面微微波动），用含0.1%甲酸的甲醇-水（2+8）溶剂（5.1.7）定容至0.5 mL，经0.22 μm针式微孔滤膜（5.2.3）过滤，置于样品瓶中，待测。

- 7.3 空白试样的制备

以实验用水代替水样，按照与试样的制备（7.2）相同的步骤，制备空白试样。

分析步骤

- 8.1 仪器参考条件

- 8.1.1液相色谱参考条件

- a）色谱柱：C18柱，柱长150 mm，内径3 mm，粒径2.6 μm，或等效反相高效液相色谱柱；

- b）流动相：A相-实验用水，B相-含0.1%甲酸的乙腈溶液（5.1.9），梯度洗脱程序见表1；

- c）流速：0.25 mL/min；

- d）进样体积：10 μL。

梯度洗脱程序

| 时间（min） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0.00 | 90 | 10 |
| 1.00 | 90 | 10 |
| 3.00 | 75 | 25 |
| 4.00 | 75 | 25 |
| 9.00 | 65 | 35 |
| 12.00 | 65 | 35 |
| 16.00 | 50 | 50 |
| 20.00 | 50 | 50 |
| 24.00 | 40 | 60 |
| 27.00 | 40 | 60 |
| 31.00 | 20 | 80 |
| 34.00 | 20 | 80 |
| 36.00 | 5 | 95 |
| 39.00 | 5 | 95 |
| 39.10 | 90 | 10 |
| 44.00 | 90 | 10 |

- 8.1.2 质谱参考条件

- a）离子源类型：电喷雾离子源；

- b）扫描方式：正离子和负离子同时扫描；

- c）离子源温度：350℃；

- d）毛细管电压：正离子3500 V，负离子-3000 V；

- e）检测方式：多离子反应监测（MRM）。

- 具体条件参见附录B。对于不同质谱仪器，参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化到最佳。

- 8.1.3 仪器调谐

- 按照仪器使用说明书在规定时间和频次内对液相色谱-串联质谱仪进行质量数和灵敏度的校正，以确保仪器处于最佳测试状态。

- 在仪器使用过程中，如发现质量数出现明显偏差或灵敏度大幅度下降时，应立即对仪器重新进行质量数和分辨率的校正。

- 8.2 标准曲线的建立

- 分别取一定量的标准使用液（5.1.11）及内标使用液（5.1.13），制备至少5个浓度点的标准系列，各点目标化合物的质量浓度分别为2.00 μg/L、5.00 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L、100 μg/L和200 μg/L（参考浓度），内标物的质量浓度均为20.0 μg/L。

- 按照仪器参考条件（8.1），由低浓度到高浓度依次对标准系列溶液进行分析，得到不同浓度各目标化合物的质谱图。以标准系列溶液中目标化合物的浓度与内标化合物浓度的比值为横坐标，以目标化合物定量离子的峰面积与内标化合物定量离子峰面积的比值为纵坐标，建立校准曲线。

- 8.3 试样测定

按照与标准曲线的建立（8.2）相同的条件进行试样（7.2）的测定。

- 8.4 空白试验

按照与试样测定（8.3）相同的条件进行空白试样（7.3）的测定。

结果计算与表示

定性分析

每种被测组分选择1个母离子和2-3个子离子进行监测。在相同的实验条件下，样品中待测组分的保留时间与标准样品中目标组分的保留时间比较，相对标准偏差的绝对值应小于2.5%；且待测样品谱图中，各组分定性子离子的相对丰度（Ksam，见式1）与浓度接近的标准溶液谱图中对应的定性子离子相对丰度（Kstd，见式2）进行比较，偏差在表2规定的最大允许偏差范围内，则可判定为样品中存在对应的待测物。100种农药及其内标物的总离子流图见附录C。

...........................................................（1）

式中：Ksam-样品中某组分定性子离子的相对丰度的数值，单位为百分比（%）；

A2-样品中某组分二级质谱定性子离子的峰面积；

A1-样品中某组分二级质谱定量子离子的峰面积。

..........................................................（2）

式中：Kstd-标准样品中某组分定性子离子的相对丰度,单位为百分比（%）；

Astd2-标准样品中某组分二级质谱定性子离子的峰面积；

Astd1-标准样品中某组分二级质谱定量子离子的峰面积。

- 表2 定性确证时相对离子丰度的最大允许偏差

| Kstd（%） | Ksam最大允许偏差（%） |
| --- | --- |
| Kstd >50 | 20 |
| 20<Kstd≤50 | 25 |
| 10<Kstd≤20 | 30 |
| Kstd≤10 | 50 |

定量分析

采用内标法定量，水样中目标物的质量浓度ρi（ng/L），按照公式（3）进行计算。

..............................................................（3）

式中：ρi-水样中目标化合物i的质量浓度，ng/L；

Ai-水样中目标化合物i的峰面积；

Ais-水样中目标化合物i所对应内标物的峰面积；

ρis-水样中目标化合物i所对应内标物的质量浓度，μg/L；

a-标准曲线的斜率；

b-标准曲线的截距；

Vi-定容体积，mL；

V-水样体积，mL。

结果表示

测定结果小数点后位数与方法检出限一致，最多保留3位有效数字。

精密度和正确度

精密度

3家实验室对加标浓度为5.00 ng/L、20.0 ng/L和100 ng/L的统一空白加标样品进行了6次重复测定：

实验室内相对标准偏差分别为1.6%～19%、1.8%～16%和0.8%～11%；实验室间相对标准偏差分别为0.2%～20%、0.6%～20%和0.9%～20%；重复性限分别为3.6 ng/L～15 ng/L、3.7 ng/L～13 ng/L和2.2 ng/L～7.7 ng/L；再现性限分别为3.6 ng/L～15 ng/L、4.1 ng/L～13 ng/L和3.9 ng/L～18 ng/L。

3家实验室对加标浓度为5.00 ng/L、20.0 ng/L和100 ng/L的地表水、地下水和海水加标样品进行了6次重复测定：

地表水加标样实验室内相对标准偏差分别为2.3%～20%、0.8%～20%和0.6%～17%；地下水加标样实验室内相对标准偏差分别为2.4%～20%、1.8%～18%和0.8%～15%；海水加标样实验室内相对标准偏差分别为2.6%～20%、0.9%～19%和1.1%～15%。

3 家实验室对加标浓度为20.0 ng/L、40.0 ng/L和160 ng/L的废水加标样品进行了6次重复测定：

实验室内相对标准偏差分别为2.0%～20%、2.2%～18%和0.9%～17%。

方法精密度结果统计参见表 D.1～表 D.3。

正确度

3家实验室对加标浓度为5.00 ng/L、20.0 ng/L和100 ng/L的统一空白加标样品进行了6次重复测定：

加标回收率范围分别为60.4%～119%、60.9%～120%和61.2%～119%，加标回收率最终值分别为（68.3±13.6）%～（118±2.0）%、（71.8±36.2）%～（112±16.0）%和（65.2±12.9）%～（117±5.3）%。

3家实验室对加标浓度为5.00 ng/L、20.0 ng/L和100 ng/L的地表水、地下水和海水加标样品进行了6次重复测定：

地表水加标样加标回收率范围分别为60.0%～119%、60.2%～119%和60.1%～119%；地下水加标样加标回收率范围分别为60.4%～120%、60.4%～120%和60.4%～120%；海水加标样加标回收率范围分别为61.3%～119%、60.3%～118%和60.0%～119%。

3家实验室对加标浓度为20.0 ng/L、40.0 ng/L和160 ng/L的废水加标样品进行了6次重复测定：

加标回收率范围分别为61.4%～119%、60.0%～119%和60.5%～118%。

方法正确度结果统计参见表 D.4～表 D.6。

质量保证和质量控制

空白试验

每批样品（≤20个/批）应至少做一个空白试验，测定结果应低于方法检出限。

校准

每批样品应绘制标准曲线，相关系数应≥0.990，否则重新绘制标准曲线。

每批样品（≤20个/批）应测定一个标准曲线中间浓度点标准溶液，其测定结果与该点浓度的相对偏差应在±20%以内，否则，须重新绘制标准曲线。

平行样的测定

每批样品（≤20个/批）应至少测定一个平行双样。平行双样测定结果的相对偏差应控制在25%以内。

基体加标

每批样品（≤20个/批）应至少测定一个基体加标样品，加标样品与原样品在完全相同的测试条件下进行分析。各目标物的加标回收率范围应满足附录D中方法正确度的要求。

废物处理

实验过程中产生的废液和废物应分类收集，集中保管，并做好相应标识，依法委托有资质的单位进行处理。

注意事项

在分析完高浓度样品后，应分析一个或多个空白试验样品检查仪器残留。

- 附　录　A

- （资料性附录）

方法检出限和测定下限

- 表A.1给出了100种农药的方法检出限和测定下限。

表A.1 方法检出限和测定下限

| 序号 | 目标化合物 | 英文名称 | CAS No. | 化学式 | 地表水、地下水和海水 | 废水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | 方法检出限（ng/L） | 测定下限（ng/L） | 方法检出限（ng/L） | 测定下限（ng/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋虫胺 | Dinotefuran | 165252-70-0 | C7H14N4O3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 2 | 噻虫嗪 | Thiamethoxam | 153719-23-4 | C8H10ClN5O3S | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 3 | 噻虫胺 | Clothianidin | 210880-92-5 | C6H8ClN5O2S | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 4 | 吡虫啉 | Imidacloprid | 105827-78-9 | C9H10ClN5O2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 5 | 啶虫脒 | Acetamiprid | 135410-20-7 | C10H11ClN4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 6 | 噻虫啉 | Thiacloprid | 111988-49-9 | C10H9ClN4S | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 7 | 氧乐果 | Omethoate | 1113-02-6 | C5H12NO4PS | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 8 | 砜吸磷 | Methylmercaptophos Oxide | 301-12-2 | C6H15O4PS2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 9 | 蚜灭磷 | Vamidothion | 2275-23-2 | C8H18NO4PS2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 10 | 乐果 | Dimethoate | 60-51-5 | C5H12NO3PS2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 11 | 磷胺 | Phosphamidon | 13171-21-6 | C10H19ClNO5P | 0.6 | 2.4 | 4 | 16 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | Phorate-Sulfoxide | 2588-03-6 | C7H17O3PS3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 13 | 甲拌磷砜 | Phorate-Sulfone | 2588-04-7 | C7H17O4PS3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 14 | 灭线磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | C8H19O2PS2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 15 | 三唑磷 | Triazophos | 24017-47-8 | C12H16N3O3PS | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 16 | 地散磷 | Bensulide | 741-58-2 | C14H24NO4PS3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | Dimethylvinphos | 71363-52-5 | C10H10Cl3O4P | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 18 | 双氟磺草胺 | Florasulam | 145701-23-1 | C12H8F3N5O3S | 0.6 | 2.4 | 4 | 16 |
| 19 | 呋吡菌胺 | Furametpyr | 123572-88-3 | C17H20ClN3O2 | 0.3 | 1.2 | 3 | 12 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | Chlorantraniliprole | 500008-45-7 | C18H14BrCl2N5O2 | 0.2 | 0.8 | 2 | 8 |
| 21 | 解草嗪 | Benoxacor | 98730-04-2 | C11H11Cl2NO2 | 0.8 | 3.2 | 3 | 12 |
| 22 | 环酰菌胺 | Fenhexamid | 126833-17-8 | C14H17Cl2NO2 | 0.5 | 2.0 | 3 | 12 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | Fluxapyroxad | 907204-31-3 | C18H12F5N3O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 24 | 敌草胺 | Napropamide | 15299-99-7 | C17H21NO2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 25 | 甲草胺 | Alachlor | 15972-60-8 | C14H20ClNO2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 26 | 氟酰胺 | Flutolanil | 66332-96-5 | C17H16F3NO2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 27 | 四唑酰草胺 | Fentrazamide | 158237-07-1 | C16H20ClN5O2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 28 | 环氟菌胺 | Cyflufenamid | 180409-60-3 | C20H17F5N2O2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 29 | 多菌灵 | Carbendazim | 10605-21-7 | C9H9N3O2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 30 | 噻菌灵 | Thiabendazole | 148-79-8 | C10H7N3S | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 31 | 麦穗灵 | Fuberidazole | 3878-19-1 | C11H8N2O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 32 | 抑霉唑 | Imazalil | 35554-44-0 | C14H14Cl2N2O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 33 | 十二环吗啉 | Dodemorph | 1593-77-7 | C18H35NO | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 34 | 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 53112-28-0 | C12H13N3 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 35 | 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 110488-70-5 | C21H22ClNO4 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 36 | 嘧菌环胺 | Cyprodinil | 121552-61-2 | C14H15N3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 37 | 咪鲜胺 | Prochloraz | 67747-09-5 | C15H16Cl3N3O2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 38 | 辛噻酮 | Octhilinone | 26530-20-1 | C11H19NOS | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 39 | 嘧菌胺 | Mepanipyrim | 110235-47-7 | C14H13N3 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 40 | 霜霉威 | Propamocarb | 24579-73-5 | C9H20N2O2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | Aldicarb Sulfoxide | 1646-87-3 | C7H14N2O3S | 0.8 | 3.2 | 4 | 16 |
| 42 | 杀线威 | Oxamyl | 23135-22-0 | C7H13N3O3S | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | Ethiofencarb Sulfoxide | 53380-22-6 | C11H15NO3S | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 3-Hydroxy-Carbofuran | 16655-82-6 | C12H15NO4 | 0.6 | 2.4 | 2 | 8 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | Pyridafol | 40020-01-7 | C10H7ClN2O | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 46 | 硫双威 | Thiodicarb | 59669-26-0 | C10H18N4O4S3 | 0.7 | 2.8 | 3 | 12 |
| 47 | 克百威 | Carbofuran | 1563-66-2 | C12H15NO3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 48 | 甲萘威 | Carbaryl | 63-25-2 | C12H11NO2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 49 | 异丙威 | Isoprocarb | 2631-40-5 | C11H15NO2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 3,4,5-Trimethacarb | 2686-99-9 | C11H15NO2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 51 | 仲丁威 | Fenobucarb | 3766-81-2 | C12H17NO2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 52 | 甲硫威 | Methiocarb | 2032-65-7 | C11H15NO2S | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 53 | 野燕枯 | difenzoquat | 49866-87-7 | C17H17N2+ | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 54 | 特丁隆 | Tebuthiuron | 34014-18-1 | C9H16N4OS | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 55 | 甲草苯隆 | Methibenzuron | 18691-97-9 | C10H11N3OS | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 56 | 绿麦隆 | Chlorotoluron | 15545-48-9 | C10H13ClN2O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 57 | 异丙隆 | Isoproturon | 34123-59-6 | C12H18N2O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 58 | 绿谷隆 | Monolinuron | 1746-81-2 | C9H11ClN2O2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 59 | 敌草隆 | Diuron | 330-54-1 | C9H10Cl2N2O | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 60 | 利谷隆 | Linuron | 330-55-2 | C9H10Cl2N2O2 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 61 | 枯草隆 | Chloroxuron | 1982-47-4 | C15H15ClN2O2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 62 | 可灭隆 | Cumyluron | 99485-76-4 | C17H19ClN2O | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 0.4 | 戊菌隆 | Pencycuron | 66063-05-6 | C19H21ClN2O | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 64 | 噁霜灵 | Oxadixyl | 77732-09-3 | C14H18N2O4 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 65 | 灭草喹 | Imazaquin | 81335-37-7 | C17H17N3O3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 66 | 甲磺隆 | Metsulfuron Methyl | 74223-64-6 | C14H15N5O6S | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 67 | 甲霜灵 | Metalaxyl | 57837-19-1 | C15H21NO4 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 68 | 抗倒酯 | Trinexapac-Ethyl | 104273-73-6 | C11H12O5 | 1 | 4 | 4 | 16 |
| 69 | 乙虫清 | Ethiprole | 181587-01-9 | C13H9Cl2F3N4OS | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 70 | 螺虫乙酯 | Spirotetramat | 203313-25-1 | C21H27NO5 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 71 | 环酯草醚 | Pyriftalid | 135186-78-6 | C15H14N2O4S | 0.6 | 2.4 | 2 | 8 |
| 72 | 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 131860-33-8 | C22H17N3O5 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | Methoxyfenozide | 161050-58-4 | C22H28N2O3 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 74 | 稻瘟灵 | Isoprothiolane | 50512-35-1 | C12H18O4S2 | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | Fluoxastrobin | 193740-76-0 | C21H16ClFN4O5 | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 76 | 虫酰肼 | Tebufenozide | 112410-23-8 | C22H28N2O2 | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 77 | 吡蚜酮 | Pymetrozine | 123312-89-0 | C10H11N5O | 0.8 | 3.2 | 3 | 12 |
| 78 | 二甲嘧酚 | Dimethirimol | 5221-53-4 | C11H19N3O | 0.3 | 1.2 | 1 | 4 |
| 79 | 乙嘧酚 | Ethirimol | 23947-60-6 | C11H19N3O | 0.4 | 1.6 | 2 | 8 |
| 80 | 苯嗪草酮 | Metamitron | 41394-05-2 | C10H10N4O | 0.7 | 2.8 | 4 | 16 |
| 81 | 异戊乙净 | Dimethametryn | 22936-75-0 | C11H21N5S | 0.5 | 2.0 | 2 | 8 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | Fluthiacet-Methyl | 117337-19-6 | C15H15ClFN3O3S2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 83 | 三环唑 | Tricyclazole | 41814-78-2 | C9H7N3S | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 84 | 三唑醇 | Triadimenol | 55219-65-3 | C14H18ClN3O2 | 0.6 | 2.4 | 3 | 12 |
| 85 | 多效唑 | Paclobutrazol | 76738-62-0 | C15H20ClN3O | 0.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 86 | 灭菌唑 | Triticonazole | 131983-72-7 | C17H20ClN3O | 0.2 | 0.8 | 2 | 8 |
| 87 | 腈菌唑 | Myclobutanil | 88671-89-0 | C15H17ClN4 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 88 | 三唑酮 | Triadimefon | 43121-43-3 | C14H16ClN3O2 | 0.5 | 2.0 | 3 | 12 |
| 89 | 戊唑醇 | Tebuconazole | 80443-41-0 | C16H22ClN3O | 0.3 | 1.2 | 1 | 4 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | Diclobutrazol | 75736-33-3 | C15H19Cl2N3O | 0.5 | 2.0 | 3 | 12 |
| 91 | 己唑醇 | Hexaconazole | 79983-71-4 | C14H17Cl2N3O | 0.4 | 1.6 | 3 | 12 |
| 92 | 唑草胺 | Cafenstrole | 125306-83-4 | C16H22N4O3S | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 93 | 丙环唑 | Propiconazole | 60207-90-1 | C15H17Cl2N3O2 | 0.3 | 1.2 | 2 | 8 |
| 94 | 烯唑醇 | Diniconazole | 83657-24-3 | C15H17Cl2N3O | 0.5 | 2.0 | 3 | 12 |
| 95 | 苄草唑 | Pyrazoxyfen | 71561-11-0 | C20H16Cl2N2O3 | 0.5 | 2.0 | 3 | 12 |
| 96 | 2,4-D | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 94-75-7 | C8H6Cl2O3 | 2 | 8 | 4 | 16 |
| 97 | 二甲四氯 | MCPA | 94-74-6 | C9H9ClO3 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 98 | 绿草定 | Triclopyr | 55335-06-3 | C7H4Cl3NO3 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 99 | 除虫脲 | Diflubenzuron | 35367-38-5 | C14H9ClF2N2O2 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| 100 | 灭幼脲 | Chlorbenzuron | 57160-47-1 | C14H10Cl2N2O2 | 2 | 8 | 5 | 20 |

- 附　录　B

- （资料性附录）

目标化合物的测定参考参数

- 表B.1给出了100种农药及内标物的保留时间、定量内标、多离子反应监测条件等测定参考参数。

表B.1 100种农药及内标物的保留时间、定量内标、多离子反应监测条件等测定参考参数

| 中文名称 | 英文名称 | 保留时间（min） | 采集模式 | 母离子（m/z） | 定量子离子 |  | 定性子离子 |  | 定量内标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | m/z | 碰撞能/ev | m/z | 碰撞能/ev |  |
| 呋虫胺 | Dinotefuran | 6.057 | ESI+ | 203.1 | 129.1 | 12 | 113.1 | 10 | 吡虫啉-D4 |
| 噻虫嗪 | Thiamethoxam | 7.946 | ESI+ | 292.0 | 211.1 | 11 | 181.1 | 23 |  |
| 噻虫胺 | Clothianidin | 9.132 | ESI+ | 250.0 | 169.1 | 12 | 132.0 | 14 |  |
| 吡虫啉 | Imidacloprid | 9.706 | ESI+ | 256.1 | 175.1 | 17 | 209.1 | 14 |  |
| 啶虫脒 | Acetamiprid | 10.484 | ESI+ | 223.1 | 126.1 | 15 | 56.0 | 22 |  |
| 噻虫啉 | Thiacloprid | 12.559 | ESI+ | 253.0 | 126.1 | 20 | 99.0 | 43 |  |
| 氧乐果 | Omethoate | 4.861 | ESI+ | 214.1 | 183.0 | 10 | 155.0 | 14 | 乐果-D6 |
| 砜吸磷 | Methylmercaptophos Oxide | 6.602 | ESI+ | 247.0 | 169.0 | 15 | 109.0 | 30 |  |
| 蚜灭磷 | Vamidothion | 8.332 | ESI+ | 287.8 | 118.1 | 35 | 146.1 | 26 |  |
| 乐果 | Dimethoate | 10.16 | ESI+ | 230.0 | 199.0 | 9 | 125.0 | 22 |  |
| 磷胺 | Phosphamidon | 12.53 | ESI+ | 300.0 | 174.1 | 12 | 127.0 | 29 |  |
| 甲拌磷亚砜 | Phorate-Sulfoxide | 17.938 | ESI+ | 277.0 | 199.0 | 10 | 96.9 | 34 |  |
| 甲拌磷砜 | Phorate-Sulfone | 22.159 | ESI+ | 293.0 | 171.1 | 9 | 115.0 | 24 |  |
| 灭线磷 | Ethoprophos | 24.913 | ESI+ | 243.1 | 131.0 | 20 | 97.0 | 32 |  |
| 三唑磷 | Triazophos | 27.526 | ESI+ | 314.1 | 162.2 | 19 | 119.2 | 35 |  |
| 地散磷 | Bensulide | 31.435 | ESI+ | 398.0 | 158.1 | 20 | 314.0 | 5 |  |
| 甲基毒虫畏 | Dimethylvinphos | 32.488 | ESI+ | 331.1 | 127.0 | 20 | 219.9 | 10 |  |
| 双氟磺草胺 | Florasulam | 17.562 | ESI+ | 360.1 | 129.1 | 23 | 109.1 | 54 | 双酰草胺 |
| 呋吡菌胺 | Furametpyr | 18.392 | ESI+ | 334.1 | 157.0 | 20 | 290.0 | 10 |  |
| 氯虫苯甲酰胺 | Chlorantraniliprole | 21.113 | ESI+ | 484.0 | 452.9 | 19 | 285.9 | 16 |  |
| 解草嗪 | Benoxacor | 23.956 | ESI+ | 260.0 | 149.1 | 16 | 134.1 | 32 |  |
| 环酰菌胺 | Fenhexamid | 24.857 | ESI+ | 301.9 | 97.1 | 23 | 55.1 | 40 |  |
| 氟唑菌酰胺 | Fluxapyroxad | 25.172 | ESI+ | 382.0 | 362.1 | 14 | 342.1 | 21 |  |
| 敌草胺 | Napropamide | 25.709 | ESI+ | 272.2 | 129.2 | 16 | 171.1 | 17 |  |
| 甲草胺 | Alachlor | 27.261 | ESI+ | 270.1 | 238.1 | 10 | 162.2 | 19 |  |
| 氟酰胺 | Flutolanil | 27.527 | ESI+ | 324.1 | 262.1 | 25 | 242.0 | 20 |  |
| 四唑酰草胺 | Fentrazamide | 31.709 | ESI+ | 372.1 | 219.0 | 10 | 83.2 | 35 |  |
| 环氟菌胺 | Cyflufenamid | 33.483 | ESI+ | 413.2 | 241.0 | 20 | 223.0 | 22 |  |
| 多菌灵 | Carbendazim | 6.295 | ESI+ | 192.1 | 160.1 | 17 | 132.1 | 30 | 抑霉唑-D5 |
| 噻菌灵 | Thiabendazole | 6.703 | ESI+ | 202.0 | 175.1 | 24 | 131.1 | 33 |  |
| 麦穗灵 | Fuberidazole | 6.898 | ESI+ | 185.2 | 157.2 | 20 | 92.1 | 25 |  |
| 抑霉唑 | Imazalil | 13.173 | ESI+ | 297.0 | 159.0 | 24 | 201.0 | 18 |  |
| 十二环吗啉 | Dodemorph | 15.609 | ESI+ | 282.3 | 116.0 | 18 | 98.0 | 28 |  |
| 嘧霉胺 | Pyrimethanil | 17.618 | ESI+ | 200.1 | 107.0 | 25 | 168.1 | 29 |  |
| 烯酰吗啉 | Dimethomorph | 21.219 | ESI+ | 388.1 | 301.0 | 20 | 165.1 | 34 |  |
| 嘧菌环胺 | Cyprodinil | 21.452 | ESI+ | 226.1 | 93.1 | 34 | 108.1 | 27 |  |
| 咪鲜胺 | Prochloraz | 22.354 | ESI+ | 376.0 | 308.0 | 11 | 266.0 | 17 |  |
| 辛噻酮 | Octhilinone | 23.574 | ESI+ | 214.0 | 102.0 | 10 | 71.0 | 15 |  |
| 嘧菌胺 | Mepanipyrim | 26.01 | ESI+ | 224.2 | 106.0 | 25 | 77.0 | 30 |  |
| 霜霉威 | Propamocarb | 3.981 | ESI+ | 189.2 | 102.1 | 20 | 144.1 | 12 | 克百威-D3 |
| 涕灭威亚砜 | Aldicarb Sulfoxide | 5.662 | ESI+ | 229.0 | 166.1 | 11 | 109.1 | 16 |  |
| 杀线威 | Oxamyl | 6.866 | ESI+ | 242.0 | 72.1 | 20 | 129.1 | 11 |  |
| 乙硫苯威亚砜 | Ethiofencarb Sulfoxide | 7.692 | ESI+ | 242.2 | 107.1 | 15 | 185.1 | 5 |  |
| 3-羟基克百威 | 3-Hydroxy-Carbofuran | 9.163 | ESI+ | 238.1 | 163.1 | 14 | 181.2 | 10 |  |
| 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | Pyridafol | 10.67 | ESI+ | 207.1 | 77.0 | 25 | 104.0 | 35 |  |
| 硫双威 | Thiodicarb | 16.446 | ESI+ | 355.1 | 88.1 | 20 | 108.1 | 16 |  |
| 克百威 | Carbofuran | 16.903 | ESI+ | 222.1 | 165.1 | 11 | 123.1 | 21 |  |
| 甲萘威 | Carbaryl | 18.187 | ESI+ | 202.0 | 145.1 | 13 | 126.9 | 26 |  |
| 异丙威 | Isoprocarb | 19.695 | ESI+ | 194.1 | 95.0 | 14 | 137.1 | 10 |  |
| 3，4，5-混杀威 | 3,4,5-Trimethacarb | 19.889 | ESI+ | 194.2 | 137.2 | 5 | 122.2 | 20 |  |
| 仲丁威 | Fenobucarb | 22.366 | ESI+ | 208.1 | 95.1 | 13 | 152.3 | 9 |  |
| 甲硫威 | Methiocarb | 22.401 | ESI+ | 226.1 | 169.1 | 10 | 121.1 | 18 |  |
| 野燕枯 | difenzoquat | 10.05 | ESI+ | 249.1 | 193.1 | 30 | 130.0 | 40 | 敌草隆-D6 |
| 特丁隆 | Tebuthiuron | 12.147 | ESI+ | 229.1 | 172.1 | 15 | 116.1 | 25 |  |
| 甲草苯隆 | Methibenzuron | 16.93 | ESI+ | 222.2 | 165.1 | 15 | 149.9 | 35 |  |
| 绿麦隆 | Chlorotoluron | 17.729 | ESI+ | 213.1 | 72.0 | 21 | 140.1 | 23 |  |
| 异丙隆 | Isoproturon | 18.807 | ESI+ | 207.1 | 72.0 | 21 | 165.1 | 13 |  |
| 绿谷隆 | Monolinuron | 19.006 | ESI+ | 215.1 | 126.0 | 15 | 148.1 | 10 |  |
| 敌草隆 | Diuron | 19.044 | ESI+ | 233.0 | 72.0 | 21 | 160.1 | 26 |  |
| 利谷隆 | Linuron | 23.14 | ESI+ | 249.0 | 160.1 | 17 | 182.1 | 14 |  |
| 枯草隆 | Chloroxuron | 23.662 | ESI+ | 291.2 | 72.1 | 20 | 218.1 | 30 |  |
| 可灭隆 | Cumyluron | 24.559 | ESI+ | 303.1 | 185.1 | 12 | 125.1 | 32 |  |
| 戊菌隆 | Pencycuron | 32.479 | ESI+ | 329.1 | 125.1 | 26 | 218.1 | 15 |  |
| 噁霜灵 | Oxadixyl | 13.797 | ESI+ | 279.1 | 219.1 | 11 | 133.1 | 21 | 氯酯磺草胺 |
| 灭草喹 | Imazaquin | 14.435 | ESI+ | 312.2 | 199.1 | 25 | 267.0 | 20 |  |
| 甲磺隆 | Metsulfuron Methyl | 16.477 | ESI+ | 382.1 | 167.1 | 16 | 141.1 | 15 |  |
| 甲霜灵 | Metalaxyl | 18.578 | ESI+ | 280.1 | 220.2 | 13 | 192.2 | 18 |  |
| 抗倒酯 | Trinexapac-Ethyl | 20.473 | ESI+ | 253.1 | 207.1 | 15 | 164.9 | 15 |  |
| 乙虫清 | Ethiprole | 22.459 | ESI+ | 396.9 | 350.8 | 20 | 254.8 | 35 |  |
| 螺虫乙酯 | Spirotetramat | 22.801 | ESI+ | 374.0 | 302.0 | 17 | 330.0 | 15 |  |
| 环酯草醚 | Pyriftalid | 24.654 | ESI+ | 319.0 | 139.1 | 35 | 179.0 | 35 |  |
| 嘧菌酯 | Azoxystrobin | 24.755 | ESI+ | 404.1 | 372.1 | 14 | 329.0 | 31 |  |
| 甲氧虫酰肼 | Methoxyfenozide | 26.619 | ESI+ | 369.2 | 149.1 | 16 | 313.1 | 8 |  |
| 稻瘟灵 | Isoprothiolane | 27.05 | ESI+ | 291.1 | 231.1 | 11 | 189.1 | 21 |  |
| 氟嘧菌酯 | Fluoxastrobin | 28.004 | ESI+ | 459.4 | 427.1 | 25 | 188.1 | 35 |  |
| 虫酰肼 | Tebufenozide | 28.882 | ESI+ | 353.2 | 133.1 | 20 | 297.1 | 8 |  |
| 吡蚜酮 | Pymetrozine | 3.906 | ESI+ | 218.1 | 105.1 | 20 | 78.1 | 44 | 特丁津-D5 |
| 二甲嘧酚 | Dimethirimol | 7.443 | ESI+ | 210.2 | 140.1 | 21 | 71.1 | 31 |  |
| 乙嘧酚 | Ethirimol | 7.491 | ESI+ | 210.2 | 140.0 | 22 | 98.1 | 26 |  |
| 苯嗪草酮 | Metamitron | 8.903 | ESI+ | 203.1 | 175.0 | 18 | 104.0 | 23 |  |
| 异戊乙净 | Dimethametryn | 20.146 | ESI+ | 256.1 | 186.1 | 25 | 68.1 | 45 |  |
| 嗪草酸甲酯 | Fluthiacet-Methyl | 28.899 | ESI+ | 403.9 | 214.8 | 35 | 273.8 | 35 |  |
| 三环唑 | Tricyclazole | 10.644 | ESI+ | 190.0 | 163.0 | 21 | 136.0 | 26 | 硅氟唑 |
| 三唑醇 | Triadimenol | 21.282 | ESI+ | 296.1 | 70.1 | 11 | 99.2 | 15 |  |
| 多效唑 | Paclobutrazol | 21.603 | ESI+ | 294.1 | 70.1 | 21 | 125.1 | 40 |  |
| 灭菌唑 | Triticonazole | 22.083 | ESI+ | 318.1 | 70.1 | 21 | 125.1 | 39 |  |
| 腈菌唑 | Myclobutanil | 24.185 | ESI+ | 289.1 | 70.1 | 21 | 125.1 | 30 |  |
| 三唑酮 | Triadimefon | 24.979 | ESI+ | 294.1 | 69.2 | 22 | 197.1 | 15 |  |
| 戊唑醇 | Tebuconazole | 25.479 | ESI+ | 308.1 | 70.1 | 22 | 125.0 | 38 |  |
| 苄氯三唑醇 | Diclobutrazol | 25.55 | ESI+ | 328.0 | 70.0 | 22 | 159.0 | 21 |  |
| 己唑醇 | Hexaconazole | 26.277 | ESI+ | 314.1 | 70.2 | 21 | 159.2 | 29 |  |
| 唑草胺 | Cafenstrole | 27.409 | ESI+ | 373.0 | 100.0 | 25 | 72.0 | 25 |  |
| 丙环唑 | Propiconazole | 27.56 | ESI+ | 342.1 | 159.1 | 30 | 205.1 | 18 |  |
| 烯唑醇 | Diniconazole | 27.561 | ESI+ | 326.1 | 70.0 | 25 | 159.0 | 30 |  |
| 苄草唑 | Pyrazoxyfen | 28.232 | ESI+ | 403.0 | 91.0 | 34 | 105.0 | 22 |  |
| 2,4-D | 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid | 18.812 | ESI- | 219.0 | 161.1 | 11 | 125.0 | 26 | 碘苯腈 |
| 二甲四氯 | MCPA | 18.945 | ESI- | 199.1 | 141.1 | 12 | 105.1 | 28 |  |
| 绿草定 | Triclopyr | 19.98 | ESI- | 254.0 | 196.0 | 10 | 198.0 | 25 |  |
| 除虫脲 | Diflubenzuron | 26.662 | ESI- | 309.1 | 289.1 | 8 | 156.2 | 10 |  |
| 灭幼脲 | Chlorbenzuron | 27.727 | ESI- | 307.0 | 154.2 | 11 | 126.2 | 22 |  |
| 吡虫啉-D4 | Imidacloprid-D4 | 9.645 | ESI+ | 260.2 | 179.3 | 20 | 213.2 | 15 | - |
| 乐果-D6 | Dimethoate-D6 | 10.085 | ESI+ | 236.0 | 205.0 | 5 | 131.0 | 20 |  |
| 双酰草胺 | Carbetamide | 12.803 | ESI+ | 237.1 | 192.1 | 5 | 118.1 | 10 |  |
| 抑霉唑-D5 | Imazalil-D5 | 13.082 | ESI+ | 302.2 | 158.9 | 14 | 69.0 | 14 |  |
| 克百威-D3 | Carbofuran-D3 | 16.825 | ESI+ | 224.9 | 165.2 | 11 | 123.2 | 21 |  |
| 敌草隆-D6 | Diuron-D6 | 18.927 | ESI+ | 239.0 | 78.1 | 12 | 52.2 | 12 |  |
| 氯酯磺草胺 | CloransulaM Methyl | 20.538 | ESI+ | 430.0 | 370.0 | 20 | 153.0 | 40 |  |
| 特丁津-D5 | Terbutylazine-D5 | 22.29 | ESI+ | 235.1 | 179.1 | 15 | 101.0 | 15 |  |
| 硅氟唑 | Simeconazole | 23.534 | ESI+ | 294.1 | 70.1 | 21 | 135.1 | 21 |  |
| 碘苯腈 | Ioxynil | 21.234 | ESI- | 369.8 | 126.9 | 46 | 215.0 | 35 |  |

- 附　录　C

- （资料性附录）

100种农药及内标物的总离子流图

- 图C.1给出了100种农药及内标物的总离子流图。

1：吡嗪酮；2：霜霉威；3：氧乐果；4：涕灭威亚砜；5：呋虫胺；6：多菌灵；7：砜吸磷；8：噻菌灵；9：杀线威；10：麦穗灵；11：二甲嘧酚；12：乙嘧酚；13：乙硫苯威亚砜；14：噻虫嗪；15：蚜灭磷；16：苯嗪草酮；17：噻虫胺；18：3-羟基克百威；19：内标物：吡虫啉-D4；20：吡虫啉；21：野燕枯；22：内标物：乐果-D6；23：乐果；24：啶虫脒；25：三环唑；26：6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪；27：特丁隆；28：磷胺；29：噻虫啉；30：内标物：双酰草胺；31：内标物：抑霉唑-D5；32：抑霉唑；33：噁霜灵；34：灭草喹；35：十二环吗啉；36：硫双威；37：甲磺隆；38：内标物：克百威-D3；39：克百威；40：甲草苯隆；41：双氟磺草胺；42：嘧霉胺；43：绿麦隆；44：甲拌磷亚砜；45：甲萘威。

（1）第一段

1：呋吡菌胺；2：甲霜灵；3：异丙隆；4：2,4-D；5：内标物：敌草隆-D6；6：二甲四氯；7：绿谷隆；8：敌草隆；9：异丙威；10：3,4,5-混杀威；11：绿草定；12：异戊乙净；13：抗倒酯；14：内标物：氯酯磺草胺；15：氯虫苯甲酰胺；16：烯酰吗啉；17：内标物：碘苯腈；18：三唑醇；19：嘧菌环胺；20：多效唑；21：灭菌唑；22：甲拌磷砜；23：内标物：特丁津-D5；24：仲丁威；25：咪鲜胺；26：甲硫威；27：乙虫清；28：螺虫乙酯；29：利谷隆；30：内标物：硅氟唑；31：辛噻酮；32：枯草隆；33：解草嗪；34：腈菌唑；35：可灭隆；36：环酯草醚；37：嘧菌酯；38：环酰菌胺；39：灭线磷；40：三唑酮；41：氟唑菌酰胺；42：戊唑醇；43：苄氯三唑醇；44：敌草胺；45：嘧菌胺；46：己唑醇；47：甲氧虫酰肼；48：除虫脲。

（2）第二段

1：稻瘟灵；2：甲草胺；3：唑草胺；4：三唑磷；5：氟酰胺；6：丙环唑；7：烯唑醇；8：灭幼脲；9：氟嘧菌酯；10：虫酰肼；11：苄草唑；12：嗪草酸甲酯；13：地散磷；14：四唑酰草胺；15：戊菌隆；16：甲基毒虫畏；17：环氟菌胺。

（3）第三段

图C.1 100种农药（ρ=50 μg/L）及内标物（ρ=20 μg/L）的总离子流图

- 附　录　D

- （资料性附录）

方法的精密度和正确度

表D.1～D.6给出了方法的精密度和正确度汇总数据。

表D.1 精密度汇总表（空白水样）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度（ng/L） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限（ng/L） | 再现性限（ng/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋虫胺 | 5.00 | 4.3~8.3 | 3.8 | 6.8 | 6.8 |
|  |  | 20.0 | 6.7~11 | 6.4 | 9.0 | 9.0 |
|  |  | 100 | 1.5~4.7 | 3.8 | 3.5 | 5.2 |
| 2 | 噻虫嗪 | 5.00 | 2.0~8.5 | 7.4 | 5.6 | 5.6 |
|  |  | 20.0 | 1.8~11 | 5.9 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 1.8~8.2 | 2.5 | 5.5 | 5.7 |
| 3 | 噻虫胺 | 5.00 | 4.4~8.3 | 4.4 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 20.0 | 3.5~4.9 | 0.6 | 4.1 | 4.1 |
|  |  | 100 | 1.9~4.7 | 4.0 | 3.6 | 5.3 |
| 4 | 吡虫啉 | 5.00 | 4.9~10 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
|  |  | 20.0 | 5.5~10 | 6.3 | 7.6 | 7.6 |
|  |  | 100 | 2.6~7.7 | 7.4 | 5.5 | 9.3 |
| 5 | 啶虫脒 | 5.00 | 6.2~9.9 | 13 | 8.8 | 8.8 |
|  |  | 20.0 | 4.3~8.5 | 9.9 | 6.5 | 6.5 |
|  |  | 100 | 2.6~4.8 | 2.0 | 3.6 | 3.9 |
| 6 | 噻虫啉 | 5.00 | 9.0~12 | 16 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 3.1~6.9 | 12 | 5.6 | 5.7 |
|  |  | 100 | 1.2~6.8 | 2.6 | 4.6 | 5.1 |
| 7 | 氧乐果 | 5.00 | 6.8~11 | 2.3 | 9.7 | 9.7 |
|  |  | 20.0 | 3.3~15 | 8.3 | 9.7 | 9.7 |
|  |  | 100 | 2.8~4.6 | 14 | 3.8 | 13 |
| 8 | 砜吸磷 | 5.00 | 4.8~11 | 12 | 8.7 | 8.7 |
|  |  | 20.0 | 4.2~14 | 8.5 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 1.9~7.0 | 6.4 | 5.2 | 8.3 |
| 9 | 蚜灭磷 | 5.00 | 4.5~8.0 | 18 | 6.5 | 6.5 |
|  |  | 20.0 | 3.9~8.1 | 13 | 6.0 | 6.0 |
|  |  | 100 | 5.1~6.5 | 20 | 6.0 | 18 |
| 10 | 乐果 | 5.00 | 4.8~11 | 15 | 7.9 | 7.9 |
|  |  | 20.0 | 6.7~12 | 8.0 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 1.6~5.3 | 6.5 | 4.2 | 7.3 |
| 11 | 磷胺 | 5.00 | 7.3~13 | 5.4 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 7.1~8.5 | 19 | 7.8 | 7.8 |
|  |  | 100 | 3.3~7.6 | 3.6 | 5.2 | 5.8 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 5.00 | 3.2~12 | 16 | 8.7 | 8.7 |
|  |  | 20.0 | 4.4~7.6 | 4.9 | 5.7 | 5.7 |
|  |  | 100 | 2.6~4.2 | 7.2 | 3.7 | 8.1 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 5.00 | 7.6~16 | 20 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 3.8~5.6 | 6.9 | 4.9 | 4.9 |
|  |  | 100 | 3.5~8.5 | 7.3 | 5.9 | 8.8 |
| 14 | 灭线磷 | 5.00 | 7.5~8.0 | 9.2 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 20.0 | 4.5~9.2 | 20 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 2.2~7.6 | 15 | 5.6 | 14 |
| 15 | 三唑磷 | 5.00 | 6.1~14 | 5.6 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 3.2~5.4 | 11 | 4.7 | 4.7 |
|  |  | 100 | 2.9~5.9 | 4.0 | 4.5 | 5.2 |
| 16 | 地散磷 | 5.00 | 11~13 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 3.3~4.1 | 20 | 3.7 | 4.6 |
|  |  | 100 | 2.2~8.8 | 6.9 | 5.9 | 7.3 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 5.00 | 6.1~11 | 7.4 | 8.2 | 8.2 |
|  |  | 20.0 | 4.9~5.5 | 8.9 | 5.1 | 5.1 |
|  |  | 100 | 1.8~6.3 | 11 | 4.1 | 8.0 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 5.00 | 4.2~7.7 | 7.3 | 5.9 | 5.9 |
|  |  | 20.0 | 5.8~8.0 | 0.6 | 6.8 | 6.8 |
|  |  | 100 | 1.2~6.7 | 3.9 | 4.3 | 5.4 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 5.00 | 7.9~11 | 16 | 8.9 | 8.9 |
|  |  | 20.0 | 6.4~8.2 | 9.8 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 100 | 2.8~4.2 | 7.8 | 3.4 | 8.4 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 5.00 | 9.4~12 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 5.4~9.1 | 3.5 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 2.1~7.0 | 5.7 | 4.9 | 6.7 |
| 21 | 解草嗪 | 5.00 | 9.3~13 | 16 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 2.6~6.7 | 1.3 | 4.9 | 4.9 |
|  |  | 100 | 3.2~7.3 | 19 | 6.0 | 15 |
| 22 | 环酰菌胺 | 5.00 | 11~15 | 8.8 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 6.0~9.7 | 3.9 | 7.6 | 7.6 |
|  |  | 100 | 3.0~3.7 | 7.1 | 3.4 | 6.7 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 5.00 | 9.5~14 | 12 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 2.9~9.7 | 2.6 | 6.9 | 6.9 |
|  |  | 100 | 2.6~4.3 | 8.8 | 3.5 | 8.7 |
| 24 | 敌草胺 | 5.00 | 6.4~16 | 19 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 3.0~5.2 | 5.4 | 4.1 | 4.1 |
|  |  | 100 | 2.5~3.8 | 5.3 | 3.1 | 5.0 |
| 25 | 甲草胺 | 5.00 | 11~14 | 19 | 13 | 13 |
|  |  | 20.0 | 4.6~8.6 | 14 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 100 | 3.6~5.5 | 19 | 4.4 | 16 |
| 26 | 氟酰胺 | 5.00 | 2.3~5.1 | 8.3 | 3.6 | 3.6 |
|  |  | 20.0 | 6.5~9.1 | 8.7 | 8.0 | 8.0 |
|  |  | 100 | 2.4~2.9 | 6.7 | 2.8 | 6.0 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 5.00 | 6.0~7.7 | 0.7 | 6.7 | 6.7 |
|  |  | 20.0 | 4.7~8.0 | 0.7 | 6.1 | 6.1 |
|  |  | 100 | 2.6~6.0 | 17 | 4.1 | 15 |
| 28 | 环氟菌胺 | 5.00 | 5.8~8.6 | 11 | 7.4 | 7.4 |
|  |  | 20.0 | 3.3~7.4 | 16 | 5.6 | 5.8 |
|  |  | 100 | 3.4~7.5 | 19 | 5.6 | 16 |
| 29 | 多菌灵 | 5.00 | 4.4~8.1 | 5.4 | 6.4 | 6.4 |
|  |  | 20.0 | 3.8~13 | 3.5 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 100 | 3.4~8.4 | 17 | 5.8 | 18 |
| 30 | 噻菌灵 | 5.00 | 5.4~7.0 | 19 | 6.0 | 6.0 |
|  |  | 20.0 | 4.9~12 | 2.3 | 7.6 | 7.6 |
|  |  | 100 | 6.9~8.1 | 6.4 | 7.7 | 9.7 |
| 31 | 麦穗灵 | 5.00 | 6.7~17 | 2.9 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 3.6~7.9 | 5.0 | 6.1 | 6.1 |
|  |  | 100 | 2.6~5.6 | 16 | 4.1 | 17 |
| 32 | 抑霉唑 | 5.00 | 7.0~13 | 15 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 6.5~9.8 | 14 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 2.7~6.5 | 4.0 | 4.8 | 6.0 |
| 33 | 十二环吗啉 | 5.00 | 6.3~16 | 14 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 7.5~10 | 17 | 8.8 | 8.8 |
|  |  | 100 | 2.8~4.3 | 18 | 3.6 | 14 |
| 34 | 嘧霉胺 | 5.00 | 7.1~9.4 | 1.6 | 8.2 | 8.2 |
|  |  | 20.0 | 7.2~7.6 | 20 | 7.4 | 7.7 |
|  |  | 100 | 4.6~5.2 | 17 | 4.9 | 17 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 5.00 | 9.0~12 | 7.4 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 3.6~6.5 | 6.6 | 5.6 | 5.6 |
|  |  | 100 | 4.7~7.7 | 7.3 | 6.2 | 10 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 5.00 | 9.6~14 | 9.9 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 4.2~9.1 | 5.1 | 7.3 | 7.3 |
|  |  | 100 | 0.9~4.8 | 5.1 | 3.9 | 6.1 |
| 37 | 咪鲜胺 | 5.00 | 8.4~14 | 4.1 | 13 | 13 |
|  |  | 20.0 | 6.2~13 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
|  |  | 100 | 2.5~5.7 | 4.9 | 4.1 | 6.1 |
| 38 | 辛噻酮 | 5.00 | 6.2~13 | 18 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 20.0 | 7.0~8.5 | 18 | 8.0 | 8.0 |
|  |  | 100 | 2.3~5.2 | 8.3 | 4.2 | 9.2 |
| 39 | 嘧菌胺 | 5.00 | 4.7~6.9 | 7.4 | 6.1 | 6.1 |
|  |  | 20.0 | 4.3~7.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 100 | 1.9~6.2 | 3.7 | 4.2 | 5.7 |
| 40 | 霜霉威 | 5.00 | 7.0~9.8 | 3.4 | 8.3 | 8.3 |
|  |  | 20.0 | 7.7~12 | 19 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 1.3~6.2 | 14 | 4.0 | 12 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 5.00 | 5.8~14 | 4.0 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 7.6~14 | 12 | 11 | 11 |
|  |  | 100 | 1.5~5.4 | 12 | 3.7 | 13 |
| 42 | 杀线威 | 5.00 | 6.1~15 | 9.6 | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 20.0 | 5.8~12 | 12 | 8.4 | 8.4 |
|  |  | 100 | 2.4~5.6 | 7.1 | 4.5 | 8.7 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 5.00 | 9.2~12 | 19 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 3.8~11 | 12 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 2.4~4.3 | 6.3 | 3.4 | 6.8 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 5.00 | 12~14 | 1.8 | 13 | 13 |
|  |  | 20.0 | 6.6~12 | 5.8 | 9.7 | 9.7 |
|  |  | 100 | 3.4~5.0 | 8.9 | 4.0 | 10 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 5.00 | 4.4~11 | 9.7 | 8.3 | 8.3 |
|  |  | 20.0 | 6.8~9.2 | 14 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 2.0~7.1 | 4.8 | 5.2 | 7.0 |
| 46 | 硫双威 | 5.00 | 12~18 | 13 | 15 | 15 |
|  |  | 20.0 | 5.2~8.6 | 6.8 | 7.0 | 7.0 |
|  |  | 100 | 0.8~5.7 | 3.3 | 4.6 | 5.4 |
| 47 | 克百威 | 5.00 | 10~17 | 6.9 | 15 | 15 |
|  |  | 20.0 | 5.7~14 | 3.3 | 9.7 | 9.7 |
|  |  | 100 | 3.0~3.7 | 4.7 | 3.3 | 5.6 |
| 48 | 甲萘威 | 5.00 | 9.0~13 | 15 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 8.7~15 | 18 | 13 | 13 |
|  |  | 100 | 2.5~4.5 | 3.6 | 3.3 | 5.1 |
| 49 | 异丙威 | 5.00 | 2.9~11 | 7.7 | 8.2 | 8.2 |
|  |  | 20.0 | 4.7~11 | 7.9 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 100 | 1.7~6.5 | 15 | 4.1 | 13 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 5.00 | 7.7~13 | 11 | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 20.0 | 1.8~12 | 3.6 | 7.6 | 7.6 |
|  |  | 100 | 4.0~5.0 | 0.9 | 4.5 | 4.5 |
| 51 | 仲丁威 | 5.00 | 6.3~8.4 | 13 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 20.0 | 5.2~13 | 1.8 | 8.4 | 8.4 |
|  |  | 100 | 3.1~9.4 | 16 | 6.1 | 13 |
| 52 | 甲硫威 | 5.00 | 6.2~13 | 7.8 | 9.2 | 9.2 |
|  |  | 20.0 | 6.3~9.5 | 15 | 7.9 | 7.9 |
|  |  | 100 | 1.8~2.6 | 6.5 | 2.2 | 6.2 |
| 53 | 野燕枯 | 5.00 | 5.5~7.7 | 17 | 6.5 | 6.5 |
|  |  | 20.0 | 5.0~7.0 | 0.8 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 100 | 2.6~9.8 | 9.7 | 6.5 | 11 |
| 54 | 特丁隆 | 5.00 | 4.7~11 | 13 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 20.0 | 4.8~12 | 4.4 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 2.5~6.2 | 12 | 4.6 | 12 |
| 55 | 甲草苯隆 | 5.00 | 6.0~10 | 6.2 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 20.0 | 6.8~9.8 | 5.6 | 8.0 | 8.0 |
|  |  | 100 | 2.2~7.1 | 12 | 5.1 | 11 |
| 56 | 绿麦隆 | 5.00 | 6.8~9.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 |
|  |  | 20.0 | 2.9~9.8 | 4.8 | 8.0 | 8.0 |
|  |  | 100 | 2.8~7.6 | 2.0 | 5.5 | 5.5 |
| 57 | 异丙隆 | 5.00 | 8.3~12 | 17 | 9.8 | 9.8 |
|  |  | 20.0 | 4.6~6.4 | 11 | 5.3 | 5.3 |
|  |  | 100 | 5.0~5.8 | 11 | 5.5 | 12 |
| 58 | 绿谷隆 | 5.00 | 5.6~12 | 3.6 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 20.0 | 2.7~11 | 9.6 | 8.3 | 8.3 |
|  |  | 100 | 3.2~5.2 | 16 | 4.5 | 13 |
| 59 | 敌草隆 | 5.00 | 6.4~12 | 7.2 | 9.9 | 9.9 |
|  |  | 20.0 | 2.3~9.4 | 11 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 100 | 2.5~4.5 | 4.2 | 3.8 | 5.2 |
| 60 | 利谷隆 | 5.00 | 7.2~12 | 5.4 | 9.0 | 9.0 |
|  |  | 20.0 | 2.3~6.2 | 17 | 4.5 | 5.2 |
|  |  | 100 | 2.4~5.5 | 8.0 | 4.3 | 7.7 |
| 61 | 枯草隆 | 5.00 | 5.2~7.8 | 14 | 6.2 | 6.2 |
|  |  | 20.0 | 4.9~11 | 12 | 9.0 | 9.0 |
|  |  | 100 | 1.7~5.9 | 7.3 | 4.7 | 7.4 |
| 62 | 可灭隆 | 5.00 | 8.0~9.5 | 20 | 8.7 | 8.7 |
|  |  | 20.0 | 4.1~11 | 1.2 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 1.7~4.7 | 11 | 3.9 | 10 |
| 63 | 戊菌隆 | 5.00 | 3.1~11 | 10 | 6.9 | 6.9 |
|  |  | 20.0 | 6.5~7.5 | 19 | 6.9 | 6.9 |
|  |  | 100 | 3.6~7.4 | 9.9 | 5.5 | 8.2 |
| 64 | 噁霜灵 | 5.00 | 5.6~15 | 11 | 13 | 13 |
|  |  | 20.0 | 2.4~11 | 6.0 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 100 | 3.5~7.5 | 5.2 | 5.3 | 7.1 |
| 65 | 灭草喹 | 5.00 | 4.6~14 | 11 | 9.2 | 9.2 |
|  |  | 20.0 | 5.4~13 | 12 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 100 | 2.1~4.9 | 6.7 | 3.6 | 7.6 |
| 66 | 甲磺隆 | 5.00 | 5.9~13 | 16 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 20.0 | 4.6~12 | 17 | 7.8 | 7.8 |
|  |  | 100 | 4.5~4.6 | 19 | 4.6 | 17 |
| 67 | 甲霜灵 | 5.00 | 5.3~12 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
|  |  | 20.0 | 3.9~15 | 19 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 2.2~4.7 | 5.4 | 3.8 | 6.3 |
| 68 | 抗倒酯 | 5.00 | 6.3~11 | 17 | 9.1 | 9.1 |
|  |  | 20.0 | 8.0~12 | 18 | 11 | 11 |
|  |  | 100 | 3.4~4.0 | 9.5 | 3.7 | 9.8 |
| 69 | 乙虫清 | 5.00 | 3.4~12 | 13 | 8.7 | 8.7 |
|  |  | 20.0 | 9.0~11 | 6.9 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 2.1~3.5 | 3.0 | 3.1 | 4.2 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 5.00 | 2.9~14 | 9.6 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 5.4~15 | 3.7 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 2.9~3.9 | 8.2 | 3.6 | 8.7 |
| 71 | 环酯草醚 | 5.00 | 7.9~14 | 3.9 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 4.2~9.2 | 3.6 | 6.8 | 6.8 |
|  |  | 100 | 1.7~6.1 | 4.7 | 3.8 | 5.7 |
| 72 | 嘧菌酯 | 5.00 | 5.4~14 | 11 | 9.9 | 9.9 |
|  |  | 20.0 | 5.6~8.4 | 0.8 | 7.0 | 7.0 |
|  |  | 100 | 3.2~6.3 | 3.6 | 4.9 | 5.6 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 5.00 | 6.1~15 | 13 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 7.3~11 | 5.0 | 9.3 | 9.3 |
|  |  | 100 | 2.6~7.0 | 8.2 | 4.6 | 9.5 |
| 74 | 稻瘟灵 | 5.00 | 5.2~13 | 5.9 | 9.3 | 9.3 |
|  |  | 20.0 | 5.2~8.3 | 6.7 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 2.7~5.4 | 8.3 | 3.9 | 8.3 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 5.00 | 4.3~14 | 18 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 4.4~16 | 8.7 | 11 | 11 |
|  |  | 100 | 2.7~6.1 | 11 | 4.4 | 11 |
| 76 | 虫酰肼 | 5.00 | 8.3~8.8 | 18 | 8.6 | 8.6 |
|  |  | 20.0 | 7.1~9.4 | 6.1 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 1.4~4.9 | 4.7 | 3.2 | 5.1 |
| 77 | 吡蚜酮 | 5.00 | 8.2~13 | 20 | 10 | 10 |
|  |  | 20.0 | 6.8~7.6 | 20 | 7.3 | 7.5 |
|  |  | 100 | 2.6~6.4 | 12 | 4.8 | 13 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 5.00 | 2.1~19 | 5.4 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 2.9~6.5 | 12 | 4.9 | 5.1 |
|  |  | 100 | 2.6~4.1 | 5.8 | 3.5 | 7.1 |
| 79 | 乙嘧酚 | 5.00 | 7.5~17 | 12 | 13 | 13 |
|  |  | 20.0 | 2.5~7.7 | 8.4 | 5.2 | 5.2 |
|  |  | 100 | 2.4~9.3 | 2.6 | 6.3 | 6.5 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 5.00 | 13~15 | 4.3 | 14 | 14 |
|  |  | 20.0 | 4.4~14 | 6.1 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 100 | 2.2~6.3 | 12 | 5.1 | 14 |
| 81 | 异戊乙净 | 5.00 | 8.9~11 | 15 | 9.5 | 9.5 |
|  |  | 20.0 | 2.6~6.7 | 9.9 | 4.7 | 4.7 |
|  |  | 100 | 1.7~7.4 | 4.2 | 5.5 | 6.7 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 5.00 | 3.4~5.8 | 5.6 | 5.1 | 5.1 |
|  |  | 20.0 | 6.2~9.3 | 9.6 | 8.3 | 8.3 |
|  |  | 100 | 2.7~4.7 | 14 | 3.6 | 13 |
| 83 | 三环唑 | 5.00 | 8.3~14 | 12 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 5.5~8.3 | 5.7 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 2.0~11 | 14 | 6.9 | 16 |
| 84 | 三唑醇 | 5.00 | 6.2~16 | 0.2 | 10.8 | 11 |
|  |  | 20.0 | 5.6~11 | 3.5 | 8.8 | 8.8 |
|  |  | 100 | 1.4~3.7 | 12 | 2.6 | 13 |
| 85 | 多效唑 | 5.00 | 7.1~9.4 | 9.2 | 8.6 | 8.6 |
|  |  | 20.0 | 8.0~12 | 9.8 | 10 | 10 |
|  |  | 100 | 2.5~4.1 | 5.3 | 3.3 | 6.8 |
| 86 | 灭菌唑 | 5.00 | 5.1~14 | 9.6 | 9.4 | 9.4 |
|  |  | 20.0 | 4.8~12 | 12 | 9.6 | 9.6 |
|  |  | 100 | 2.6~6.7 | 1.2 | 5.1 | 5.1 |
| 87 | 腈菌唑 | 5.00 | 5.3~9.0 | 0.8 | 6.9 | 6.9 |
|  |  | 20.0 | 4.5~8.9 | 12 | 7.2 | 7.2 |
|  |  | 100 | 2.6~3.5 | 15 | 3.1 | 16 |
| 88 | 三唑酮 | 5.00 | 4.2~7.2 | 0.4 | 5.5 | 5.5 |
|  |  | 20.0 | 6.4~14 | 2.6 | 11 | 11 |
|  |  | 100 | 3.0~5.8 | 6.5 | 4.2 | 7.9 |
| 89 | 戊唑醇 | 5.00 | 1.6~9.8 | 11 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 20.0 | 2.9~9.6 | 16 | 7.3 | 7.3 |
|  |  | 100 | 3.2~6.6 | 3.9 | 4.8 | 6.2 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 5.00 | 2.8~8.7 | 5.3 | 6.3 | 6.3 |
|  |  | 20.0 | 5.6~9.7 | 12 | 8.1 | 8.1 |
|  |  | 100 | 2.5~5.7 | 2.5 | 4.2 | 4.7 |
| 91 | 己唑醇 | 5.00 | 3.6~11 | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
|  |  | 20.0 | 5.3~12 | 18 | 9.4 | 9.4 |
|  |  | 100 | 1.6~4.0 | 8.7 | 3.4 | 9.2 |
| 92 | 唑草胺 | 5.00 | 8.2~11 | 11 | 9.1 | 9.1 |
|  |  | 20.0 | 2.8~12 | 5.5 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 100 | 1.9~5.4 | 8.0 | 3.9 | 9.1 |
| 93 | 丙环唑 | 5.00 | 2.5~13 | 3.6 | 7.7 | 7.7 |
|  |  | 20.0 | 5.0~11 | 2.1 | 8.6 | 8.6 |
|  |  | 100 | 2.0~4.9 | 2.6 | 3.3 | 4.2 |
| 94 | 烯唑醇 | 5.00 | 7.6~11 | 2.0 | 9.4 | 9.4 |
|  |  | 20.0 | 6.2~12 | 17 | 8.5 | 8.5 |
|  |  | 100 | 2.2~6.6 | 3.0 | 5.1 | 5.5 |
| 95 | 苄草唑 | 5.00 | 3.1~12 | 3.2 | 7.8 | 7.8 |
|  |  | 20.0 | 6.6~8.2 | 18 | 7.5 | 7.5 |
|  |  | 100 | 2.6~3.2 | 7.4 | 2.9 | 7.3 |
| 96 | 2,4-D | 5.00 | 4.9~8.2 | 2.2 | 6.7 | 6.7 |
|  |  | 20.0 | 3.4~8.1 | 12 | 6.2 | 6.2 |
|  |  | 100 | 1.8~8.7 | 18 | 6.0 | 18 |
| 97 | 二甲四氯 | 5.00 | 3.8~15 | 11 | 12 | 12 |
|  |  | 20.0 | 3.9~9.7 | 17 | 7.1 | 7.1 |
|  |  | 100 | 3.4~7.7 | 15 | 5.2 | 15 |
| 98 | 绿草定 | 5.00 | 6.9~13 | 8.3 | 11 | 11 |
|  |  | 20.0 | 6.1~11 | 10 | 9.0 | 9.0 |
|  |  | 100 | 2.4~3.9 | 13 | 3.1 | 14 |
| 99 | 除虫脲 | 5.00 | 8.1~11 | 10 | 9.2 | 9.2 |
|  |  | 20.0 | 5.9~11 | 16 | 8.6 | 8.6 |
|  |  | 100 | 4.2~6.1 | 12 | 4.9 | 12 |
| 100 | 灭幼脲 | 5.00 | 6.0~11 | 2.3 | 7.9 | 7.9 |
|  |  | 20.0 | 5.4~9.7 | 7.2 | 8.2 | 8.2 |
|  |  | 100 | 3.2~7.1 | 4.7 | 5.8 | 6.9 |

表D.2 精密度汇总表（地表水、地下水和海水）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度（ng/L） | 实验室内相对标准偏差（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 | 地下水 | 海水 |
| 1 | 呋虫胺 | 5.00 | 16~19 | 11~18 | 8.7~17 |
|  |  | 20.0 | 8.1~20 | 4.3~8.8 | 1.6~13 |
|  |  | 100 | 5.4~9.3 | 4.8~11 | 1.8~7.2 |
| 2 | 噻虫嗪 | 5.00 | 6.3~20 | 8.5~18 | 9.6~15 |
|  |  | 20.0 | 5.5~11 | 2.3~12 | 1.1~11 |
|  |  | 100 | 4.7~12 | 5.1~9.4 | 2.3~6.1 |
| 3 | 噻虫胺 | 5.00 | 6.1~13 | 7.3~18 | 11~18 |
|  |  | 20.0 | 7.1~9.8 | 1.8~8.2 | 6.4~8.9 |
|  |  | 100 | 4.5~11 | 2.3~11 | 2.6~5.3 |
| 4 | 吡虫啉 | 5.00 | 2.3~16 | 11~19 | 12~17 |
|  |  | 20.0 | 6.7~12 | 9.5~13 | 3.1~18 |
|  |  | 100 | 6.8~8.8 | 3.1~8.2 | 2.3~5.1 |
| 5 | 啶虫脒 | 5.00 | 4.0~8.2 | 6.7~8.8 | 4.7~12 |
|  |  | 20.0 | 7.0~12 | 7.2~12 | 7.4~7.9 |
|  |  | 100 | 4.6~7.4 | 3.7~11 | 1.2~5.3 |
| 6 | 噻虫啉 | 5.00 | 8.0~14 | 7.1~13 | 7.8~16 |
|  |  | 20.0 | 7.1~12 | 5.8~11 | 2.8~9.9 |
|  |  | 100 | 3.0~7.9 | 5.1~12 | 2.0~4.1 |
| 7 | 氧乐果 | 5.00 | 5.6~18 | 6.3~12 | 5.4~14 |
|  |  | 20.0 | 5.3~12 | 5.9~14 | 7.4~14 |
|  |  | 100 | 4.9~7.2 | 3.5~8.9 | 1.4~4.7 |
| 8 | 砜吸磷 | 5.00 | 8.4~16 | 8.9~15 | 7.1~18 |
|  |  | 20.0 | 8.7~14 | 5.8~15 | 8.7~11 |
|  |  | 100 | 3.3~6.7 | 3.7~12 | 4.2~8.9 |
| 9 | 蚜灭磷 | 5.00 | 8.0~15 | 12~14 | 8.0~17 |
|  |  | 20.0 | 8.0~13 | 4.2~11 | 6.5~11 |
|  |  | 100 | 1.1~7.5 | 0.8~11 | 3.1~9.5 |
| 10 | 乐果 | 5.00 | 6.4~16 | 9.0~15 | 7.3~13 |
|  |  | 20.0 | 5.9~15 | 4.0~9.9 | 4.7~9.6 |
|  |  | 100 | 2.5~7.2 | 2.6~15 | 2.4~11 |
| 11 | 磷胺 | 5.00 | 9.9~11 | 7.2~18 | 3.0~12 |
|  |  | 20.0 | 6.7~15 | 4.6~13 | 5.5~9.5 |
|  |  | 100 | 3.1~6.7 | 0.8~11 | 1.4~8.1 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 5.00 | 7.5~11 | 6.2~9.0 | 9.6~15 |
|  |  | 20.0 | 3.8~8.6 | 9.6~12 | 8.6~11 |
|  |  | 100 | 6.4~8.0 | 1.6~9.9 | 1.8~8.4 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 5.00 | 5.1~13 | 3.5~14 | 6.5~13 |
|  |  | 20.0 | 7.5~12 | 6.3~12 | 6.7~14 |
|  |  | 100 | 4.5~6.6 | 2.0~13 | 1.6~6.5 |
| 14 | 灭线磷 | 5.00 | 4.4~6.8 | 5.4~17 | 7.7~9.0 |
|  |  | 20.0 | 4.1~16 | 5.6~12 | 5.7~12 |
|  |  | 100 | 2.3~8.0 | 4.5~14 | 3.0~11 |
| 15 | 三唑磷 | 5.00 | 5.2~16 | 4.8~16 | 8.3~13 |
|  |  | 20.0 | 6.7~14 | 4.5~12 | 6.8~8.5 |
|  |  | 100 | 3.3~7.9 | 1.9~4.9 | 1.2~8.2 |
| 16 | 地散磷 | 5.00 | 4.2~9.3 | 8.9~17 | 7.3~17 |
|  |  | 20.0 | 5.1~12 | 4.1~17 | 6.8~14 |
|  |  | 100 | 2.9~9.2 | 2.0~8.4 | 3.0~11 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 5.00 | 3.8~16 | 9.5~14 | 9.2~15 |
|  |  | 20.0 | 4.9~16 | 3.2~14 | 3.3~6.3 |
|  |  | 100 | 5.4~6.3 | 3.3~12 | 1.2~5.7 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 5.00 | 9.7~15 | 11~14 | 11~13 |
|  |  | 20.0 | 3.6~11 | 3.5~12 | 2.9~9.1 |
|  |  | 100 | 3.1~13 | 2.4~5.6 | 1.1~3.8 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 5.00 | 8.3~9.9 | 2.4~17 | 7.0~19 |
|  |  | 20.0 | 7.3~8.1 | 4.8~8.8 | 8.0~11 |
|  |  | 100 | 3.3~8.9 | 1.8~12 | 2.2~5.7 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 5.00 | 7.8~13 | 3.9~17 | 4.5~15 |
|  |  | 20.0 | 5.2~9.8 | 4.7~17 | 6.0~7.7 |
|  |  | 100 | 2.4~11 | 1.5~7.2 | 3.3~5.6 |
| 21 | 解草嗪 | 5.00 | 6.5~15 | 3.5~17 | 6.6~14 |
|  |  | 20.0 | 7.7~17 | 6.1~9.9 | 3.3~8.6 |
|  |  | 100 | 3.4~7.9 | 4.1~6.7 | 1.7~4.2 |
| 22 | 环酰菌胺 | 5.00 | 8.8~19 | 7.0~14 | 11~12 |
|  |  | 20.0 | 3.4~15 | 2.9~13 | 5.6~12 |
|  |  | 100 | 4.5~9.4 | 1.5~9.4 | 2.3~5.7 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 5.00 | 11~18 | 8.1~15 | 3.1~13 |
|  |  | 20.0 | 3.6~11 | 5.2~7.9 | 6.0~12 |
|  |  | 100 | 2.0~11 | 2.1~7.3 | 1.2~4.5 |
| 24 | 敌草胺 | 5.00 | 7.0~14 | 7.3~16 | 4.2~12 |
|  |  | 20.0 | 5.0~8.6 | 5.5~17 | 3.7~14 |
|  |  | 100 | 2.4~9.5 | 2.8~11 | 1.5~5.1 |
| 25 | 甲草胺 | 5.00 | 11~15 | 5.4~9.7 | 11~13 |
|  |  | 20.0 | 4.5~12 | 3.9~16 | 4.2~11 |
|  |  | 100 | 2.5~9.6 | 2.2~6.7 | 1.8~7.0 |
| 26 | 氟酰胺 | 5.00 | 6.8~15 | 9.3~12 | 8.3~14 |
|  |  | 20.0 | 5.4~11 | 5.5~16 | 3.8~12 |
|  |  | 100 | 1.9~6.7 | 0.8~8.2 | 2.8~3.9 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 5.00 | 4.4~10 | 9.6~16 | 5.0~12 |
|  |  | 20.0 | 3.5~13 | 4.4~14 | 4.6~14 |
|  |  | 100 | 4.2~9.1 | 3.7~6.2 | 3.2~6.4 |
| 28 | 环氟菌胺 | 5.00 | 11~12 | 9.1~15 | 7.9~14 |
|  |  | 20.0 | 5.7~16 | 3.9~16 | 2.8~6.9 |
|  |  | 100 | 2.6~11 | 1.5~5.9 | 1.8~6.9 |
| 29 | 多菌灵 | 5.00 | 7.7~20 | 14~16 | 5.5~11 |
|  |  | 20.0 | 7.6~17 | 3.0~14 | 6.1~12 |
|  |  | 100 | 4.6~9.7 | 2.6~7.1 | 2.4~11 |
| 30 | 噻菌灵 | 5.00 | 6.5~12 | 13~16 | 6.4~11 |
|  |  | 20.0 | 5.8~17 | 5.1~14 | 2.4~7.2 |
|  |  | 100 | 2.4~6.9 | 2.9~6.9 | 2.4~3.7 |
| 31 | 麦穗灵 | 5.00 | 5.9~14 | 9.0~16 | 9.3~12 |
|  |  | 20.0 | 8.8~11 | 3.6~11 | 6.3~16 |
|  |  | 100 | 4.7~15 | 4.2~11 | 1.7~8.8 |
| 32 | 抑霉唑 | 5.00 | 5.7~12 | 6.4~12 | 11~13 |
|  |  | 20.0 | 2.6~9.9 | 4.8~11 | 2.5~13 |
|  |  | 100 | 3.7~8.4 | 5.0~6.2 | 2.2~6.7 |
| 33 | 十二环吗啉 | 5.00 | 6.1~14 | 5.6~11 | 6.0~16 |
|  |  | 20.0 | 3.5~12 | 5.6~11 | 3.2~8.5 |
|  |  | 100 | 1.5~7.6 | 1.6~11 | 1.9~4.4 |
| 34 | 嘧霉胺 | 5.00 | 4.1~11 | 7.1~11 | 6.8~17 |
|  |  | 20.0 | 7.7~12 | 2.8~9.4 | 3.8~13 |
|  |  | 100 | 2.9~9.8 | 3.0~8.9 | 1.3~6.0 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 5.00 | 6.5~20 | 13~19 | 5.0~16 |
|  |  | 20.0 | 3.5~14 | 4.0~14 | 3.2~12 |
|  |  | 100 | 5.8~11 | 1.9~4.7 | 1.3~8.6 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 5.00 | 7.0~11 | 8.8~16 | 7.1~14 |
|  |  | 20.0 | 4.2~17 | 5.4~11 | 0.9~15 |
|  |  | 100 | 1.9~6.7 | 2.1~11 | 3.3~5.7 |
| 37 | 咪鲜胺 | 5.00 | 7.6~14 | 9.5~15 | 5.9~11 |
|  |  | 20.0 | 9.4~17 | 4.5~12 | 9.2~13 |
|  |  | 100 | 3.2~7.9 | 6.5~9.2 | 3.1~4.7 |
| 38 | 辛噻酮 | 5.00 | 4.4~13 | 7.3~15 | 9.2~12 |
|  |  | 20.0 | 6.9~9.1 | 5.2~11 | 2.7~13 |
|  |  | 100 | 4.2~9.2 | 2.5~11 | 2.6~4.1 |
| 39 | 嘧菌胺 | 5.00 | 5.9~16 | 9.4~15 | 6.4~8.1 |
|  |  | 20.0 | 5.2~14 | 6.9~13 | 4.1~13 |
|  |  | 100 | 2.7~12 | 1.8~9.7 | 2.8~5.5 |
| 40 | 霜霉威 | 5.00 | 5.7~8.9 | 7.1~17 | 9.2~13 |
|  |  | 20.0 | 6.2~8.6 | 3.2~13 | 3.9~15 |
|  |  | 100 | 3.5~6.6 | 3.3~8.0 | 4.2~6.2 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 5.00 | 8.6~13 | 7.2~13 | 7.9~11 |
|  |  | 20.0 | 4.7~7.9 | 1.8~11 | 6.2~11 |
|  |  | 100 | 8.0~10 | 4.6~6.7 | 1.7~4.4 |
| 42 | 杀线威 | 5.00 | 5.1~14 | 5.6~11 | 6.6~10 |
|  |  | 20.0 | 6.1~9.1 | 2.8~6.6 | 2.8~12 |
|  |  | 100 | 5.8~6.6 | 4.0~7.5 | 4.4~6.3 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 5.00 | 5.4~17 | 8.7~17 | 4.1~15 |
|  |  | 20.0 | 9.2~11 | 1.9~9.6 | 5.6~11 |
|  |  | 100 | 4.5~8.4 | 3.5~12 | 2.6~6.5 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 5.00 | 7.6~16 | 8.5~13 | 6.0~14 |
|  |  | 20.0 | 8.0~15 | 6.3~7.8 | 5.4~14 |
|  |  | 100 | 4.5~7.9 | 3.9~8.9 | 2.7~5.2 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 5.00 | 7.7~15 | 9.7~12 | 5.9~13 |
|  |  | 20.0 | 6.0~15 | 7.1~11 | 4.5~14 |
|  |  | 100 | 4.2~7.3 | 3.3~7.3 | 1.9~2.3 |
| 46 | 硫双威 | 5.00 | 3.5~13 | 4.3~14 | 4.8~6.5 |
|  |  | 20.0 | 3.7~11 | 6.3~7.9 | 5.2~14 |
|  |  | 100 | 3.4~7.0 | 4.1~11 | 3.5~5.7 |
| 47 | 克百威 | 5.00 | 8.7~17 | 11~17 | 6.9~11 |
|  |  | 20.0 | 2.6~11 | 6.7~11 | 5.9~12 |
|  |  | 100 | 5.4~9.6 | 5.5~6.9 | 1.8~4.3 |
| 48 | 甲萘威 | 5.00 | 4.0~13 | 4.8~8.7 | 5.5~17 |
|  |  | 20.0 | 7.5~13 | 2.4~7.6 | 4.1~8.3 |
|  |  | 100 | 5.9~11 | 3.2~5.8 | 3.9~7.6 |
| 49 | 异丙威 | 5.00 | 6.7~17 | 3.8~8.4 | 5.4~9.8 |
|  |  | 20.0 | 8.7~14 | 8.9~11 | 4.4~12 |
|  |  | 100 | 3.3~6.3 | 3.6~5.4 | 2.8~8.7 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 5.00 | 8.6~12 | 9.9~14 | 5.2~9.6 |
|  |  | 20.0 | 6.2~13 | 6.3~8.9 | 5.7~12 |
|  |  | 100 | 4.2~6.3 | 5.5~11 | 2.0~7.9 |
| 51 | 仲丁威 | 5.00 | 6.1~11 | 12~16 | 6.4~13 |
|  |  | 20.0 | 9.7~16 | 3.4~8.3 | 3.7~17 |
|  |  | 100 | 3.4~5.6 | 4.3~7.9 | 2.3~8.6 |
| 52 | 甲硫威 | 5.00 | 7.4~16 | 9.5~14 | 4.8~14 |
|  |  | 20.0 | 11~12 | 6.1~8.3 | 7.7~8.6 |
|  |  | 100 | 5.0~8.3 | 3.1~8.1 | 2.2~6.5 |
| 53 | 野燕枯 | 5.00 | 12~15 | 10.7~14 | 7.5~12 |
|  |  | 20.0 | 6.1~11 | 4.8~15 | 3.2~11 |
|  |  | 100 | 5.0~8.0 | 3.3~6.6 | 1.9~9.4 |
| 54 | 特丁隆 | 5.00 | 4.1~16 | 7.8~13 | 12~14 |
|  |  | 20.0 | 4.6~12 | 7.1~12 | 2.0~14 |
|  |  | 100 | 3.5~11 | 1.8~12 | 1.9~7.3 |
| 55 | 甲草苯隆 | 5.00 | 17~19 | 11~15 | 11~15 |
|  |  | 20.0 | 4.1~17 | 5.3~15 | 2.6~13 |
|  |  | 100 | 3.3~5.0 | 2.3~9.4 | 2.3~5.9 |
| 56 | 绿麦隆 | 5.00 | 12~13 | 6.9~13 | 8.6~16 |
|  |  | 20.0 | 8.0~13 | 6.3~13 | 5.6~12 |
|  |  | 100 | 3.1~8.2 | 2.7~13 | 1.7~12 |
| 57 | 异丙隆 | 5.00 | 8.5~13 | 7.9~14 | 8.4~15 |
|  |  | 20.0 | 4.3~11 | 4.9~8.6 | 1.6~9.0 |
|  |  | 100 | 4.6~8.3 | 2.9~4.9 | 1.5~9.3 |
| 58 | 绿谷隆 | 5.00 | 9.9~17 | 12~14 | 8.0~16 |
|  |  | 20.0 | 5.3~13 | 5.5~15 | 5.2~11 |
|  |  | 100 | 3.8~8.4 | 1.3~9.8 | 1.3~9.0 |
| 59 | 敌草隆 | 5.00 | 8.6~15 | 11~15 | 11~18 |
|  |  | 20.0 | 4.1~8.8 | 6.8~11 | 4.4~11 |
|  |  | 100 | 4.0~6.9 | 3.0~8.1 | 2.1~11 |
| 60 | 利谷隆 | 5.00 | 11~15 | 8.5~15 | 9.1~15 |
|  |  | 20.0 | 7.8~8.7 | 4.2~5.2 | 3.5~13 |
|  |  | 100 | 3.0~8.6 | 1.8~7.6 | 2.2~7.6 |
| 61 | 枯草隆 | 5.00 | 7.1~9.5 | 7.9~13 | 9.8~16 |
|  |  | 20.0 | 4.4~11 | 5.1~13 | 5.6~8.5 |
|  |  | 100 | 4.2~6.6 | 1.2~8.1 | 2.3~7.5 |
| 62 | 可灭隆 | 5.00 | 4.9~13 | 13~15 | 13~15 |
|  |  | 20.0 | 3.8~16 | 6.0~16 | 2.3~11 |
|  |  | 100 | 2.8~6.3 | 1.7~8.1 | 1.2~3.5 |
| 63 | 戊菌隆 | 5.00 | 5.8~13 | 6.4~14 | 9.0~12 |
|  |  | 20.0 | 6.1~11 | 7.9~12 | 3.4~11 |
|  |  | 100 | 3.5~7.9 | 1.8~9.9 | 1.8~2.8 |
| 64 | 噁霜灵 | 5.00 | 9.0~15 | 5.0~11 | 11~20 |
|  |  | 20.0 | 7.5~11 | 7.0~7.8 | 4.5~19 |
|  |  | 100 | 2.4~6.7 | 4.8~8.0 | 2.8~15 |
| 65 | 灭草喹 | 5.00 | 11~14 | 6.4~11 | 5.7~11 |
|  |  | 20.0 | 4.8~15 | 7.6~14 | 2.7~12 |
|  |  | 100 | 1.6~7.8 | 3.2~9.8 | 2.2~15 |
| 66 | 甲磺隆 | 5.00 | 11~14 | 5.1~14 | 9.3~14 |
|  |  | 20.0 | 9.6~15 | 5.8~13 | 6.1~15 |
|  |  | 100 | 3.9~4.7 | 3.5~9.5 | 2.3~13 |
| 67 | 甲霜灵 | 5.00 | 5.7~12 | 8.2~19 | 11~16 |
|  |  | 20.0 | 4.0~7.2 | 6.8~8.4 | 5.1~14 |
|  |  | 100 | 2.6~5.4 | 3.4~8.0 | 2.8~12 |
| 68 | 抗倒酯 | 5.00 | 5.7~12 | 7.7~16 | 5.9~9.3 |
|  |  | 20.0 | 8.0~12 | 7.8~14 | 4.8~16 |
|  |  | 100 | 2.6~6.0 | 5.1~13 | 2.5~12 |
| 69 | 乙虫清 | 5.00 | 12~17 | 6.3~15 | 4.2~13 |
|  |  | 20.0 | 4.5~15 | 6.3~17 | 7.8~8.9 |
|  |  | 100 | 4.6~8.1 | 5.2~9.8 | 1.3~13 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 5.00 | 12~15 | 14~19 | 3.2~11 |
|  |  | 20.0 | 3.4~12 | 7.0~9.7 | 4.9~9.5 |
|  |  | 100 | 1.9~4.9 | 2.9~7.9 | 1.2~12 |
| 71 | 环酯草醚 | 5.00 | 7.3~15 | 7.2~14 | 8.0~12 |
|  |  | 20.0 | 0.8~11 | 7.1~8.8 | 4.7~16 |
|  |  | 100 | 1.5~5.7 | 4.6~13 | 1.8~14 |
| 72 | 嘧菌酯 | 5.00 | 4.5~14 | 4.5~20 | 3.9~13 |
|  |  | 20.0 | 2.1~17 | 6.6~11 | 6.6~10 |
|  |  | 100 | 1.3~11 | 4.4~9.1 | 2.8~14 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 5.00 | 6.9~11 | 12.0~14 | 5.3~13 |
|  |  | 20.0 | 4.3~12 | 5.3~13 | 6.8~16 |
|  |  | 100 | 2.8~5.9 | 3.4~8.6 | 1.9~15 |
| 74 | 稻瘟灵 | 5.00 | 8.0~19 | 7.0~12 | 4.7~6.6 |
|  |  | 20.0 | 2.5~20 | 6.3~11 | 9.2~14 |
|  |  | 100 | 2.2~9.9 | 4.1~12 | 1.1~14 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 5.00 | 11.6~14 | 6.1~13 | 7.8~15 |
|  |  | 20.0 | 2.6~13 | 7.5~11 | 7.1~8.5 |
|  |  | 100 | 1.3~11 | 4.7~10 | 2.6~15 |
| 76 | 虫酰肼 | 5.00 | 9.5~15 | 5.0~13 | 5.2~12 |
|  |  | 20.0 | 7.0~11 | 7.6~9.7 | 4.0~14 |
|  |  | 100 | 1.3~7.5 | 3.8~8.4 | 1.5~13 |
| 77 | 吡蚜酮 | 5.00 | 7.0~16 | 9.8~19 | 6.7~14 |
|  |  | 20.0 | 11.0~16 | 4.9~9.8 | 3.8~13 |
|  |  | 100 | 2.8~11 | 5.5~12 | 1.6~7.1 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 5.00 | 9.1~15 | 3.5~12 | 2.6~11 |
|  |  | 20.0 | 4.0~17 | 3.5~12 | 4.2~11 |
|  |  | 100 | 3.8~8.8 | 6.1~11 | 2.6~9.6 |
| 79 | 乙嘧酚 | 5.00 | 5.2~11 | 6.9~11 | 3.2~13 |
|  |  | 20.0 | 3.9~15 | 3.8~11 | 2.5~15 |
|  |  | 100 | 3.9~9.1 | 4.2~13 | 2.1~6.2 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 5.00 | 7.3~17 | 6.8~14 | 5.3~15 |
|  |  | 20.0 | 2.8~18 | 7.4~18 | 6.1~15 |
|  |  | 100 | 2.6~6.8 | 5.4~7.2 | 2.0~11 |
| 81 | 异戊乙净 | 5.00 | 6.5~17 | 6.2~13 | 4.3~11 |
|  |  | 20.0 | 4.4~18 | 5.5~14 | 4.7~13 |
|  |  | 100 | 3.7~11 | 5.2~11 | 2.4~9.8 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 5.00 | 6.9~17 | 7.1~16 | 5.2~12 |
|  |  | 20.0 | 3.3~17 | 2.3~11 | 2.4~12 |
|  |  | 100 | 2.8~8.9 | 5.5~8.3 | 1.9~5.2 |
| 83 | 三环唑 | 5.00 | 5.7~17 | 4.9~11 | 2.9~15 |
|  |  | 20.0 | 10.1~17 | 2.5~13 | 5.6~13 |
|  |  | 100 | 3.6~12 | 2.9~5.6 | 1.1~9.1 |
| 84 | 三唑醇 | 5.00 | 6.4~12 | 9.0~13 | 9.3~14 |
|  |  | 20.0 | 6.8~11 | 6.7~9.5 | 7.3~13 |
|  |  | 100 | 0.6~12 | 2.0~13 | 2.2~6.2 |
| 85 | 多效唑 | 5.00 | 8.3~16 | 9.6~16 | 8.9~17 |
|  |  | 20.0 | 7.6~11 | 2.7~11 | 6.7~17 |
|  |  | 100 | 2.2~14 | 4.5~8.2 | 1.7~6.9 |
| 86 | 灭菌唑 | 5.00 | 10.2~16 | 6.7~14 | 11~15 |
|  |  | 20.0 | 3.4~12 | 6.2~15 | 4.2~8.9 |
|  |  | 100 | 4.4~12 | 2.9~6.4 | 1.5~7.4 |
| 87 | 腈菌唑 | 5.00 | 8.3~11 | 13~14 | 14~15 |
|  |  | 20.0 | 12~15 | 6.5~12 | 7.3~14 |
|  |  | 100 | 4.5~9.7 | 4.5~9.5 | 1.3~7.6 |
| 88 | 三唑酮 | 5.00 | 5.5~14 | 12~14 | 8.9~16 |
|  |  | 20.0 | 9.8~10 | 7.2~8.8 | 7.6~13 |
|  |  | 100 | 4.8~8.6 | 4.3~10 | 3.1~5.9 |
| 89 | 戊唑醇 | 5.00 | 8.8~19 | 5.0~15 | 11~15 |
|  |  | 20.0 | 7.0~17 | 6.5~12 | 5.4~16 |
|  |  | 100 | 4.0~9.4 | 3.3~7.8 | 2.0~3.2 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 5.00 | 6.1~17 | 3.4~13 | 7.8~9.7 |
|  |  | 20.0 | 6.9~17 | 6.0~15 | 7.0~11 |
|  |  | 100 | 3.9~13 | 4.2~13 | 2.9~6.7 |
| 91 | 己唑醇 | 5.00 | 8.1~15 | 9.3~14 | 11~18 |
|  |  | 20.0 | 9.3~16 | 6.0~6.2 | 7.0~13 |
|  |  | 100 | 6.1~14 | 3.6~11 | 2.6~7.5 |
| 92 | 唑草胺 | 5.00 | 5.5~16 | 6.8~13 | 8.9~15 |
|  |  | 20.0 | 8.3~15 | 5.0~12 | 8.9~15 |
|  |  | 100 | 4.4~17 | 3.7~8.0 | 2.7~5.7 |
| 93 | 丙环唑 | 5.00 | 7.6~18 | 9.9~18 | 7.1~20 |
|  |  | 20.0 | 8.8~14 | 6.9~14 | 6.5~14 |
|  |  | 100 | 3.7~8.5 | 2.6~7.9 | 2.7~6.7 |
| 94 | 烯唑醇 | 5.00 | 3.7~9.7 | 6.1~15 | 5.6~12 |
|  |  | 20.0 | 11~17 | 4.7~14 | 8.5~11 |
|  |  | 100 | 5.7~13 | 3.0~9.8 | 1.7~7.7 |
| 95 | 苄草唑 | 5.00 | 5.6~16 | 11~20 | 6.1~12 |
|  |  | 20.0 | 5.3~16 | 4.5~15 | 4.2~14 |
|  |  | 100 | 4.5~13 | 3.0~8.4 | 2.2~12 |
| 96 | 2,4-D | 5.00 | 9.1~17 | 7.0~17 | 6.0~14 |
|  |  | 20.0 | 7.4~14 | 5.2~12 | 3.5~8.5 |
|  |  | 100 | 3.4~5.6 | 6.6~12 | 3.4~11 |
| 97 | 二甲四氯 | 5.00 | 7.4~17 | 8.2~14 | 7.4~13 |
|  |  | 20.0 | 7.4~16 | 12~12 | 5.0~11 |
|  |  | 100 | 3.4~8.2 | 2.6~14 | 1.6~7.4 |
| 98 | 绿草定 | 5.00 | 6.6~14 | 7.7~12 | 4.0~16 |
|  |  | 20.0 | 5.1~13 | 6.6~13 | 3.3~12 |
|  |  | 100 | 5.3~12 | 4.3~11 | 1.1~6.9 |
| 99 | 除虫脲 | 5.00 | 7.9~12 | 9.2~15 | 4.1~15 |
|  |  | 20.0 | 7.6~16 | 5.6~13 | 7.1~13 |
|  |  | 100 | 7.1~9.8 | 3.5~7.5 | 3.9~7.8 |
| 100 | 灭幼脲 | 5.00 | 7.5~14 | 8.6~18 | 5.9~17 |
|  |  | 20.0 | 7.6~15 | 5.1~13 | 2.2~9.2 |
|  |  | 100 | 6.5~9.3 | 2.1~7.3 | 4.5~6.7 |

表D.3 精密度汇总表（废水）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度（ng/L） | 实验室内相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋虫胺 | 20.0 | 15~20 |
|  |  | 40.0 | 7.9~16 |
|  |  | 160 | 3.8~9.1 |
| 2 | 噻虫嗪 | 20.0 | 7.5~10 |
|  |  | 40.0 | 3.4~9.7 |
|  |  | 160 | 2.4~7.8 |
| 3 | 噻虫胺 | 20.0 | 9.7~18 |
|  |  | 40.0 | 8.7~9.2 |
|  |  | 160 | 3.8~4.7 |
| 4 | 吡虫啉 | 20.0 | 11~16 |
|  |  | 40.0 | 11~13 |
|  |  | 160 | 3.5~17 |
| 5 | 啶虫脒 | 20.0 | 9.7~16 |
|  |  | 40.0 | 8.5~14 |
|  |  | 160 | 3.7~8.3 |
| 6 | 噻虫啉 | 20.0 | 7.1~9.9 |
|  |  | 40.0 | 7.5~14 |
|  |  | 160 | 1.7~8.3 |
| 7 | 氧乐果 | 20.0 | 5.1~14 |
|  |  | 40.0 | 7.3~9.5 |
|  |  | 160 | 2.2~6.5 |
| 8 | 砜吸磷 | 20.0 | 6.1~14 |
|  |  | 40.0 | 9.2~11 |
|  |  | 160 | 3.7~11 |
| 9 | 蚜灭磷 | 20.0 | 4.1~9.7 |
|  |  | 40.0 | 8.0~10 |
|  |  | 160 | 2.0~12 |
| 10 | 乐果 | 20.0 | 3.9~6.8 |
|  |  | 40.0 | 6.4~13 |
|  |  | 160 | 2.0~9.6 |
| 11 | 磷胺 | 20.0 | 4.3~9.8 |
|  |  | 40.0 | 5.4~8.7 |
|  |  | 160 | 1.8~7.7 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 20.0 | 5.7~17 |
|  |  | 40.0 | 4.1~13 |
|  |  | 160 | 2.3~6.2 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 20.0 | 6.0~8.5 |
|  |  | 40.0 | 4.4~12 |
|  |  | 160 | 4.9~11 |
| 14 | 灭线磷 | 20.0 | 3.3~13 |
|  |  | 40.0 | 6.9~12 |
|  |  | 160 | 2.3~11 |
| 15 | 三唑磷 | 20.0 | 5.5~13 |
|  |  | 40.0 | 7.4~12 |
|  |  | 160 | 0.9~12 |
| 16 | 地散磷 | 20.0 | 4.2~18 |
|  |  | 40.0 | 3.4~7.8 |
|  |  | 160 | 1.3~13 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 20.0 | 7.1~14 |
|  |  | 40.0 | 6.8~7.8 |
|  |  | 160 | 2.8~5.5 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 20.0 | 5.9~15 |
|  |  | 40.0 | 3.0~9.3 |
|  |  | 160 | 1.5~7.8 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 20.0 | 6.3~13 |
|  |  | 40.0 | 6.4~12 |
|  |  | 160 | 1.8~8.9 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 20.0 | 8.9~19 |
|  |  | 40.0 | 5.4~13 |
|  |  | 160 | 3.8~7.7 |
| 21 | 解草嗪 | 20.0 | 2.0~13 |
|  |  | 40.0 | 6.7~12 |
|  |  | 160 | 2.7~11 |
| 22 | 环酰菌胺 | 20.0 | 13~14 |
|  |  | 40.0 | 4.6~13 |
|  |  | 160 | 1.0~6.7 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 20.0 | 5.2~15 |
|  |  | 40.0 | 3.6~13 |
|  |  | 160 | 1.1~9.5 |
| 24 | 敌草胺 | 20.0 | 9.4~15 |
|  |  | 40.0 | 3.7~7.2 |
|  |  | 160 | 2.0~6.6 |
| 25 | 甲草胺 | 20.0 | 6.6~14 |
|  |  | 40.0 | 2.2~13 |
|  |  | 160 | 3.0~4.1 |
| 26 | 氟酰胺 | 20.0 | 8.2~18 |
|  |  | 40.0 | 4.4~12 |
|  |  | 160 | 2.6~13 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 20.0 | 6.0~9.7 |
|  |  | 40.0 | 3.2~8.7 |
|  |  | 160 | 2.4~9.8 |
| 28 | 环氟菌胺 | 20.0 | 11~15 |
|  |  | 40.0 | 6.4~12 |
|  |  | 160 | 2.9~9.9 |
| 29 | 多菌灵 | 20.0 | 12~19 |
|  |  | 40.0 | 6.7~12 |
|  |  | 160 | 5.5~8.9 |
| 30 | 噻菌灵 | 20.0 | 8.5~11 |
|  |  | 40.0 | 3.2~6.6 |
|  |  | 160 | 5.6~13 |
| 31 | 麦穗灵 | 20.0 | 5.2~12 |
|  |  | 40.0 | 7.0~9.3 |
|  |  | 160 | 3.0~5.9 |
| 32 | 抑霉唑 | 20.0 | 6.3~13 |
|  |  | 40.0 | 5.2~11 |
|  |  | 160 | 3.3~3.9 |
| 33 | 十二环吗啉 | 20.0 | 7.8~13 |
|  |  | 40.0 | 4.1~8.0 |
|  |  | 160 | 4.5~6.5 |
| 34 | 嘧霉胺 | 20.0 | 3.3~5.0 |
|  |  | 40.0 | 5.8~8.7 |
|  |  | 160 | 2.7~6.0 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 20.0 | 6.3~20 |
|  |  | 40.0 | 9.3~17 |
|  |  | 160 | 5.0~7.1 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 20.0 | 3.1~9.4 |
|  |  | 40.0 | 4.8~6.9 |
|  |  | 160 | 4.1~4.6 |
| 37 | 咪鲜胺 | 20.0 | 2.8~11 |
|  |  | 40.0 | 4.6~6.5 |
|  |  | 160 | 6.5~7.8 |
| 38 | 辛噻酮 | 20.0 | 5.7~12 |
|  |  | 40.0 | 5.3~7.7 |
|  |  | 160 | 3.0~8.8 |
| 39 | 嘧菌胺 | 20.0 | 5.5~12 |
|  |  | 40.0 | 5.0~9.2 |
|  |  | 160 | 3.9~8.8 |
| 40 | 霜霉威 | 20.0 | 2.3~12 |
|  |  | 40.0 | 6.9~8.0 |
|  |  | 160 | 1.4~8.3 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 20.0 | 5.3~13 |
|  |  | 40.0 | 6.0~9.1 |
|  |  | 160 | 3.3~9.0 |
| 42 | 杀线威 | 20.0 | 6.8~13 |
|  |  | 40.0 | 5.1~9.8 |
|  |  | 160 | 2.9~7.4 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 20.0 | 4.2~8.7 |
|  |  | 40.0 | 4.1~8.9 |
|  |  | 160 | 5.6~6.4 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 20.0 | 5.2~11 |
|  |  | 40.0 | 4.3~8.3 |
|  |  | 160 | 1.0~9.9 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 20.0 | 9.1~9.7 |
|  |  | 40.0 | 5.5~9.5 |
|  |  | 160 | 3.1~9.2 |
| 46 | 硫双威 | 20.0 | 8.6~15 |
|  |  | 40.0 | 6.8~8.7 |
|  |  | 160 | 1.7~8.2 |
| 47 | 克百威 | 20.0 | 9.7~13 |
|  |  | 40.0 | 7.2~11 |
|  |  | 160 | 4.5~6.3 |
| 48 | 甲萘威 | 20.0 | 7.0~9.3 |
|  |  | 40.0 | 5.7~11 |
|  |  | 160 | 4.2~7.5 |
| 49 | 异丙威 | 20.0 | 7.4~13 |
|  |  | 40.0 | 4.0~11 |
|  |  | 160 | 1.4~7.5 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 20.0 | 5.6~16 |
|  |  | 40.0 | 5.4~12 |
|  |  | 160 | 2.8~8.1 |
| 51 | 仲丁威 | 20.0 | 6.1~9.5 |
|  |  | 40.0 | 4.0~7.1 |
|  |  | 160 | 2.2~9.4 |
| 52 | 甲硫威 | 20.0 | 3.5~15 |
|  |  | 40.0 | 3.4~9.1 |
|  |  | 160 | 1.1~5.0 |
| 53 | 野燕枯 | 20.0 | 4.5~9.1 |
|  |  | 40.0 | 7.4~11 |
|  |  | 160 | 4.9~11 |
| 54 | 特丁隆 | 20.0 | 6.7~9.7 |
|  |  | 40.0 | 6.7~7.9 |
|  |  | 160 | 4.2~8.9 |
| 55 | 甲草苯隆 | 20.0 | 7.7~12 |
|  |  | 40.0 | 6.4~8.1 |
|  |  | 160 | 5.3~8.3 |
| 56 | 绿麦隆 | 20.0 | 5.8~13 |
|  |  | 40.0 | 5.2~8.3 |
|  |  | 160 | 4.5~7.0 |
| 57 | 异丙隆 | 20.0 | 7.5~13 |
|  |  | 40.0 | 4.5~8.2 |
|  |  | 160 | 5.3~11 |
| 58 | 绿谷隆 | 20.0 | 6.2~11 |
|  |  | 40.0 | 3.3~9.4 |
|  |  | 160 | 5.5~6.6 |
| 59 | 敌草隆 | 20.0 | 9.9~13 |
|  |  | 40.0 | 2.6~7.4 |
|  |  | 160 | 6.4~7.9 |
| 60 | 利谷隆 | 20.0 | 4.1~17 |
|  |  | 40.0 | 3.0~13 |
|  |  | 160 | 4.7~16 |
| 61 | 枯草隆 | 20.0 | 6.7~13 |
|  |  | 40.0 | 5.8~8.0 |
|  |  | 160 | 4.8~9.0 |
| 62 | 可灭隆 | 20.0 | 6.5~12 |
|  |  | 40.0 | 4.0~9.2 |
|  |  | 160 | 4.5~10 |
| 63 | 戊菌隆 | 20.0 | 7.0~13 |
|  |  | 40.0 | 4.1~8.5 |
|  |  | 160 | 6.7~14 |
| 64 | 噁霜灵 | 20.0 | 6.5~14 |
|  |  | 40.0 | 3.8~8.0 |
|  |  | 160 | 3.6~7.4 |
| 65 | 灭草喹 | 20.0 | 6.3~14 |
|  |  | 40.0 | 6.2~7.7 |
|  |  | 160 | 2.6~9.2 |
| 66 | 甲磺隆 | 20.0 | 5.6~12 |
|  |  | 40.0 | 4.1~16 |
|  |  | 160 | 4.0~11 |
| 67 | 甲霜灵 | 20.0 | 3.4~15 |
|  |  | 40.0 | 2.5~9.3 |
|  |  | 160 | 3.1~11 |
| 68 | 抗倒酯 | 20.0 | 6.7~20 |
|  |  | 40.0 | 6.5~9.5 |
|  |  | 160 | 2.1~8.1 |
| 69 | 乙虫清 | 20.0 | 7.1~9.7 |
|  |  | 40.0 | 6.3~18 |
|  |  | 160 | 3.8~9.8 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 20.0 | 11~17 |
|  |  | 40.0 | 4.9~14 |
|  |  | 160 | 2.6~6.8 |
| 71 | 环酯草醚 | 20.0 | 3.0~18 |
|  |  | 40.0 | 2.9~9.2 |
|  |  | 160 | 4.1~10 |
| 72 | 嘧菌酯 | 20.0 | 11~17 |
|  |  | 40.0 | 4.5~18 |
|  |  | 160 | 3.1~7.9 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 20.0 | 6.2~19 |
|  |  | 40.0 | 7.3~14 |
|  |  | 160 | 2.0~7.4 |
| 74 | 稻瘟灵 | 20.0 | 11~15 |
|  |  | 40.0 | 3.2~8.8 |
|  |  | 160 | 3.6~9.8 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 20.0 | 9.9~16 |
|  |  | 40.0 | 3.8~14 |
|  |  | 160 | 2.4~8.9 |
| 76 | 虫酰肼 | 20.0 | 6.3~14 |
|  |  | 40.0 | 4.0~13 |
|  |  | 160 | 1.7~6.9 |
| 77 | 吡蚜酮 | 20.0 | 2.7~12 |
|  |  | 40.0 | 5.7~15 |
|  |  | 160 | 4.5~10 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 20.0 | 6.0~12 |
|  |  | 40.0 | 4.3~7.1 |
|  |  | 160 | 3.9~6.4 |
| 79 | 乙嘧酚 | 20.0 | 3.9~12 |
|  |  | 40.0 | 3.4~7.9 |
|  |  | 160 | 3.1~7.4 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 20.0 | 9.3~12 |
|  |  | 40.0 | 5.0~9.4 |
|  |  | 160 | 4.3~8.0 |
| 81 | 异戊乙净 | 20.0 | 7.1~16 |
|  |  | 40.0 | 6.2~8.7 |
|  |  | 160 | 3.3~9.7 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 20.0 | 7.9~13 |
|  |  | 40.0 | 6.3~8.1 |
|  |  | 160 | 2.2~12 |
| 83 | 三环唑 | 20.0 | 4.2~18 |
|  |  | 40.0 | 4.8~12 |
|  |  | 160 | 3.8~4.6 |
| 84 | 三唑醇 | 20.0 | 4.4~6.0 |
|  |  | 40.0 | 5.5~9.2 |
|  |  | 160 | 2.9~6.5 |
| 85 | 多效唑 | 20.0 | 5.4~17 |
|  |  | 40.0 | 7.4~11 |
|  |  | 160 | 2.4~6.0 |
| 86 | 灭菌唑 | 20.0 | 4.4~15 |
|  |  | 40.0 | 5.0~8.9 |
|  |  | 160 | 4.2~8.1 |
| 87 | 腈菌唑 | 20.0 | 5.4~13 |
|  |  | 40.0 | 2.7~9.4 |
|  |  | 160 | 3.3~5.7 |
| 88 | 三唑酮 | 20.0 | 5.7~14 |
|  |  | 40.0 | 3.5~12 |
|  |  | 160 | 1.7~8.4 |
| 89 | 戊唑醇 | 20.0 | 6.0~8.4 |
|  |  | 40.0 | 5.7~8.3 |
|  |  | 160 | 3.5~11 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 20.0 | 3.3~9.0 |
|  |  | 40.0 | 3.2~6.0 |
|  |  | 160 | 4.4~7.9 |
| 91 | 己唑醇 | 20.0 | 6.6~8.4 |
|  |  | 40.0 | 5.6~8.1 |
|  |  | 160 | 2.4~12 |
| 92 | 唑草胺 | 20.0 | 3.6~11 |
|  |  | 40.0 | 6.7~12 |
|  |  | 160 | 3.5~5.7 |
| 93 | 丙环唑 | 20.0 | 7.0~11 |
|  |  | 40.0 | 6.1~13 |
|  |  | 160 | 3.2~9.8 |
| 94 | 烯唑醇 | 20.0 | 3.4~5.0 |
|  |  | 40.0 | 4.9~11 |
|  |  | 160 | 3.1~8.8 |
| 95 | 苄草唑 | 20.0 | 4.1~8.3 |
|  |  | 40.0 | 5.3~6.9 |
|  |  | 160 | 3.5~12 |
| 96 | 2,4-D | 20.0 | 8.0~13 |
|  |  | 40.0 | 8.6~13 |
|  |  | 160 | 4.6~7.6 |
| 97 | 二甲四氯 | 20.0 | 5.0~8.6 |
|  |  | 40.0 | 5.2~9.6 |
|  |  | 160 | 4.1~8.4 |
| 98 | 绿草定 | 20.0 | 8.8~12 |
|  |  | 40.0 | 8.9~15 |
|  |  | 160 | 3.6~8.8 |
| 99 | 除虫脲 | 20.0 | 5.5~8.3 |
|  |  | 40.0 | 5.8~13 |
|  |  | 160 | 5.8~9.8 |
| 100 | 灭幼脲 | 20.0 | 5.5~7.6 |
|  |  | 40.0 | 6.2~11 |
|  |  | 160 | 4.2~7.2 |

表D.4 正确度汇总表（空白水样）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度 （ng/L） | 回收率范围（%） | P+2SP（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋虫胺 | 5.00 | 110~118 | 114±8.0 |
|  |  | 20.0 | 98.7~112 | 105±13.9 |
|  |  | 100 | 105~112 | 108±7.6 |
| 2 | 噻虫嗪 | 5.00 | 99.1~115 | 107±15.9 |
|  |  | 20.0 | 101~113 | 108±12.5 |
|  |  | 100 | 111~116 | 114±5.0 |
| 3 | 噻虫胺 | 5.00 | 104~113 | 109±9.0 |
|  |  | 20.0 | 96.6~97.8 | 97.1±1.2 |
|  |  | 100 | 99.0~108 | 104±9.0 |
| 4 | 吡虫啉 | 5.00 | 97.1~111 | 104±14.0 |
|  |  | 20.0 | 104~117 | 112±13.6 |
|  |  | 100 | 97.7~114 | 106±16.3 |
| 5 | 啶虫脒 | 5.00 | 86.0~111 | 101±26.1 |
|  |  | 20.0 | 84.9~104 | 95.2±19.3 |
|  |  | 100 | 99.2~103 | 102±4.4 |
| 6 | 噻虫啉 | 5.00 | 78.4~108 | 92.9±29.6 |
|  |  | 20.0 | 90.8~115 | 106±25.6 |
|  |  | 100 | 109~114 | 112±5.3 |
| 7 | 氧乐果 | 5.00 | 77.5~81.2 | 79.5±3.8 |
|  |  | 20.0 | 85.1~99.1 | 90.6±14.9 |
|  |  | 100 | 76.2~101 | 87.4±25.1 |
| 8 | 砜吸磷 | 5.00 | 85.3~107 | 98.4±23.1 |
|  |  | 20.0 | 94.8~112 | 103±17.4 |
|  |  | 100 | 99.9~114 | 108±14.2 |
| 9 | 蚜灭磷 | 5.00 | 70.7~118 | 90.6±49.1 |
|  |  | 20.0 | 82.2~104 | 96.4±24.6 |
|  |  | 100 | 72.0~104 | 85.5±33.2 |
| 10 | 乐果 | 5.00 | 77.5~103 | 92.6±26.8 |
|  |  | 20.0 | 85.2~98.3 | 93.9±15.0 |
|  |  | 100 | 88.1~101 | 95.2±13.1 |
| 11 | 磷胺 | 5.00 | 74.1~82.5 | 78.4±8.4 |
|  |  | 20.0 | 71.7~99.4 | 82.1±30.2 |
|  |  | 100 | 88.7~95.3 | 92.5±6.8 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 5.00 | 86.1~118 | 102±32.0 |
|  |  | 20.0 | 95.7~106 | 102±10.6 |
|  |  | 100 | 95.1~110 | 103±14.9 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 5.00 | 77.8~115 | 101±40.4 |
|  |  | 20.0 | 83.8~95.7 | 91.0±12.6 |
|  |  | 100 | 88.1~102 | 96.0±14.3 |
| 14 | 灭线磷 | 5.00 | 75.3~114 | 90.1±41.8 |
|  |  | 20.0 | 69.0~103 | 91.0±38.2 |
|  |  | 100 | 68.2~103 | 85.6±34.8 |
| 15 | 三唑磷 | 5.00 | 72.3~80.8 | 76.6±8.5 |
|  |  | 20.0 | 78.5~95.5 | 85.5±17.7 |
|  |  | 100 | 76.8~83.2 | 79.9±6.4 |
| 16 | 地散磷 | 5.00 | 66.2~110 | 80.9±50.4 |
|  |  | 20.0 | 64.0~95.5 | 81.0±31.8 |
|  |  | 100 | 66.4~75.1 | 72.1±9.9 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 5.00 | 68.8~79.8 | 74.4±11.0 |
|  |  | 20.0 | 69.4~82.9 | 75.9±13.5 |
|  |  | 100 | 61.8~75.3 | 67.4±14.1 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 5.00 | 103~119 | 112±16.0 |
|  |  | 20.0 | 84.0~85.1 | 84.5±1.1 |
|  |  | 100 | 90.1~97.3 | 93.5±7.2 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 5.00 | 77.7~97.7 | 87.3±20.1 |
|  |  | 20.0 | 79.5~83.7 | 81.4±4.2 |
|  |  | 100 | 84.0~101 | 92.4±17.0 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 5.00 | 78.2~98.0 | 87.0±20.1 |
|  |  | 20.0 | 82.0~87.9 | 84.6±6.0 |
|  |  | 100 | 84.2~94.0 | 88.4±10.1 |
| 21 | 解草嗪 | 5.00 | 88.8~118 | 100.0±31.5 |
|  |  | 20.0 | 91.3~93.6 | 92.6±2.4 |
|  |  | 100 | 62.8~99.6 | 76.5±40.2 |
| 22 | 环酰菌胺 | 5.00 | 81.9~97.6 | 89.5±15.7 |
|  |  | 20.0 | 76.2~82.4 | 79.3±6.2 |
|  |  | 100 | 77.8~89.5 | 84.1±11.8 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 5.00 | 77.7~97.7 | 87.3±20.1 |
|  |  | 20.0 | 79.5~83.7 | 81.4±4.2 |
|  |  | 100 | 84.0~101 | 92.4±17.0 |
| 24 | 敌草胺 | 5.00 | 72.6~107 | 89.1±34.5 |
|  |  | 20.0 | 70.9~78.9 | 74.9±8.0 |
|  |  | 100 | 73.8~82.0 | 78.5±8.4 |
| 25 | 甲草胺 | 5.00 | 63.0~86.3 | 71.0±26.5 |
|  |  | 20.0 | 70.6~89.9 | 83.3±22.0 |
|  |  | 100 | 66.6~97.1 | 82.0±30.5 |
| 26 | 氟酰胺 | 5.00 | 78.2~92.3 | 84.9±14.2 |
|  |  | 20.0 | 71.7~84.4 | 79.6±13.8 |
|  |  | 100 | 75.3~86.0 | 81.1±10.8 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 5.00 | 117~119 | 118±2.0 |
|  |  | 20.0 | 106~108 | 107±2.0 |
|  |  | 100 | 69.5~97.2 | 85.3±28.5 |
| 28 | 环氟菌胺 | 5.00 | 70.6~87.9 | 80.3±17.7 |
|  |  | 20.0 | 77.3~103 | 94.1±29.1 |
|  |  | 100 | 69.6~98.0 | 81.4±29.6 |
| 29 | 多菌灵 | 5.00 | 99.2~111 | 105±12.0 |
|  |  | 20.0 | 106~114 | 110±8.3 |
|  |  | 100 | 85.0~119 | 102±34.2 |
| 30 | 噻菌灵 | 5.00 | 83.8~119 | 98.0±37.1 |
|  |  | 20.0 | 99.1~104 | 102±4.9 |
|  |  | 100 | 99.5~113 | 106±13.7 |
| 31 | 麦穗灵 | 5.00 | 86.3~91.1 | 89.2±5.1 |
|  |  | 20.0 | 95.1~106 | 102±11.0 |
|  |  | 100 | 88.7~118 | 108±33.3 |
| 32 | 抑霉唑 | 5.00 | 81.8~109 | 97.6±28.2 |
|  |  | 20.0 | 71.8~93.5 | 84.1±22.3 |
|  |  | 100 | 97.4~106 | 103±9.0 |
| 33 | 十二环吗啉 | 5.00 | 90.0~115 | 99.6±26.9 |
|  |  | 20.0 | 62.3~110 | 91.1±50.7 |
|  |  | 100 | 63.8~119 | 83.5±61.7 |
| 34 | 嘧霉胺 | 5.00 | 85.1~87.9 | 86.3±2.9 |
|  |  | 20.0 | 81.8~119 | 97.8±38.3 |
|  |  | 100 | 83.2~115 | 96.3±33.2 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 5.00 | 97.8~114 | 107±16.6 |
|  |  | 20.0 | 102~115 | 111±15.0 |
|  |  | 100 | 104~119 | 113±15.5 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 5.00 | 81.4~99.3 | 91.1±18.1 |
|  |  | 20.0 | 73.7~81.1 | 78.2±7.9 |
|  |  | 100 | 91.2~101 | 95.4±10.1 |
| 37 | 咪鲜胺 | 5.00 | 88.2~95.2 | 90.9±7.5 |
|  |  | 20.0 | 97.4~119 | 108±21.6 |
|  |  | 100 | 93.0~103 | 98.6±10.2 |
| 38 | 辛噻酮 | 5.00 | 76.5~108 | 95.5±33.5 |
|  |  | 20.0 | 61.0~96.6 | 79.5±35.7 |
|  |  | 100 | 93.4~111 | 102±17.8 |
| 39 | 嘧菌胺 | 5.00 | 102~118 | 111±16.0 |
|  |  | 20.0 | 83.6~95.7 | 91.3±13.4 |
|  |  | 100 | 108~116 | 113±8.3 |
| 40 | 霜霉威 | 5.00 | 79.9~85.5 | 83.0±5.7 |
|  |  | 20.0 | 70.1~99.1 | 89.4±33.4 |
|  |  | 100 | 68.4~104 | 84.1±36.3 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 5.00 | 85.6~92.8 | 89.1±7.2 |
|  |  | 20.0 | 92.3~117 | 104±25.1 |
|  |  | 100 | 95.0~118 | 104±25.0 |
| 42 | 杀线威 | 5.00 | 67.2~113 | 91.3±46.0 |
|  |  | 20.0 | 94.1~117 | 103±25.5 |
|  |  | 100 | 73.3~117 | 98.8±45.5 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 5.00 | 78.9~113 | 93.9±34.9 |
|  |  | 20.0 | 73.7~108 | 86.4±37.6 |
|  |  | 100 | 66.2~103 | 86.4±37.3 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 5.00 | 79.4~82.2 | 80.5±3.0 |
|  |  | 20.0 | 101~114 | 108±13.0 |
|  |  | 100 | 99.0~116 | 105±19.5 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 5.00 | 98.0~119 | 110±21.6 |
|  |  | 20.0 | 79.5~103 | 94.1±25.5 |
|  |  | 100 | 103~112 | 107±9.2 |
| 46 | 硫双威 | 5.00 | 85.0~110 | 97.8±25.0 |
|  |  | 20.0 | 104~120 | 112±16.0 |
|  |  | 100 | 98.7~106 | 103±7.5 |
| 47 | 克百威 | 5.00 | 88.9~101 | 93.3±13.3 |
|  |  | 20.0 | 109~116 | 113±7.0 |
|  |  | 100 | 94.8~104 | 98.6±9.6 |
| 48 | 甲萘威 | 5.00 | 65.2~86.1 | 78.2±22.6 |
|  |  | 20.0 | 76.1~109 | 96.0±35.0 |
|  |  | 100 | 110~118 | 114±8.0 |
| 49 | 异丙威 | 5.00 | 73.9~85.5 | 78.7±12.1 |
|  |  | 20.0 | 82.5~96.3 | 90.5±14.3 |
|  |  | 100 | 75.2~98.1 | 84.3±24.3 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 5.00 | 70.0~87.1 | 78.0±17.2 |
|  |  | 20.0 | 83.8~90.0 | 86.8±6.2 |
|  |  | 100 | 86.6~88.1 | 87.2±1.6 |
| 51 | 仲丁威 | 5.00 | 63.1~80.0 | 74.1±19.1 |
|  |  | 20.0 | 94.4~97.8 | 96.4±3.5 |
|  |  | 100 | 65.3~101 | 77.9±40.1 |
| 52 | 甲硫威 | 5.00 | 84.6~98.8 | 91.7±14.2 |
|  |  | 20.0 | 73.3~95.0 | 81.8±23.2 |
|  |  | 100 | 86.7~97.1 | 90.2±11.9 |
| 53 | 野燕枯 | 5.00 | 69.7~96.6 | 82.1±27.2 |
|  |  | 20.0 | 89.7~91.2 | 90.4±1.5 |
|  |  | 100 | 84.1~101 | 90.8±18.0 |
| 54 | 特丁隆 | 5.00 | 81.6~105 | 92.3±23.7 |
|  |  | 20.0 | 85.9~93.7 | 90.4±8.1 |
|  |  | 100 | 83.0~105 | 92.9±22.3 |
| 55 | 甲草苯隆 | 5.00 | 78.3~88.6 | 83.2±10.3 |
|  |  | 20.0 | 78.3~87.5 | 82.7±9.2 |
|  |  | 100 | 83.2~102 | 90.0±20.8 |
| 56 | 绿麦隆 | 5.00 | 85.1~98.0 | 90.1±13.9 |
|  |  | 20.0 | 95.5~106 | 101±10.6 |
|  |  | 100 | 108~112 | 110±4.2 |
| 57 | 异丙隆 | 5.00 | 78.8~109 | 97.3±32.4 |
|  |  | 20.0 | 88.8~110 | 99.9±21.3 |
|  |  | 100 | 89.7~110 | 99.4±20.4 |
| 58 | 绿谷隆 | 5.00 | 68.3~72.7 | 69.8±5.0 |
|  |  | 20.0 | 81.2~98.4 | 90.4±17.3 |
|  |  | 100 | 63.0~86.0 | 74.5±23.0 |
| 59 | 敌草隆 | 5.00 | 88.7~103 | 95.1±14.5 |
|  |  | 20.0 | 79.5~97.4 | 89.0±18.0 |
|  |  | 100 | 87.4~95.0 | 90.8±7.7 |
| 60 | 利谷隆 | 5.00 | 86.2~96.0 | 90.8±9.9 |
|  |  | 20.0 | 74.1~112 | 93.6±37.9 |
|  |  | 100 | 78.6~90.3 | 82.7±13.1 |
| 61 | 枯草隆 | 5.00 | 71.4~94.0 | 81.7±22.9 |
|  |  | 20.0 | 69.6~87.3 | 78.3±17.7 |
|  |  | 100 | 77.1~89.0 | 82.4±12.1 |
| 62 | 可灭隆 | 5.00 | 70.7~99.1 | 81.0±31.4 |
|  |  | 20.0 | 94.0~96.3 | 95.1±2.3 |
|  |  | 100 | 84.5~104 | 93.4±19.7 |
| 63 | 戊菌隆 | 5.00 | 60.4~72.3 | 68.3±13.6 |
|  |  | 20.0 | 60.9~92.7 | 71.8±36.2 |
|  |  | 100 | 61.2~72.6 | 65.2±12.9 |
| 64 | 噁霜灵 | 5.00 | 91.1~113 | 101±22.4 |
|  |  | 20.0 | 94.4~107 | 102±12.9 |
|  |  | 100 | 97.2~108 | 103±11.0 |
| 65 | 灭草喹 | 5.00 | 85.3~105 | 96.5±20.2 |
|  |  | 20.0 | 83.3~106 | 94.4±22.7 |
|  |  | 100 | 93.1~106 | 102±14.4 |
| 66 | 甲磺隆 | 5.00 | 69.2~90.1 | 76.5±23.6 |
|  |  | 20.0 | 73.4~103 | 88.7±29.7 |
|  |  | 100 | 64.3~94.5 | 81.5±31.1 |
| 67 | 甲霜灵 | 5.00 | 87.3~104 | 94.0±17.7 |
|  |  | 20.0 | 66.1~116 | 90.4±49.9 |
|  |  | 100 | 93.7~105 | 98.8±11.5 |
| 68 | 抗倒酯 | 5.00 | 76.6~104 | 87.4±29.1 |
|  |  | 20.0 | 65.5~98.7 | 82.4±33.2 |
|  |  | 100 | 85.7~103 | 96.9±19.4 |
| 69 | 乙虫清 | 5.00 | 81.5~106 | 92.6±24.8 |
|  |  | 20.0 | 88.8~102 | 95.4±13.2 |
|  |  | 100 | 101~108 | 105±7.0 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 5.00 | 94.6~113 | 107±21.2 |
|  |  | 20.0 | 101~109 | 105±8.0 |
|  |  | 100 | 88.6~105 | 98.2±17.1 |
| 71 | 环酯草醚 | 5.00 | 78.3~117 | 93.0±41.9 |
|  |  | 20.0 | 89.5~96.0 | 92.4±6.6 |
|  |  | 100 | 89.7~98.2 | 94.8±9.0 |
| 72 | 嘧菌酯 | 5.00 | 70.9~87.7 | 79.7±16.9 |
|  |  | 20.0 | 92.8~94.3 | 93.6±1.5 |
|  |  | 100 | 91.6~98.1 | 95.4±6.8 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 5.00 | 64.1~102 | 82.2±38.0 |
|  |  | 20.0 | 96.9~108 | 103±11.1 |
|  |  | 100 | 94.5~111 | 105±18.0 |
| 74 | 稻瘟灵 | 5.00 | 73.3~106 | 84.3±37.6 |
|  |  | 20.0 | 77.3~88.4 | 82.8±11.1 |
|  |  | 100 | 81.4~95.6 | 89.9±15.0 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 5.00 | 66.7~107 | 81.3±44.7 |
|  |  | 20.0 | 81.2~96.7 | 88.8±15.5 |
|  |  | 100 | 74.9~93.0 | 85.4±18.8 |
| 76 | 虫酰肼 | 5.00 | 78.6~109 | 98.2±34.0 |
|  |  | 20.0 | 101~114 | 108±13.0 |
|  |  | 100 | 83.6~91.7 | 88.2±8.3 |
| 77 | 吡蚜酮 | 5.00 | 75.2~112 | 94.5±36.9 |
|  |  | 20.0 | 69.5~101 | 89.1±34.2 |
|  |  | 100 | 87.3~109 | 95.8±23.1 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 5.00 | 97.9~109 | 105±11.5 |
|  |  | 20.0 | 84.3~105 | 98.1±23.9 |
|  |  | 100 | 104~116 | 110±12.1 |
| 79 | 乙嘧酚 | 5.00 | 93.7~116 | 102±24.4 |
|  |  | 20.0 | 98.3~116 | 107±18.1 |
|  |  | 100 | 114~119 | 117±5.3 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 5.00 | 106~115 | 110±9.2 |
|  |  | 20.0 | 96.8~110 | 105±13.5 |
|  |  | 100 | 95.3~118 | 111±25.7 |
| 81 | 异戊乙净 | 5.00 | 86.6~115 | 101±28.5 |
|  |  | 20.0 | 79.5~96.9 | 88.9±17.6 |
|  |  | 100 | 98.5~107 | 104±8.9 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 5.00 | 79.8~89.3 | 84.8±9.6 |
|  |  | 20.0 | 68.0~82.5 | 75.5±14.5 |
|  |  | 100 | 71.8~92.2 | 85.3±23.4 |
| 83 | 三环唑 | 5.00 | 95.9~116 | 103±23.2 |
|  |  | 20.0 | 107~118 | 111±12.2 |
|  |  | 100 | 93.8~119 | 103±28.0 |
| 84 | 三唑醇 | 5.00 | 114~114 | 114±0.0 |
|  |  | 20.0 | 98.4~106 | 102±8.1 |
|  |  | 100 | 94.2~117 | 109±24.8 |
| 85 | 多效唑 | 5.00 | 77.4~117 | 95.3±40.1 |
|  |  | 20.0 | 92.3~113 | 103±20.8 |
|  |  | 100 | 108~119 | 116±12.7 |
| 86 | 灭菌唑 | 5.00 | 83.8~102 | 94.3±18.9 |
|  |  | 20.0 | 91.3~114 | 103±22.8 |
|  |  | 100 | 115~118 | 117±3.5 |
| 87 | 腈菌唑 | 5.00 | 112~114 | 113±2.0 |
|  |  | 20.0 | 92.0~115 | 105±23.4 |
|  |  | 100 | 89.7~119 | 103±29.8 |
| 88 | 三唑酮 | 5.00 | 110~110 | 110±0.0 |
|  |  | 20.0 | 92.1~96.5 | 94.9±4.9 |
|  |  | 100 | 101~113 | 105±13.9 |
| 89 | 戊唑醇 | 5.00 | 89.2~110 | 99.0±20.9 |
|  |  | 20.0 | 73.7~116 | 96.2±42.6 |
|  |  | 100 | 107~115 | 112±8.3 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 5.00 | 98.7~110 | 105±11.3 |
|  |  | 20.0 | 86.9~110 | 98.8±23.1 |
|  |  | 100 | 107~112 | 110±5.0 |
| 91 | 己唑醇 | 5.00 | 93.9~110 | 103±16.1 |
|  |  | 20.0 | 83.0~113 | 94.0±33.1 |
|  |  | 100 | 90.8~109 | 101±18.4 |
| 92 | 唑草胺 | 5.00 | 82.4~101 | 92.6±18.8 |
|  |  | 20.0 | 89.2~98.6 | 95.1±10.3 |
|  |  | 100 | 95.0~112 | 105±17.8 |
| 93 | 丙环唑 | 5.00 | 104~111 | 108±7.2 |
|  |  | 20.0 | 97.8~102 | 99.3±4.7 |
|  |  | 100 | 114~119 | 116±5.8 |
| 94 | 烯唑醇 | 5.00 | 94.8~98.6 | 96.6±3.8 |
|  |  | 20.0 | 80.2~110 | 91.7±32.0 |
|  |  | 100 | 90.5~96.1 | 93.4±5.6 |
| 95 | 苄草唑 | 5.00 | 91.1~97.2 | 94.2±6.1 |
|  |  | 20.0 | 70.9~98.7 | 82.2±29.3 |
|  |  | 100 | 87.0~99.3 | 91.5±13.6 |
| 96 | 2,4-D | 5.00 | 99.3~104 | 101±5.4 |
|  |  | 20.0 | 83.1~106 | 94.8±22.9 |
|  |  | 100 | 80.3~115 | 97.2±34.7 |
| 97 | 二甲四氯 | 5.00 | 86.2~106 | 97.3±20.2 |
|  |  | 20.0 | 72.6~102 | 87.7±29.4 |
|  |  | 100 | 89.6~116 | 99.6±28.6 |
| 98 | 绿草定 | 5.00 | 66.0~118 | 94.5±52.7 |
|  |  | 20.0 | 74.4~114 | 97.8±41.5 |
|  |  | 100 | 91.8~117 | 102±27.1 |
| 99 | 除虫脲 | 5.00 | 82.6~101 | 93.0±18.9 |
|  |  | 20.0 | 76.3~102 | 86.2±27.7 |
|  |  | 100 | 80.1~101 | 91.7±21.3 |
| 100 | 灭幼脲 | 5.00 | 67.9~101 | 88.7±36.3 |
|  |  | 20.0 | 61.1~94.7 | 79.7±34.2 |
|  |  | 100 | 64.2~102 | 87.5±40.8 |

表D.5 正确度汇总表（地表水、地下水和海水）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度（ng/L） | 回收率范围（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 地表水 | 地下水 | 海水 |
| 1 | 呋虫胺 | 5.00 | 69.9~115 | 90.2~115 | 78.2~116 |
|  |  | 20.0 | 88.2~103 | 90.0~101 | 72.0~94.7 |
|  |  | 100 | 85.4~97.0 | 91.8~115 | 70.7~113 |
| 2 | 噻虫嗪 | 5.00 | 64.6~119 | 91.5~112 | 75.2~95.6 |
|  |  | 20.0 | 62.6~101 | 87.0~109 | 64.3~92.7 |
|  |  | 100 | 85.4~101 | 90.3~99.0 | 65.9~104 |
| 3 | 噻虫胺 | 5.00 | 81.3~94.2 | 87.5~119 | 62.9~104 |
|  |  | 20.0 | 80.6~88.1 | 87.9~104 | 71.3~111 |
|  |  | 100 | 94.2~106 | 78.7~103 | 64.8~95.6 |
| 4 | 吡虫啉 | 5.00 | 80.4~109 | 92.6~105 | 79.1~109 |
|  |  | 20.0 | 90.7~103 | 80.1~101 | 89.7~115 |
|  |  | 100 | 101~105 | 95.4~113 | 93.0~107 |
| 5 | 啶虫脒 | 5.00 | 70.7~97.6 | 99.5~111 | 77.0~89.3 |
|  |  | 20.0 | 64.9~94.1 | 85.1~102 | 68.2~108 |
|  |  | 100 | 88.2~107 | 77.5~102 | 65.0~97.5 |
| 6 | 噻虫啉 | 5.00 | 85.6~106 | 97.2~113 | 68.9~101 |
|  |  | 20.0 | 83.6~102 | 97.8~107 | 71.7~92.9 |
|  |  | 100 | 60.1~116 | 95.1~102 | 69.2~101 |
| 7 | 氧乐果 | 5.00 | 70.3~93.8 | 70.3~114 | 85.0~118 |
|  |  | 20.0 | 64.5~106 | 63.4~88.5 | 94.9~103 |
|  |  | 100 | 60.6~101 | 60.5~99.8 | 99.1~108 |
| 8 | 砜吸磷 | 5.00 | 80.3~98.8 | 90.8~114 | 85.4~102 |
|  |  | 20.0 | 93.9~104 | 86.1~95.8 | 78.0~107 |
|  |  | 100 | 96.2~101 | 90.1~102 | 96.5~115 |
| 9 | 蚜灭磷 | 5.00 | 92.6~113 | 87.0~106 | 90.8~111 |
|  |  | 20.0 | 90.9~106 | 72.9~89.7 | 88.2~102 |
|  |  | 100 | 80.5~99.0 | 65.3~101 | 84.4~111 |
| 10 | 乐果 | 5.00 | 79.8~95.1 | 73.0~107 | 84.1~96.7 |
|  |  | 20.0 | 83.5~101 | 62.9~93.9 | 78.3~95.8 |
|  |  | 100 | 95.9~99.4 | 87.7~103 | 97.8~99.7 |
| 11 | 磷胺 | 5.00 | 77.6~96.1 | 89.0~110 | 78.7~101 |
|  |  | 20.0 | 83.7~104 | 83.9~95.5 | 60.3~99.2 |
|  |  | 100 | 67.0~113 | 85.7~106 | 69.6~110 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 5.00 | 97.3~99.9 | 64.3~119 | 96.9~118 |
|  |  | 20.0 | 90.5~102 | 66.5~83.3 | 79.0~99.4 |
|  |  | 100 | 99.4~103 | 63.2~105 | 99.0~114 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 5.00 | 90.4~99.0 | 92.6~119 | 98.1~116 |
|  |  | 20.0 | 92.2~97.4 | 86.5~118 | 71.0~107 |
|  |  | 100 | 98.4~105 | 102~113 | 102~115 |
| 14 | 灭线磷 | 5.00 | 70.5~95.9 | 90.8~95.6 | 67.9~85.0 |
|  |  | 20.0 | 72.8~80.4 | 74.6~91.4 | 61.5~86.0 |
|  |  | 100 | 62.7~71.9 | 60.9~102 | 67.9~82.8 |
| 15 | 三唑磷 | 5.00 | 89.9~97.0 | 76.1~106 | 74.1~99.1 |
|  |  | 20.0 | 91.6~118 | 75.8~103 | 67.9~106 |
|  |  | 100 | 95.7~114 | 72.8~116 | 84.9~107 |
| 16 | 地散磷 | 5.00 | 75.9~113 | 81.9~99.0 | 73.3~104 |
|  |  | 20.0 | 80.5~118 | 79.3~95.5 | 69.3~75.5 |
|  |  | 100 | 77.8~102 | 76.7~99.7 | 70.6~88.7 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 5.00 | 66.4~104 | 97.5~109 | 64.4~92.4 |
|  |  | 20.0 | 68.5~95.4 | 87.5~105 | 63.1~94.4 |
|  |  | 100 | 76.2~87.5 | 66.8~105 | 73.7~88.8 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 5.00 | 79.9~115 | 84.6~116 | 85.6~104 |
|  |  | 20.0 | 82.4~111 | 78.2~105 | 75.3~107 |
|  |  | 100 | 76.8~94.0 | 87.8~113 | 81.4~107 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 5.00 | 96.5~102 | 73.3~92.2 | 61.3~81.4 |
|  |  | 20.0 | 88.1~119 | 86.9~99.0 | 64.4~98.7 |
|  |  | 100 | 99.3~105 | 82.9~98.4 | 81.1~112 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 5.00 | 85.0~109 | 69.9~118 | 77.2~117 |
|  |  | 20.0 | 95.6~106 | 85.0~95.4 | 76.7~89.4 |
|  |  | 100 | 106~119 | 97.6~109 | 110~113 |
| 21 | 解草嗪 | 5.00 | 77.7~102 | 75.9~84.0 | 79.3~112 |
|  |  | 20.0 | 86.9~110 | 81.6~102 | 78.1~113 |
|  |  | 100 | 71.8~90.5 | 65.9~80.9 | 72.7~112 |
| 22 | 环酰菌胺 | 5.00 | 68.6~105 | 75.7~108 | 64.8~90.0 |
|  |  | 20.0 | 90.4~115 | 71.7~92.4 | 66.2~94.5 |
|  |  | 100 | 63.6~108 | 79.4~97.6 | 88.9~114 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 5.00 | 96.5~102 | 73.3~92.2 | 61.3~81.4 |
|  |  | 20.0 | 88.1~119 | 86.9~99.0 | 64.4~98.7 |
|  |  | 100 | 99.3~105 | 82.9~98.4 | 81.1~112 |
| 24 | 敌草胺 | 5.00 | 66.3~117 | 69.5~112 | 77.4~109 |
|  |  | 20.0 | 87.6~92.6 | 67.0~113 | 70.1~103 |
|  |  | 100 | 83.0~94.9 | 68.6~112 | 70.6~91.4 |
| 25 | 甲草胺 | 5.00 | 81.2~111 | 79.3~102 | 78.5~87.2 |
|  |  | 20.0 | 91.8~108 | 85.9~117 | 69.5~105 |
|  |  | 100 | 82.7~104 | 70.4~102 | 81.7~93.0 |
| 26 | 氟酰胺 | 5.00 | 69.9~99.3 | 76.1~102 | 62.9~77.5 |
|  |  | 20.0 | 93.4~109 | 73.0~115 | 65.8~80.4 |
|  |  | 100 | 88.4~104 | 71.2~94.2 | 96.1~105 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 5.00 | 83.5~104 | 75.0~116 | 80.9~107 |
|  |  | 20.0 | 91.0~99.0 | 93.0~109 | 80.4~107 |
|  |  | 100 | 88.0~118 | 64.4~105 | 96.8~106 |
| 28 | 环氟菌胺 | 5.00 | 87.7~96.5 | 80.2~89.3 | 89.1~115 |
|  |  | 20.0 | 82.5~105 | 79.4~115 | 101~115 |
|  |  | 100 | 66.8~103 | 62.9~103 | 84.2~103 |
| 29 | 多菌灵 | 5.00 | 91.3~108 | 76.6~96.3 | 64.4~119 |
|  |  | 20.0 | 66.8~116 | 77.4~119 | 87.1~118 |
|  |  | 100 | 68.8~101 | 88.4~96.3 | 95.3~109 |
| 30 | 噻菌灵 | 5.00 | 85.8~118 | 86.2~104 | 75.7~106 |
|  |  | 20.0 | 61.8~76.8 | 72.2~102 | 93.8~110 |
|  |  | 100 | 69.2~99.4 | 81.5~110 | 66.2~97.1 |
| 31 | 麦穗灵 | 5.00 | 86.4~117 | 99.8~115 | 102~104 |
|  |  | 20.0 | 82.5~102 | 93.0~115 | 81.8~115 |
|  |  | 100 | 75.8~94.5 | 90.2~119 | 98.7~107 |
| 32 | 抑霉唑 | 5.00 | 80.8~104 | 90.4~110 | 84.0~97.5 |
|  |  | 20.0 | 82.2~90.0 | 78.3~95.2 | 71.3~107 |
|  |  | 100 | 62.9~112 | 81.5~97.7 | 77.1~104 |
| 33 | 十二环吗啉 | 5.00 | 73.6~113 | 71.4~92.5 | 69.2~108 |
|  |  | 20.0 | 64.9~93.9 | 65.6~102 | 81.3~106 |
|  |  | 100 | 99.8~109 | 76.6~102 | 71.5~104 |
| 34 | 嘧霉胺 | 5.00 | 72.5~116 | 99.2~105 | 80.5~110 |
|  |  | 20.0 | 68.1~106 | 80.5~101 | 89.1~94.6 |
|  |  | 100 | 93.2~105 | 91.3~105 | 84.9~105 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 5.00 | 105~116 | 97.6~117 | 87.3~102 |
|  |  | 20.0 | 81.8~113 | 90.3~115 | 93.5~99.4 |
|  |  | 100 | 96.0~103 | 93.6~107 | 95.2~119 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 5.00 | 72.5~79.4 | 80.6~96.8 | 68.8~76.0 |
|  |  | 20.0 | 68.6~71.9 | 76.5~94.4 | 76.4~103 |
|  |  | 100 | 90.3~103 | 78.8~92.2 | 68.8~97.0 |
| 37 | 咪鲜胺 | 5.00 | 91.9~108 | 83.1~108 | 102~107 |
|  |  | 20.0 | 88.8~104 | 90.5~95.1 | 84.4~97.9 |
|  |  | 100 | 93.4~110 | 98.0~98.7 | 95.0~104 |
| 38 | 辛噻酮 | 5.00 | 102~119 | 96.3~104 | 103~109 |
|  |  | 20.0 | 87.6~107 | 67.1~119 | 94.6~117 |
|  |  | 100 | 98.5~119 | 92.2~119 | 98.4~118 |
| 39 | 嘧菌胺 | 5.00 | 71.2~111 | 65.6~89.6 | 76.7~115 |
|  |  | 20.0 | 66.3~84.5 | 61.1~102 | 85.6~95.2 |
|  |  | 100 | 95.8~99.6 | 61.7~106 | 94.3~103 |
| 40 | 霜霉威 | 5.00 | 99.3~111 | 65.2~98.5 | 64.9~101 |
|  |  | 20.0 | 86.4~103 | 60.4~74.6 | 76.7~109 |
|  |  | 100 | 102~103 | 60.9~97.8 | 60.5~104 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 5.00 | 76.0~99.6 | 60.4~93.8 | 73.4~104 |
|  |  | 20.0 | 86.2~99.6 | 73.0~101 | 62.7~97.4 |
|  |  | 100 | 96.9~102 | 93.1~101 | 60.0~110 |
| 42 | 杀线威 | 5.00 | 99.4~114 | 84.5~106 | 101~113 |
|  |  | 20.0 | 81.0~102 | 68.0~79.4 | 74.9~103 |
|  |  | 100 | 63.0~102 | 75.0~99.9 | 80.5~101 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 5.00 | 74.0~111 | 95.1~114 | 85.1~116 |
|  |  | 20.0 | 95.4~104 | 69.1~105 | 92.2~103 |
|  |  | 100 | 61.1~98.2 | 74.2~98.8 | 79.4~101 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 5.00 | 65.1~95.7 | 106~115 | 68.8~97.6 |
|  |  | 20.0 | 69.8~103 | 70.6~102 | 76.4~96.0 |
|  |  | 100 | 69.9~103 | 79.2~102 | 73.1~97.9 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 5.00 | 70.7~106 | 73.3~109 | 68.2~99.2 |
|  |  | 20.0 | 64.9~98.7 | 66.2~83.5 | 66.5~103 |
|  |  | 100 | 70.1~97.5 | 68.7~99.1 | 78.8~101 |
| 46 | 硫双威 | 5.00 | 104~118 | 87.6~117 | 88.0~113 |
|  |  | 20.0 | 96.8~117 | 90.6~101 | 104~110 |
|  |  | 100 | 97.2~108 | 104~112 | 97.9~109 |
| 47 | 克百威 | 5.00 | 65.6~93.3 | 79.1~98.3 | 84.9~114 |
|  |  | 20.0 | 84.6~91.8 | 66.7~115 | 72.7~96.5 |
|  |  | 100 | 91.3~95.9 | 89.5~111 | 75.1~118 |
| 48 | 甲萘威 | 5.00 | 79.9~103 | 75.5~118 | 80.3~95.4 |
|  |  | 20.0 | 92.6~116 | 74.0~111 | 85.1~103 |
|  |  | 100 | 102~115 | 103~116 | 96.0~118 |
| 49 | 异丙威 | 5.00 | 83.5~95.8 | 67.9~104 | 63.0~106 |
|  |  | 20.0 | 68.6~99.9 | 69.6~80.5 | 72.4~103 |
|  |  | 100 | 80.2~101 | 78.0~107 | 80.6~101 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 5.00 | 95.7~108 | 93.6~106 | 78.1~103 |
|  |  | 20.0 | 93.3~106 | 73.5~114 | 77.7~105 |
|  |  | 100 | 92.2~113 | 93.6~102 | 91.4~101 |
| 51 | 仲丁威 | 5.00 | 73.7~99.7 | 76.2~96.3 | 80.7~98.4 |
|  |  | 20.0 | 60.2~68.6 | 68.5~88.2 | 67.6~104 |
|  |  | 100 | 74.8~99.2 | 73.8~103 | 65.7~90.6 |
| 52 | 甲硫威 | 5.00 | 70.5~85.8 | 66.6~105 | 63.3~115 |
|  |  | 20.0 | 70.1~98.3 | 74.7~110 | 64.4~91.5 |
|  |  | 100 | 99.8~116 | 62.1~89.5 | 79.8~101 |
| 53 | 野燕枯 | 5.00 | 73.5~93.7 | 66.4~111 | 75.5~114 |
|  |  | 20.0 | 61.4~86.1 | 90.4~116 | 86.9~104 |
|  |  | 100 | 74.5~91.6 | 81.8~88.0 | 86.9~118 |
| 54 | 特丁隆 | 5.00 | 89.5~99.0 | 78.9~111 | 89.6~107 |
|  |  | 20.0 | 72.2~97.2 | 84.4~120 | 82.6~98.1 |
|  |  | 100 | 82.1~102 | 83.2~97.6 | 86.7~94.1 |
| 55 | 甲草苯隆 | 5.00 | 88.1~110 | 63.5~93.8 | 92.8~109 |
|  |  | 20.0 | 79.8~114 | 79.0~95.0 | 89.5~97.5 |
|  |  | 100 | 94.0~101 | 89.4~97.3 | 88.8~101 |
| 56 | 绿麦隆 | 5.00 | 84.6~101 | 85.6~93.3 | 91.5~99.0 |
|  |  | 20.0 | 76.4~97.2 | 83.7~91.4 | 71.4~110 |
|  |  | 100 | 87.3~112 | 89.3~105 | 88.6~107 |
| 57 | 异丙隆 | 5.00 | 91.8~99.5 | 73.9~114 | 85.2~107 |
|  |  | 20.0 | 95.3~107 | 84.9~108 | 96.3~107 |
|  |  | 100 | 104~113 | 60.4~111 | 67.1~105 |
| 58 | 绿谷隆 | 5.00 | 86.9~115 | 82.2~104 | 79.2~85.4 |
|  |  | 20.0 | 70.9~109 | 94.7~107 | 80.2~107 |
|  |  | 100 | 101~116 | 95.4~98.4 | 91.3~119 |
| 59 | 敌草隆 | 5.00 | 95.0~99.8 | 75.8~113 | 77.5~104 |
|  |  | 20.0 | 70.4~105 | 88.7~112 | 88.5~116 |
|  |  | 100 | 101~107 | 81.2~99.1 | 101~113 |
| 60 | 利谷隆 | 5.00 | 82.2~105 | 70.6~93.1 | 71.9~117 |
|  |  | 20.0 | 71.8~76.6 | 95.7~102 | 83.0~102 |
|  |  | 100 | 77.1~108 | 78.9~103 | 97.4~117 |
| 61 | 枯草隆 | 5.00 | 97.3~101 | 85.6~91.6 | 78.4~96.7 |
|  |  | 20.0 | 83.4~102 | 82.2~109 | 73.8~102 |
|  |  | 100 | 75.0~109 | 95.6~107 | 101~114 |
| 62 | 可灭隆 | 5.00 | 106~109 | 92.3~105 | 73.1~96.6 |
|  |  | 20.0 | 91.7~117 | 95.5~119 | 78.6~102 |
|  |  | 100 | 81.4~118 | 72.5~117 | 99.8~114 |
| 63 | 戊菌隆 | 5.00 | 67.2~114 | 83.2~95.8 | 63.2~93.5 |
|  |  | 20.0 | 61.7~96.6 | 91.5~99.4 | 67.8~105 |
|  |  | 100 | 70.3~103 | 68.6~98.9 | 64.5~81.4 |
| 64 | 噁霜灵 | 5.00 | 91.5~114 | 84.5~120 | 74.4~110 |
|  |  | 20.0 | 101~118 | 87.2~101 | 70.6~101 |
|  |  | 100 | 98.3~107 | 97.7~105 | 99.0~116 |
| 65 | 灭草喹 | 5.00 | 79.5~105 | 65.6~96.2 | 82.9~90.7 |
|  |  | 20.0 | 79.1~107 | 83.6~92.2 | 67.5~97.7 |
|  |  | 100 | 67.1~80.9 | 80.2~107 | 71.8~102 |
| 66 | 甲磺隆 | 5.00 | 92.4~101 | 72.3~104 | 70.8~103 |
|  |  | 20.0 | 64.8~95.8 | 68.4~83.5 | 97.6~110 |
|  |  | 100 | 60.6~102 | 89.7~101 | 89.8~101 |
| 67 | 甲霜灵 | 5.00 | 85.3~103 | 70.8~114 | 72.5~117 |
|  |  | 20.0 | 94.2~103 | 96.2~116 | 63.8~104 |
|  |  | 100 | 90.8~115 | 113~117 | 89.8~111 |
| 68 | 抗倒酯 | 5.00 | 68.9~98.9 | 101~118 | 74.5~107 |
|  |  | 20.0 | 63.5~101 | 98.4~102 | 83.0~108 |
|  |  | 100 | 82.4~117 | 97.7~104 | 76.2~106 |
| 69 | 乙虫清 | 5.00 | 62.9~104 | 68.5~82.7 | 73.0~91.2 |
|  |  | 20.0 | 83.4~89.9 | 73.3~97.2 | 78.3~97.9 |
|  |  | 100 | 73.4~89.1 | 77.5~97.1 | 78.3~102 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 5.00 | 102~119 | 82.6~115 | 86.0~116 |
|  |  | 20.0 | 99.0~118 | 86.5~90.2 | 92.5~99.1 |
|  |  | 100 | 104~119 | 90.7~111 | 84.5~98.5 |
| 71 | 环酯草醚 | 5.00 | 61.2~104 | 74.0~94.1 | 67.5~119 |
|  |  | 20.0 | 83.1~117 | 68.7~95.2 | 89.7~102 |
|  |  | 100 | 65.7~115 | 74.3~107 | 77.7~98.8 |
| 72 | 嘧菌酯 | 5.00 | 83.3~113 | 78.8~108 | 66.1~118 |
|  |  | 20.0 | 83.4~118 | 83.5~103 | 70.6~102 |
|  |  | 100 | 85.7~98.8 | 108~119 | 90.3~107 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 5.00 | 72.9~103 | 76.9~99.9 | 65.9~105 |
|  |  | 20.0 | 88.6~116 | 90.8~107 | 66.6~81.9 |
|  |  | 100 | 78.8~115 | 97.4~115 | 77.4~103 |
| 74 | 稻瘟灵 | 5.00 | 66.2~114 | 62.0~105 | 82.0~117 |
|  |  | 20.0 | 79.1~84.9 | 70.9~93.4 | 67.2~103 |
|  |  | 100 | 76.9~111 | 67.9~106 | 76.0~91.9 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 5.00 | 66.2~101 | 76.1~102 | 66.7~107 |
|  |  | 20.0 | 86.9~104 | 85.2~103 | 65.8~81.5 |
|  |  | 100 | 78.5~99.6 | 92.6~104 | 81.4~101 |
| 76 | 虫酰肼 | 5.00 | 61.6~104 | 88.7~98.8 | 70.5~107 |
|  |  | 20.0 | 65.0~116 | 61.3~106 | 74.2~96.9 |
|  |  | 100 | 67.6~97.1 | 62.4~115 | 62.8~103 |
| 77 | 吡蚜酮 | 5.00 | 87.0~113 | 86.8~95.5 | 83.2~102 |
|  |  | 20.0 | 75.7~102 | 82.9~119 | 87.4~101 |
|  |  | 100 | 60.2~104 | 77.8~99.2 | 66.5~74.7 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 5.00 | 66.4~114 | 90.1~96.0 | 63.2~115 |
|  |  | 20.0 | 75.3~89.7 | 78.4~84.2 | 99.9~117 |
|  |  | 100 | 85.8~93.3 | 93.7~112 | 66.7~94.6 |
| 79 | 乙嘧酚 | 5.00 | 77.7~116 | 83.7~106 | 98.4~115 |
|  |  | 20.0 | 85.1~104 | 88.2~99.1 | 85.4~106 |
|  |  | 100 | 87.0~102 | 99.4~104 | 86.8~103 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 5.00 | 63.1~106 | 73.6~92.8 | 99.1~105 |
|  |  | 20.0 | 64.4~108 | 73.1~110 | 99.7~114 |
|  |  | 100 | 81.8~104 | 86.0~115 | 94.3~102 |
| 81 | 异戊乙净 | 5.00 | 74.6~104 | 75.2~86.8 | 76.2~103 |
|  |  | 20.0 | 71.9~97.6 | 71.2~105 | 69.5~93.8 |
|  |  | 100 | 92.4~104 | 79.0~94.0 | 90.5~106 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 5.00 | 68.3~106 | 86.9~88.1 | 97.7~105 |
|  |  | 20.0 | 79.3~95.2 | 87.6~94.8 | 92.1~111 |
|  |  | 100 | 85.2~94.8 | 65.7~95.0 | 80.8~86.7 |
| 83 | 三环唑 | 5.00 | 81.8~99.3 | 106~111 | 96.1~109 |
|  |  | 20.0 | 95.0~104 | 94.1~106 | 105~109 |
|  |  | 100 | 101~108 | 105~113 | 97.7~113 |
| 84 | 三唑醇 | 5.00 | 95.5~114 | 95.4~114 | 98.9~115 |
|  |  | 20.0 | 113~120 | 98.5~106 | 92.7~101 |
|  |  | 100 | 101~119 | 102~117 | 96.7~113 |
| 85 | 多效唑 | 5.00 | 82.7~109 | 99.0~115 | 80.4~115 |
|  |  | 20.0 | 108~113 | 102~110 | 101~110 |
|  |  | 100 | 113~120 | 103~120 | 91.6~110 |
| 86 | 灭菌唑 | 5.00 | 80.6~107 | 87.2~106 | 97.5~115 |
|  |  | 20.0 | 91.4~119 | 99.1~110 | 88.3~113 |
|  |  | 100 | 112~118 | 99.3~111 | 96.6~110 |
| 87 | 腈菌唑 | 5.00 | 88.6~112 | 94.6~107 | 72.9~97.9 |
|  |  | 20.0 | 95.6~104 | 92.5~107 | 83.7~98.3 |
|  |  | 100 | 95.2~114 | 99.0~112 | 71.7~111 |
| 88 | 三唑酮 | 5.00 | 92.6~118 | 95.7~109 | 71.5~92.7 |
|  |  | 20.0 | 99.7~110 | 108~115 | 82.5~110 |
|  |  | 100 | 97.0~113 | 101~109 | 94.3~114 |
| 89 | 戊唑醇 | 5.00 | 60.0~102 | 94.8~102 | 76.6~104 |
|  |  | 20.0 | 69.9~105 | 94.3~112 | 91.7~96.6 |
|  |  | 100 | 97.7~112 | 105~113 | 95.1~106 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 5.00 | 78.8~102 | 70.9~113 | 69.6~117 |
|  |  | 20.0 | 89.1~109 | 98.2~101 | 88.0~106 |
|  |  | 100 | 92.9~115 | 99.1~110 | 77.6~105 |
| 91 | 己唑醇 | 5.00 | 93.0~115 | 91.1~105 | 79.0~101 |
|  |  | 20.0 | 88.4~115 | 88.1~110 | 77.7~88.7 |
|  |  | 100 | 95.6~115 | 98.5~111 | 89.8~104 |
| 92 | 唑草胺 | 5.00 | 97.6~115 | 98.6~117 | 92.3~117 |
|  |  | 20.0 | 88.2~107 | 101~108 | 75.9~115 |
|  |  | 100 | 87.9~103 | 81.4~112 | 83.4~111 |
| 93 | 丙环唑 | 5.00 | 63.2~93.4 | 95.0~117 | 82.0~85.7 |
|  |  | 20.0 | 86.8~105 | 85.7~97.3 | 85.2~98.2 |
|  |  | 100 | 107~117 | 105~114 | 84.7~113 |
| 94 | 烯唑醇 | 5.00 | 74.5~93.0 | 81.3~96.2 | 70.8~85.5 |
|  |  | 20.0 | 85.2~103 | 90.7~93.8 | 66.6~76.9 |
|  |  | 100 | 91.7~101 | 89.2~95.6 | 73.2~104 |
| 95 | 苄草唑 | 5.00 | 87.5~104 | 69.7~99.4 | 68.1~89.7 |
|  |  | 20.0 | 72.5~95.7 | 74.8~110 | 63.7~98.3 |
|  |  | 100 | 66.4~92.8 | 66.4~97.9 | 79.4~99.1 |
| 96 | 2,4-D | 5.00 | 70.4~90.2 | 82.6~104 | 74.3~95.0 |
|  |  | 20.0 | 66.1~104 | 72.8~112 | 74.5~97.3 |
|  |  | 100 | 86.8~107 | 92.4~97.6 | 81.3~103 |
| 97 | 二甲四氯 | 5.00 | 82.1~114 | 72.7~108 | 85.2~118 |
|  |  | 20.0 | 98.2~98.9 | 70.9~119 | 68.1~102 |
|  |  | 100 | 80.3~91.0 | 86.5~102 | 84.7~99.7 |
| 98 | 绿草定 | 5.00 | 84.4~98.9 | 102~113 | 97.3~110 |
|  |  | 20.0 | 69.3~98.4 | 85.7~108 | 87.3~101 |
|  |  | 100 | 84.9~99.0 | 96.3~117 | 72.2~99.2 |
| 99 | 除虫脲 | 5.00 | 93.8~102 | 76.9~102 | 96.9~110 |
|  |  | 20.0 | 63.1~104 | 72.0~114 | 63.9~114 |
|  |  | 100 | 70.4~97.8 | 76.5~110 | 71.9~98.9 |
| 100 | 灭幼脲 | 5.00 | 75.0~89.6 | 70.4~104 | 94.5~107 |
|  |  | 20.0 | 67.5~97.9 | 90.5~120 | 99.0~110 |
|  |  | 100 | 91.1~97.8 | 93.1~116 | 85.5~98.7 |

表D.6 正确度汇总表（废水）

| 序号 | 目标化合物 | 加标浓度（ng/L） | 回收率范围（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呋虫胺 | 20.0 | 62.7~103 |
|  |  | 40.0 | 103~103 |
|  |  | 160 | 101~107 |
| 2 | 噻虫嗪 | 20.0 | 77.0~101 |
|  |  | 40.0 | 61.0~107 |
|  |  | 160 | 85.0~102 |
| 3 | 噻虫胺 | 20.0 | 68.3~105 |
|  |  | 40.0 | 91.4~103 |
|  |  | 160 | 96.9~103 |
| 4 | 吡虫啉 | 20.0 | 65.0~105 |
|  |  | 40.0 | 96.5~118 |
|  |  | 160 | 98.8~107 |
| 5 | 啶虫脒 | 20.0 | 70.4~101 |
|  |  | 40.0 | 98.1~113 |
|  |  | 160 | 106~115 |
| 6 | 噻虫啉 | 20.0 | 81.4~104 |
|  |  | 40.0 | 97.9~107 |
|  |  | 160 | 64.0~101 |
| 7 | 氧乐果 | 20.0 | 77.8~119 |
|  |  | 40.0 | 82.9~98.8 |
|  |  | 160 | 71.8~104 |
| 8 | 砜吸磷 | 20.0 | 75.5~106 |
|  |  | 40.0 | 79.8~103 |
|  |  | 160 | 65.8~109 |
| 9 | 蚜灭磷 | 20.0 | 72.0~106 |
|  |  | 40.0 | 69.7~119 |
|  |  | 160 | 64.8~102 |
| 10 | 乐果 | 20.0 | 85.0~106 |
|  |  | 40.0 | 93.6~109 |
|  |  | 160 | 86.3~99.3 |
| 11 | 磷胺 | 20.0 | 97.4~103 |
|  |  | 40.0 | 102~114 |
|  |  | 160 | 94.7~105 |
| 12 | 甲拌磷亚砜 | 20.0 | 89.6~116 |
|  |  | 40.0 | 93.9~107 |
|  |  | 160 | 97.5~111 |
| 13 | 甲拌磷砜 | 20.0 | 99.5~109 |
|  |  | 40.0 | 97.6~101 |
|  |  | 160 | 102~103 |
| 14 | 灭线磷 | 20.0 | 62.2~102 |
|  |  | 40.0 | 76.0~110 |
|  |  | 160 | 74.5~98.2 |
| 15 | 三唑磷 | 20.0 | 98.7~102 |
|  |  | 40.0 | 97.4~108 |
|  |  | 160 | 101~114 |
| 16 | 地散磷 | 20.0 | 65.7~97.9 |
|  |  | 40.0 | 75.5~99.3 |
|  |  | 160 | 78.8~98.1 |
| 17 | 甲基毒虫畏 | 20.0 | 65.8~101 |
|  |  | 40.0 | 68.6~103 |
|  |  | 160 | 66.2~97.7 |
| 18 | 双氟磺草胺 | 20.0 | 84.6~114 |
|  |  | 40.0 | 79.2~115 |
|  |  | 160 | 83.3~110 |
| 19 | 呋吡菌胺 | 20.0 | 93.9~102 |
|  |  | 40.0 | 88.7~114 |
|  |  | 160 | 85.6~103 |
| 20 | 氯虫苯甲酰胺 | 20.0 | 76.7~99.3 |
|  |  | 40.0 | 84.0~117 |
|  |  | 160 | 87.5~95.9 |
| 21 | 解草嗪 | 20.0 | 81.7~99.3 |
|  |  | 40.0 | 84.7~103 |
|  |  | 160 | 70.6~93.1 |
| 22 | 环酰菌胺 | 20.0 | 87.7~101 |
|  |  | 40.0 | 70.6~103 |
|  |  | 160 | 69.5~105 |
| 23 | 氟唑菌酰胺 | 20.0 | 95.6~106 |
|  |  | 40.0 | 88.7~114 |
|  |  | 160 | 85.6~103 |
| 24 | 敌草胺 | 20.0 | 89.4~92.9 |
|  |  | 40.0 | 98.2~111 |
|  |  | 160 | 88.8~103 |
| 25 | 甲草胺 | 20.0 | 80.5~94.7 |
|  |  | 40.0 | 95.2~103 |
|  |  | 160 | 84.5~93.6 |
| 26 | 氟酰胺 | 20.0 | 85.1~101 |
|  |  | 40.0 | 98.5~106 |
|  |  | 160 | 90.2~96.6 |
| 27 | 四唑酰草胺 | 20.0 | 91.2~101 |
|  |  | 40.0 | 82.2~99.1 |
|  |  | 160 | 82.7~109 |
| 28 | 环氟菌胺 | 20.0 | 73.5~99.7 |
|  |  | 40.0 | 76.1~99.8 |
|  |  | 160 | 67.7~103 |
| 29 | 多菌灵 | 20.0 | 107~114 |
|  |  | 40.0 | 78.4~107 |
|  |  | 160 | 81.0~97.9 |
| 30 | 噻菌灵 | 20.0 | 72.2~108 |
|  |  | 40.0 | 61.1~89.7 |
|  |  | 160 | 61.2~96.8 |
| 31 | 麦穗灵 | 20.0 | 92.1~106 |
|  |  | 40.0 | 74.3~104 |
|  |  | 160 | 68.5~113 |
| 32 | 抑霉唑 | 20.0 | 88.2~105 |
|  |  | 40.0 | 97.6~107 |
|  |  | 160 | 98.7~114 |
| 33 | 十二环吗啉 | 20.0 | 83.2~94.5 |
|  |  | 40.0 | 92.8~111 |
|  |  | 160 | 94.3~107 |
| 34 | 嘧霉胺 | 20.0 | 97.6~103 |
|  |  | 40.0 | 101~106 |
|  |  | 160 | 93.2~104 |
| 35 | 烯酰吗啉 | 20.0 | 70.8~111 |
|  |  | 40.0 | 91.8~107 |
|  |  | 160 | 96.7~99.9 |
| 36 | 嘧菌环胺 | 20.0 | 75.7~102 |
|  |  | 40.0 | 90.0~102 |
|  |  | 160 | 77.2~97.3 |
| 37 | 咪鲜胺 | 20.0 | 74.1~107 |
|  |  | 40.0 | 76.9~101 |
|  |  | 160 | 83.6~99.9 |
| 38 | 辛噻酮 | 20.0 | 86.5~99.8 |
|  |  | 40.0 | 81.4~112 |
|  |  | 160 | 88.8~112 |
| 39 | 嘧菌胺 | 20.0 | 76.4~101 |
|  |  | 40.0 | 80.6~101 |
|  |  | 160 | 76.7~99.3 |
| 40 | 霜霉威 | 20.0 | 75.3~117 |
|  |  | 40.0 | 88.2~105 |
|  |  | 160 | 66.9~102 |
| 41 | 涕灭威亚砜 | 20.0 | 66.3~104 |
|  |  | 40.0 | 60.3~96.4 |
|  |  | 160 | 95.4~105 |
| 42 | 杀线威 | 20.0 | 88.6~98.5 |
|  |  | 40.0 | 85.7~104 |
|  |  | 160 | 89.6~105 |
| 43 | 乙硫苯威亚砜 | 20.0 | 69.8~105 |
|  |  | 40.0 | 67.2~101 |
|  |  | 160 | 64.3~105 |
| 44 | 3-羟基克百威 | 20.0 | 65.1~109 |
|  |  | 40.0 | 62.3~89.4 |
|  |  | 160 | 61.1~85.4 |
| 45 | 6-氯-4-羟-3-苯基-哒嗪 | 20.0 | 68.6~103 |
|  |  | 40.0 | 69.4~118 |
|  |  | 160 | 68.2~109 |
| 46 | 硫双威 | 20.0 | 61.4~116 |
|  |  | 40.0 | 60.0~102 |
|  |  | 160 | 76.0~115 |
| 47 | 克百威 | 20.0 | 88.5~107 |
|  |  | 40.0 | 97.1~102 |
|  |  | 160 | 95.0~114 |
| 48 | 甲萘威 | 20.0 | 97.4~113 |
|  |  | 40.0 | 76.3~114 |
|  |  | 160 | 72.2~95.4 |
| 49 | 异丙威 | 20.0 | 67.3~77.8 |
|  |  | 40.0 | 77.4~86.9 |
|  |  | 160 | 82.2~94.1 |
| 50 | 3,4,5-混杀威 | 20.0 | 65.1~94.3 |
|  |  | 40.0 | 84.1~93.6 |
|  |  | 160 | 79.0~113 |
| 51 | 仲丁威 | 20.0 | 74.9~101 |
|  |  | 40.0 | 81.7~94.8 |
|  |  | 160 | 85.4~103 |
| 52 | 甲硫威 | 20.0 | 77.6~103 |
|  |  | 40.0 | 92.4~107 |
|  |  | 160 | 97.7~109 |
| 53 | 野燕枯 | 20.0 | 69.3~95.7 |
|  |  | 40.0 | 87.2~96.8 |
|  |  | 160 | 86.0~103 |
| 54 | 特丁隆 | 20.0 | 84.7~101 |
|  |  | 40.0 | 91.1~98.9 |
|  |  | 160 | 84.7~102 |
| 55 | 甲草苯隆 | 20.0 | 79.2~106 |
|  |  | 40.0 | 81.9~101 |
|  |  | 160 | 80.9~106 |
| 56 | 绿麦隆 | 20.0 | 79.3~107 |
|  |  | 40.0 | 80.5~95.1 |
|  |  | 160 | 98.3~109 |
| 57 | 异丙隆 | 20.0 | 86.7~109 |
|  |  | 40.0 | 94.1~119 |
|  |  | 160 | 101~117 |
| 58 | 绿谷隆 | 20.0 | 97.6~103 |
|  |  | 40.0 | 95.7~102 |
|  |  | 160 | 98.3~116 |
| 59 | 敌草隆 | 20.0 | 89.3~92.7 |
|  |  | 40.0 | 88.3~107 |
|  |  | 160 | 103~112 |
| 60 | 利谷隆 | 20.0 | 75.4~107 |
|  |  | 40.0 | 95.3~101 |
|  |  | 160 | 101~118 |
| 61 | 枯草隆 | 20.0 | 92.8~101 |
|  |  | 40.0 | 90.3~110 |
|  |  | 160 | 96.0~114 |
| 62 | 可灭隆 | 20.0 | 101~101 |
|  |  | 40.0 | 99.2~101 |
|  |  | 160 | 97.0~117 |
| 63 | 戊菌隆 | 20.0 | 65.8~101 |
|  |  | 40.0 | 71.7~98.2 |
|  |  | 160 | 70.1~99.3 |
| 64 | 噁霜灵 | 20.0 | 97.1~103 |
|  |  | 40.0 | 98.2~116 |
|  |  | 160 | 97.1~106 |
| 65 | 灭草喹 | 20.0 | 69.4~97.3 |
|  |  | 40.0 | 71.7~105 |
|  |  | 160 | 73.9~84.6 |
| 66 | 甲磺隆 | 20.0 | 83.4~101 |
|  |  | 40.0 | 80.2~107 |
|  |  | 160 | 81.5~102 |
| 67 | 甲霜灵 | 20.0 | 97.7~106 |
|  |  | 40.0 | 90.1~101 |
|  |  | 160 | 90.0~116 |
| 68 | 抗倒酯 | 20.0 | 70.3~114 |
|  |  | 40.0 | 69.5~102 |
|  |  | 160 | 69.6~99.1 |
| 69 | 乙虫清 | 20.0 | 69.0~99.3 |
|  |  | 40.0 | 64.3~72.8 |
|  |  | 160 | 73.2~92.2 |
| 70 | 螺虫乙酯 | 20.0 | 85.1~118 |
|  |  | 40.0 | 81.8~105 |
|  |  | 160 | 105~112 |
| 71 | 环酯草醚 | 20.0 | 78.8~119 |
|  |  | 40.0 | 77.2~108 |
|  |  | 160 | 75.9~96.8 |
| 72 | 嘧菌酯 | 20.0 | 79.6~101 |
|  |  | 40.0 | 82.4~101 |
|  |  | 160 | 86.6~103 |
| 73 | 甲氧虫酰肼 | 20.0 | 102~104 |
|  |  | 40.0 | 98.7~103 |
|  |  | 160 | 101~113 |
| 74 | 稻瘟灵 | 20.0 | 65.5~97.2 |
|  |  | 40.0 | 64.2~99.0 |
|  |  | 160 | 65.9~106 |
| 75 | 氟嘧菌酯 | 20.0 | 79.5~99.5 |
|  |  | 40.0 | 74.5~102 |
|  |  | 160 | 83.7~111 |
| 76 | 虫酰肼 | 20.0 | 75.4~101 |
|  |  | 40.0 | 63.2~104 |
|  |  | 160 | 68.1~109 |
| 77 | 吡蚜酮 | 20.0 | 104~106 |
|  |  | 40.0 | 98.2~103 |
|  |  | 160 | 60.5~108 |
| 78 | 二甲嘧酚 | 20.0 | 84.7~106 |
|  |  | 40.0 | 85.1~99.0 |
|  |  | 160 | 87.0~99.3 |
| 79 | 乙嘧酚 | 20.0 | 95.2~106 |
|  |  | 40.0 | 94.8~101 |
|  |  | 160 | 66.9~106 |
| 80 | 苯嗪草酮 | 20.0 | 72.5~95.3 |
|  |  | 40.0 | 79.8~88.5 |
|  |  | 160 | 94.2~103 |
| 81 | 异戊乙净 | 20.0 | 66.0~103 |
|  |  | 40.0 | 85.8~116 |
|  |  | 160 | 99.8~113 |
| 82 | 嗪草酸甲酯 | 20.0 | 74.4~101 |
|  |  | 40.0 | 87.3~99.2 |
|  |  | 160 | 102~108 |
| 83 | 三环唑 | 20.0 | 83.3~102 |
|  |  | 40.0 | 96.7~108 |
|  |  | 160 | 98.2~106 |
| 84 | 三唑醇 | 20.0 | 99.0~116 |
|  |  | 40.0 | 103~118 |
|  |  | 160 | 103~118 |
| 85 | 多效唑 | 20.0 | 81.6~112 |
|  |  | 40.0 | 88.3~106 |
|  |  | 160 | 106~118 |
| 86 | 灭菌唑 | 20.0 | 83.8~119 |
|  |  | 40.0 | 99.6~105 |
|  |  | 160 | 103~111 |
| 87 | 腈菌唑 | 20.0 | 90.0~107 |
|  |  | 40.0 | 95.5~102 |
|  |  | 160 | 99.3~108 |
| 88 | 三唑酮 | 20.0 | 92.7~108 |
|  |  | 40.0 | 92.1~110 |
|  |  | 160 | 101~115 |
| 89 | 戊唑醇 | 20.0 | 86.3~94.5 |
|  |  | 40.0 | 84.7~100 |
|  |  | 160 | 88.8~101 |
| 90 | 苄氯三唑醇 | 20.0 | 75.2~102 |
|  |  | 40.0 | 74.8~99.0 |
|  |  | 160 | 83.3~103 |
| 91 | 己唑醇 | 20.0 | 84.0~101 |
|  |  | 40.0 | 77.3~103 |
|  |  | 160 | 81.2~99.9 |
| 92 | 唑草胺 | 20.0 | 74.5~98.6 |
|  |  | 40.0 | 98.7~103 |
|  |  | 160 | 85.3~103 |
| 93 | 丙环唑 | 20.0 | 79.2~101 |
|  |  | 40.0 | 75.1~101 |
|  |  | 160 | 88.0~96.4 |
| 94 | 烯唑醇 | 20.0 | 81.4~103 |
|  |  | 40.0 | 75.9~101 |
|  |  | 160 | 85.4~101 |
| 95 | 苄草唑 | 20.0 | 86.3~102 |
|  |  | 40.0 | 77.4~104 |
|  |  | 160 | 86.5~103 |
| 96 | 2,4-D | 20.0 | 69.8~74.3 |
|  |  | 40.0 | 63.2~101 |
|  |  | 160 | 97.5~99.2 |
| 97 | 二甲四氯 | 20.0 | 69.9~104 |
|  |  | 40.0 | 71.0~99.4 |
|  |  | 160 | 91.3~103 |
| 98 | 绿草定 | 20.0 | 76.7~110 |
|  |  | 40.0 | 81.4~105 |
|  |  | 160 | 69.6~106 |
| 99 | 除虫脲 | 20.0 | 99.1~105 |
|  |  | 40.0 | 95.7~101 |
|  |  | 160 | 79.1~99.3 |
| 100 | 灭幼脲 | 20.0 | 68.4~105 |
|  |  | 40.0 | 86.8~101 |
|  |  | 160 | 99.2~109 |