| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

3502

福建省厦门市地方标准

DB 3502/T XXXX—202X

环境空气走航监测技术规范

Technical specifications for Air Quality Cruise Monitoring

（征求意见稿）

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

厦门市市场监督管理局  发布

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由厦门市环境监测站提出。

本文件由厦门市生态环境局归口。

本文件起草单位：厦门市环境监测站。

本文件主要起草人：

本文件于202*年**月首次发布。

环境空气走航监测技术规范

  - 范围

本文件规定了挥发性有机物、颗粒物走航监测的方法概述、试剂或材料、仪器和设备、监测方法、结果计算与表示、质量保证与质量控制及安全防护要求。

本文件适用于厦门市内环境空气、无组织排放的挥发性有机物以及颗粒物走航监测工作。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095   环境空气质量标准

GB 37822   挥发性有机物无组织排放控制标准

GB 7247.1   激光产品的安全第1部分：设备分类、要求和用户指南

GB 2894     安全标志及其使用导则

HJ168	  环境监测 分析方法标准制修订技术导则

HJ194     环境空气质量手工监测技术规范

HJ212     污染物在线监控（监测）系统数据传输标准

HJ653     环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统技术要求及检测方法

HJ759     环境空气挥发性有机物的测定罐采样/气相色谱-质谱法

HJ1010	  环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T55    大气污染物无组织排放监测技术导则

GSB-07-3638	氮气中57种VOCs混合气体标准样品

  - 术语和定义

GB 37822-2019界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 挥发性有机物  volatile organic compounds

参与大气光化学反应的有机化合物，或者根据有关规定确定的有机化合物。

在表征 VOCs 总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以 TVOC表示）、非甲烷总烃（以 NMHC 表示）作为污染物控制项目。

[来源：GB 37822-2019，3.1]

- 3.2

- 颗粒物（粒径小于等于10µm） particulate matter（PM10）

指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 10µm 的颗粒物，也称可吸入颗粒物。

- 3.3

- 颗粒物（粒径小于等于2.5µm） particulate matter（PM2.5）

指环境空气中空气动力学当量直径小于等于 2.5µm 的颗粒物，也称细颗粒物。

- 3.4

- 气溶胶 aerosol

固体颗粒、液体颗粒或二者在气体介质中的悬浮体系。这些颗粒物在该体系中的降落速度很小。

- 3.5

- 走航监测 cruise monitoring

利用车载式快速监测设备在行进中连续自动监测，结合定点监测，对污染物进行定性定量分析，并基于地理位置信息显示沿行进路线污染物空间连续分布。

  - 方法概述

利用环境空气污染物车载监测设备，在车辆行进时对环境空气、无组织排放废气、颗粒物进行连续自动监测，并根据地理位置信息，显示沿行进路线的挥发性有机物和颗粒物浓度空间连续分布，必要时辅以定点监测，完成定性、定量分析。

  - 试剂或材料

- 5.1

- 高纯氦气

- 高纯氦气纯度应不小于 99.99%。

- 5.2

- 高纯氮气

- 高纯氮气纯度应不小于 99.99%。

- 5.3　标准气体

5.3.1 应配备包含附录 A 所规定的挥发性有机物的标准气体。可根据实际工作需要配备包含附录 B所规定的挥发性有机物标准气体。

5.3.2 标准气体应满足国家对标准物质的相关要求，包括但不限于 GSB-07-3638-2019。

5.3.3 对于国家无相关标准物质要求的挥发性有机物，可根据实际工作需要，购买有证标准气体或在有资质的单位定制混合标准气体。

  - 仪器和设备

- 6.1　质谱仪

使被测物质离子化，利用电磁学原理使各种离子按不同的质荷比分离并测量各种离子的强度，从而识别并对其进行定量的设备。包括进样单元、离子源、反应单元、真空单元、质量分析器及数据解析软件等单元。具备全谱扫描分析或选择离子扫描分析、谱库检索、实时显示空气污染组分等功能。

- 6.2　气溶胶激光雷达

通过向大气中发射连续的脉冲激光，获取大气分子或气溶胶的后向散射回波信号，连续监测大气气溶胶分布的设备。主要包括激光发射系统、光学接收系统以及数据采集控制系统。能够反演大气气溶胶消光系数、退偏振比、大气边界层、颗粒物质量浓度、能见度、光学厚度等分布信息。激光探测距离需不低于5 km，探测盲区小于等于100 m。

- 6.3　车载散射扬尘监测仪

采用激光散射原理，用激光作光源，在入射光方向以外，借检测散射光强度、频移及其角度依赖等而得到颗粒物的重量、尺寸等信息输入内部计算机，计算颗粒物质量浓度，最后将通过LED显示器实时显示TSP、PM10、PM2.5的质量浓度数值；本设备相关监测方法及计算方法均符合国家扬尘监测相关标准与技术规范。

- 6.4　车载式大气采样系统

6.4.1 采用多支路采样总管时，采样总管应满足HJ 654中的要求，且挥发性有机物的采样支管应位于采样总管的最前部。

6.4.2 在不使用采样总管时，可直接用管线采样，管路应尽量短以减少对待测污染物的吸附，管路总长度应不超过3 m。

6.4.3 采样管路应选用不释放有干扰物质且不与待测污染物发生化学反应的材料，如聚四氟乙烯、硼硅酸盐玻璃或硅烷化处理的不锈钢材料；采样管路宜对颗粒物进行过滤；采样管路应采取保温措施以避免采样管路内壁结露。

6.4.4 采样口应高出车顶不小于0.2 m。

- 6.5　气体稀释系统

气体稀释系统的最大稀释倍数应不小于1000倍。

- 6.6　工控机

工控机应满足HJ 212要求，保障系统运行并将数据传输至上位平台：

a）通信接口：具备一路RS-485或RS-232或USB接口或以太网通信接口，用于与上位机通信；

b）存储要求：根据使用需求，能完整存储不少于12 个月的所有参数监测数据和报警等信息；

c）抗干扰能力：具有防雷击、防电磁干扰、抗震动等能力；

d）电压稳定性：允许外部供电电压波动±10%。

- 6.7　供电设备

电量应至少满足走航监测设备连续运行3 h以上。

- 6.8　车载卫星定位系统及电子地图

应配备车载卫星定位系统，在走航监测时记录经纬度坐标，并在地图上实时显示行进路径。车载定位系统定位精度在3 m以内。

- 6.9　气象监控系统

宜配备符合HJ/T 55中要求的气象参数实时测量与记录系统，能够测定环境温度和气压、相对湿度、 风向和风速等气象参数。相应气象参数的测量范围和精度满足HJ 194要求。根据需要配备风廓线仪。

- 6.10　其他设备

根据需要配备挥发性有机物手工采样装置或其他挥发性有机物现场监测设备。

  - 监测方法

- 7.1　仪器准备

- 7.1.1质谱仪

7.1.1.1  质谱仪校准曲线

a）依据相关环境质量标准、污染物排放或控制标准确定校准曲线范围，应有至少六个校准点（含零浓度点）且尽可能均匀地分布在线性范围内。

b）在仪器工作条件下，使用高纯氮气、合成空气或除烃空气，将标准气体稀释至校准点，依次从低浓度到高浓度进行分析测定，或者采用不同进样体积的方式进行分析测定，以目标化合物浓度及目标物特征离子峰响应建立坐标系，用最小二乘法绘制校准曲线。

7.1.1.2  质谱仪重复性和仪器检出限

a）使用快速质谱方法分析测定的，连续通入10 nmol/mol 标准气体，取连续 7 组检测数据。

b）使用气相色谱-质谱法分析测定的，参照 HJ 1010 方法实施，测试浓度为 10 nmol/mol。

c）按照 HJ 168 附录 A.4.2 及附录 A.1 计算相对标准偏差及仪器检出限。附录 A 规定的必测目标物以及至少10个附录 B 规定的选测目标物应满足相对标准偏差≤20.0%，仪器检出限≤10 nmol/mol。

7.1.1.3 质谱仪准确度

a）使用快速质谱方法分析测定的，连续通入 10nmol/mol 标准气体，取连续 7 组检测数据。

b）使用气相色谱-质谱法分析测定，测试浓度为 10 nmol/mol。

c）按照 HJ 168 附录 A.5.2 计算与理论浓度的相对误差。附录 A 规定的必测目标物以及至少 10 个 附录 B 规定的选测目标物应满足相对误差小于 30%。

d）设备无法区分的一组分子量相同或相近的挥发性有机物，理论浓度为所用标准气体组分中所有与该分子量相同或相近成分浓度的数学加和。

7.1.1.4 质谱仪空白

以高纯氮气、合成空气或除烃空气作为空白样品，按与样品分析相同步骤进行分析。要求空白样品中各待测污染物均应低于方法检出限。

- 7.1.2气溶胶激光雷达

7.1.2.1整体要求

气溶胶激光雷达检测性能指标见表 1。

表1 气溶胶激光雷达检测性能指标

| 检测项目 | 355nm波长 | 532nm波长 | 1064nm波长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统线性度 | ＞95% | ＞95% | ＞95% |
| 探测盲区 | ≤100 m | ≤100 m | ≤100 m |

7.1.2.2系统线性度、探测盲区检查

按照仪器说明书进行系统线性度检查、探测盲区检查，应满足表1要求。

- 7.1.3车载散射扬尘监测仪

7.1.3.1整体要求

车载散射扬尘监测仪检测性能指标见表2。

表2 车载散射扬尘监测仪性能指标

| 测量参数 | PM10 、PM2.5、TSP |
| --- | --- |
| 测量范围 | 0.001～30mg／m³ |
| 分辨率 | 0.5μg／m³ |
| 加热除湿装置 | 具备加热除湿装置，以便保证采样气体的标准性； |
| 温湿度修正 | 内置温湿度传感器监测，可进行数据自动修正； |

7.1.3.2数据调试

a）打开车载电源开关，接通电源，查看车载LED显示屏是否正常显示；

b）查看3G路由器网络是否正常；

c）人为制造扬尘或者烟雾，观察扬尘值是否发生变化。

7.1.4 试运行

启动监测设备和车辆，在周边开展小范围走航试验，确认车辆、采样系统、监测设备、气象监控系统等运行正常，工控机可正常上传监测数据，电子地图显示定位准确、无明显延迟。

- 7.2　监测方案制定

7.2.1 挥发性有机物和扬尘仪走航监测宜在风速 5 m/s 以下、无降水天气开展；气溶胶激光雷达走航监测还需满足云层高度高于1.0 km。

7.2.2 监测区域的确定。依据环境管理要求和解决实际环境问题需求，规划监测区域。挥发性有机物走航监测应掌握监测区域的企业分布及所属行业、道路分布状况、周边敏感区分布状况、盛行风向及恶臭异味投诉情况等；颗粒物走航监测应掌握监测区域工地分布、施工状态、道路分布状况、周边敏感区分布状况、盛行风向及投诉情况等。

7.2.3在对目标区域开展挥发性有机物走航监测前，宜事先调查区域内涉及 VOCs 排放的污染源信息，包括但不限于污染源地理位置，涉及使用、产生或排放的挥发性有机物（重点关注行业特征污染物）及其工艺环节、收集和净化装置、排放口设置等信息。

7.2.4 结合目标区域污染源分布和区域管理需求，规划走航监测路线。宜沿污染源（如工业园区、施工区域、道路）内部、边界、厂界或城市道路进行监测。根据需要，可参考 HJ/T 55 要求在目标污染源周边及其下风向处进行监测。需要进一步监测废气无组织排放情况、进行污染溯源时，可在厂区内部进行监测，在确保安全和符合区域管理要求的前提下，尽量靠近生产厂房、工地边界或无组织排放源。

- 7.3　监测实施

7.3.1 按照规划路线开展走航监测（车速不高于30km/h），必要情况下可对路线进行适当调整。挥发性有机物走航监测速度应满足每15至30 m可得到一组有效监测数据；颗粒物走航监测速度应满足每25至50 m可得到一组有效监测数据。

7.3.2监测过程中发现所监测挥发性有机物浓度之和超过100 ppb或明显异味时，可在该点位附近进行巡查或停车定点监测至少10 min；PM2.5浓度超过35μg/m3，PM10浓度超过70μg/m3或颗粒物浓度和消光明显高于走航其他路段时，可在该点位附近进行巡查或停车定点监测至少10 min，条件允许时，宜靠近疑似污染源开展监测。

7.3.3 记录监测点位TVOC、颗粒物或特别关注的污染物浓度最高值，以及对应监测时间、GPS 坐标、所处道路位置、污染物组分、气象特征等信息。结合 7.2.3 调研结果，初步判断污染来源。

7.3.4根据需要对污染点位进行复测。可利用其他挥发性有机物监测设备进行现场测定或手工采样带回实验室分析，具体方法应满足相关的国家、地方或行业标准。分析结果可与 7.3.3 所记录的信息结合进行综合分析，评估该监测点位的污染特征，进行污染溯源。

  - 结果计算与表示

- 8.1　挥发性有机物

- 8.1.1定性分析

8.1.1.1	离子源采用单光子电离（SPI）、质子转移反应（PTR）等技术，且气体样品不经色谱柱分离的监测设备，根据分子离子、准分子离子的质荷比定性。

8.1.1.2	离子源采用电子轰击源（EI）的监测设备，气相色谱-质谱联用模式时根据总离子流图上各峰 的保留时间、离子碎片质量和相对丰度，在标准谱库中检索结构最为相似的有机物作为定性结果；采用直接进样 EI 质谱方法时，根据标准谱库的特征离子和丰度比，进行组分种类的定性。

8.1.1.3 因分子量相同或相近，或保留时间相近、结构相近而无法区分的物质，应结合 7.2.3 中调查得到的监测点位周边企业挥发性有机物使用情况，对定性结果进行判断。

8.1.1.4 走航监测完成后绘制走航路径上的所监测挥发性有机物浓度分布图，浓度高低由颜色区分。标注走航监测区域名称、主要道路名称、方向、时间、图例。可根据工作需求，在污染点位旁进行注释，如位置、TVOC 浓度、气象参数及适宜程度、主要污染物名称及浓度、上风向企业、潜在污染源等信息。

8.1.3.5 挥发性有机物走航监测图的颜色分级宜如表 1 所示区分为 7 级，或按仪器说明书显示：

表 2 挥发性有机物总浓度－颜色分级

| 挥发性有机物浓度范围（ppb） | 显示颜色 | RGB值 |
| --- | --- | --- |
| 0~80 | 绿色 | 0,255,0 |
| 80~110 | 黄色 | 255,255,0 |
| 110~150 | 红色 | 255,0,0 |
| 150~300 | 紫色 | 160,32,240 |
| 大于等于300 | 深紫色 | 138,43,226 |

- 8.1.2定量分析

8.1.2.1	通过外标校准曲线法或内标校准曲线法进行定量分析。根据物质响应值和相应的校准曲线，计算得到环境空气中挥发性有机物的浓度，以μg/m3 表示。

8.1.2.2 对于在仪器上有响应且可定性分析，但标准气体中没有的挥发性有机物，优先选择分子量接近、结构接近或保留时间接近的物质作为参考物，进行半定量分析，或根据需求选取某一物质作为半定量参考物。半定量物质及参考物质应在结果报告中标注。

- 8.1.3驻点采样结果表示

8.1.3.1 本文件所使用的浓度单位均为μg/m3。当测定结果小于 100 μg/m3 时，保留小数点后一位；当测定结果大于 100 μg/m3 时，保留至个位数。报告中应视情况列出监测到的挥发性有机物。

8.1.3.2	按式（1）加和所监测到的 VOCs 质量浓度，计算挥发性有机物总浓度，计算时某一分子量物质浓度不得重复计算。

……………………………………(1)

式中：

ct ——挥发性有机物总浓度，μg/m3；

cw——挥发性有机物的质量浓度，μg/m3。

8.1.3.3	 默认浓度单位为 nmol/mol 的监测设备，宜按式（2）对单位进行换算。计算挥发性有机物总浓度时，先对单个污染物浓度进行换算，再按式（1）进行加和。

……………………………………(2)

式中：

cw	——挥发性有机物的质量浓度，μg/m3；

cv	——挥发性有机物的体积浓度，nmol/mol；

𝑀	——摩尔质量，g/mol；

Vm  ——标准状况下的气体摩尔体积，取 22.4 L/mol。

- 8.2　颗粒物计算结果与展示

8.2.1扬尘仪

扬尘仪监测可采用β射线或激光散射原理等符合国家扬尘监测相关标准与技术规范监测技术，监测结果中颗粒物浓度默认以μg/m3表示，保留至个位数。报告中应列出所监测到的TSP、PM10和PM2.5的浓度。

8.2.2气溶胶激光雷达

走航监测完成后绘制走航路径上的所监测颗粒物在不同空间上的消光图和退偏振比图，消光值和退偏振比高低由颜色区分，标注走航监测区域名称、主要道路名称、方向、图例。可根据工作需要，标注颗粒物污染较为严重区域的潜在污染源及气象参数等信息。

- 9质量保证与质量控制

9.1 每次走航监测前、后应按照 7.1.1.3 要求开展准确度检查，检查结果应符合相应要求。若走航监测前准确度检查不合格，则应及时查找原因，修正或重新建立校准曲线，直至合格后方可进行走航监测。走航监测完成后应及时开展准确度检查，准确度检查不合格的，当次走航监测定量数据仅作为参考。

9.2 按仪器说明书要求或工作需求对质谱进行调谐与校准。如对离子源及质量分析器进行维护、更 换，完成后必须调谐与校准。

9.3气溶胶激光雷达

9.3.1性能指标检查

每次走航前，应对仪器性能开展检查，检查结果应符合相应要求，确认雷达状态。若走航监测前任一性能指标检查不合格，则应及时查找原因，直至合格后可进行走航监测。

9.3.2走航前对设备状况进行检查

- 检查激光光斑形状、是否出现位移，有偏差应及时调整。

- 检查输出能量大小及稳定性，如出现能量波动异常需及时检查维修激光器。

- 采用水冷激光器的仪器，检查激光器冷却液液位。

- 如有天窗加热装置，检查是否正常工作。

- 在季节交换期应注意室内外温差，及时调整走航车内空调温度，防止天窗出现冷凝水现象。

- 清洁光学天窗玻璃表面，检查天窗是否破裂、天窗支架及玻璃密封是否完好、有无漏水渗水等现象。

- 检查光学镜片表面是否有积尘、污渍或被打损现象，扩束镜片是否有被激光灼损现象。

- 检查走航监测防震措施是否正常。

9.4车载散射扬尘监测仪

9.4.1清洗扬尘采样头

每次走航前，需要对扬尘监测仪的采样头进行清洁清洗工作：

a）关闭设备总开关并断电；

b）取下采样头，用清洁布擦拭清理采样头外部，同时用洁净空气吹扫采样孔（注意：不要用尖状硬物刺入采样孔，避免损坏采样头镀层）；

c）打开采样头上方金属保护罩，使用经酒精浸泡的清洁布擦拭内部部件，保持内壁光滑、干燥；

d）清洁完成后，先将金属保护套安装至原位，再将采样头安装至固定位置；

e）重新通电开机，等待数值恢复正常。

9.4.2清洗气源管路

每次走航前，需检查气源管路的通畅性，若发现气源管路存在堵塞或流量计检查流量偏低等情况，需进行清洗气源管路工作，气源管路分为三段，第一段：扬尘采样头到加热除湿器气源管，第二段：加热除湿器到扬尘传感器进气口的气源管，第三段：扬尘传感器排气口的气源管。清洗过程需要用到工具：毛刷、清洁剂、清洁布、小型便携式压缩空气机、连接橡胶管等。

9.4.3扬尘传感器检查

每次走航前，需按规范清洁传感器，清除遮挡传感器异物，清除传感器检测口遮挡异物，检查过滤器状况，如有污染影响气流通畅性的污染，需更换过滤器，用以保护真空泵的正常工作。

9.5 每月至少一次使用在计量认证有效期内的适宜标准流量计对仪器采样流量进行检查。采样流量示值与标准流量计示值的相对偏差应不超过±5%。

9.6 建立质量控制文件，包括但不限于标准操作规范、日常运行维护与质量控制规范、维修记录、校准记录等。

9.7 气体稀释系统中的流量计或压力计应选用通过国家或省级计量检定、溯源的基准流量计或压力 计，并按计量检定规程的要求进行周期性检定。流量计应至少每季度使用标准流量计进行单点检查。

9.8 应对走航监测设备采取防震措施。

- 10	安全防护要求

10.1优先保障行车安全。沿城市或工业园区内部道路、工地内部或工地周边开展走航监测，以较低车速行驶或临时停车时，应通过开启危险报警闪光灯或鸣笛等方式对周边车辆进行警示。

10.2在园区、企业厂区内部或工地施工区域开展走航监测时，应遵守园区及企业的安全生产管理要求，应对车辆安装防爆设施。

10.3应注意监测车内人员的安全健康防护。根据工作需要配备口罩、防护服、防毒面具、安全头盔等装备，采样监测废气不应直接排放至车内。

附录A

- （规范性附录）

- 挥发性有机物走航监测必测目标物

本文件7.1.2及7.1.3中要求的必测目标物见表A.1。

表A.1	挥发性有机物走航监测必测目标物

| 序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | 78 | 71-43-2 |
| 2 | 甲苯 | 92 | 108-88-3 |
| 3 | 苯乙烯 | 104 | 100-42-5 |
| 4 | 邻/间/对-二甲苯、乙苯 | 106 | 95-47-6、108-38-3、 106-42-3、100-41-4 |

附	录	B

（规范性）

挥发性有机物走航监选测目标物

本文件7.1.1.2及7.1.1.3中要求的选测目标物见表B.1。

表B.1	挥发性有机物走航监测选测目标物

| 序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯乙烯 | 62 | 75-01-4 |
| 2 | 溴甲烷 | 95 | 74-83-9 |
| 3 | 丙酮 | 58 | 67-64-1 |
| 4 | 三氯氟甲烷 | 137 | 75-69-4 |
| 5 | 1,1-二氯乙烯 | 97 | 75-35-4 |
| 6 | 二氯甲烷 | 85 | 27639 |
| 7 | 1,1,2-三氟三氯乙烷 | 187 | 76-13-1 |
| 8 | 二硫化碳 | 76 | 75-15-0 |
| 9 | （E）-1,2-二氯乙烯 | 97 | 156-60-5 |
| 10 | 乙酸乙烯酯 | 86 | 108-05-4 |
| 11 | 2－丁酮 | 72 | 78-93-3 |
| 12 | 三氯甲烷 | 119 | 67-66-3 |
| 13 | 四氢呋喃 | 72 | 109-99-9 |
| 14 | 1,2-二氯乙烷 | 99 | 107-06-2 |
| 15 | 1,1,1-三氯乙烷 | 133 | 71-55-6 |
| 16 | 四氯化碳 | 154 | 56-23-5 |
| 17 | 环己烷 | 84 | 110-82-7 |
| 18 | 1,2-二氯丙烷 | 113 | 78-87-5 |
| 19 | 一溴二氯甲烷 | 164 | 75-27-4 |
| 20 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 168 | 79-34-5 |
| 21 | 三氯乙烯 | 131 | 28861 |

表 B.1	挥发性有机物走航监测选测目标物（续）

| 序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 甲基丙烯酸甲酯 | 100 | 80-62-6 |
| 23 | 顺式-1,3-二氯丙烯 | 111 | 10061-01-5 |
| 24 | 甲基异丁酮 | 100 | 108-10-1 |
| 25 | 反式-1,3-二氯丙烯 | 111 | 10061-02-6 |
| 26 | 1,1,2-三氯乙烷 | 133 | 79-00-5 |
| 27 | 2-己酮 | 100 | 591-78-6 |
| 28 | 氯二溴甲烷 | 208 | 124-48-1 |
| 29 | 1,2-二溴乙烷 | 188 | 106-93-4 |
| 30 | 四氯乙烯 | 166 | 127-18-4 |
| 31 | 氯苯 | 113 | 108-90-7 |
| 32 | 三溴甲烷 | 253 | 75-25-2 |
| 33 | 4-乙基甲苯 | 120 | 622-96-8 |
| 34 | 苄基氯 | 127 | 100-44-7 |
| 35 | 1,3-二氯苯 | 147 | 541-73-1 |
| 36 | 1,4-二氯苯 | 147 | 106-46-7 |
| 37 | 1,2-二氯苯 | 147 | 95-50-1 |
| 38 | 1,2,4-三氯苯 | 181 | 120-82-1 |
| 39 | 萘 | 128 | 91-20-3 |
| 40 | 六氯-1,3-丁二烯 | 261 | 87-68-3 |
| 41 | 正戊烷 | 72 | 109-66-0 |
| 42 | 环戊烷 | 70 | 287-92-3 |
| 43 | 反-2-戊烯 | 70 | 646-04-8 |
| 44 | 2-甲基戊烷 | 86 | 107-83-5 |
| 45 | 1－己烯 | 84 | 592-41-6 |
| 46 | 正己烷 | 86 | 110-54-3 |

表 B.1	挥发性有机物走航监测选测目标物（续）

| 序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | 甲基环戊烷 | 84 | 96-37-7 |
| 48 | 苯 | 78 | 71-43-2 |
| 49 | 2-甲基己烷 | 100 | 591-76-4 |
| 50 | 3-甲基己烷 | 100 | 589-34-4 |
| 51 | 2,2,4-三甲基戊烷 | 114 | 540-84-1 |
| 52 | 庚烷 | 100 | 142-82-5 |
| 53 | 甲基环己烷 | 98 | 108-87-2 |
| 54 | 2,3,4-三甲基戊烷 | 114 | 565-75-3 |
| 55 | 2-甲基庚烷 | 114 | 592-27-8 |
| 56 | 3-甲基庚烷 | 114 | 589-81-1 |
| 57 | 正辛烷 | 114 | 111-65-9 |
| 58 | 乙基苯 | 106 | 100-41-4 |
| 59 | 间/对-二甲基苯 | 106 | 108-38-3、 106-42-3 |
| 60 | 1,2-二甲基苯 | 106 | 95-47-6 |
| 61 | 正壬烷 | 128 | 111-84-2 |
| 62 | 异丙基苯 | 120 | 98-82-8 |
| 63 | 丙基苯 | 120 | 103-65-1 |
| 64 | 1-乙基-3-甲基苯 | 120 | 620-14-4 |
| 65 | 1,3,5-三甲基苯 | 120 | 108-67-8 |
| 66 | 1-乙基-2-甲基苯 | 120 | 611-14-3 |
| 67 | 1,2,4-三甲基苯 | 120 | 95-63-6 |
| 68 | 正癸烷 | 142 | 124-18-5 |
| 69 | 1,2,3-三甲苯 | 120 | 526-73-8 |
| 70 | 1,3-二乙基苯 | 134 | 141-93-5 |

表 B.1	挥发性有机物走航监测选测目标物（续）

| 序号 | 化合物名称 | 摩尔质量 g/mol | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- |
| 71 | 对二乙苯 | 134 | 105-05-5 |
| 72 | 十一烷 | 156 | 1120-21-4 |
| 73 | 十二烷 | 170 | 112-40-3 |